JXHG（036）-2020-116号

核技术利用建设项目

江西省肿瘤医院

核医学科改扩建项目

环境影响报告表

（公示稿）

江西省肿瘤医院（盖章）

二〇二一年二月

环境保护部监制

核技术利用建设项目

江西省肿瘤医院

核医学科改扩建项目

环境影响报告表

建设单位名称：江西省肿瘤医院

建设单位法人代表（签名或签章）：钭方芳

通讯地址：南昌市北京东路519号

邮政编码：330029                       联系人：余小辉

电子邮箱：——            联系电话：——

目  录

表1   项目基本情况	1

表2   放射源	12

表3   非密封放射性物质	13

表4   射线装置	14

表5   废弃物（重点是放射性废弃物）	15

表6   评价依据	16

表7   保护目标与评价标准	18

表8   环境质量和辐射现状	26

表9   项目工程分析与源项	30

表10   辐射安全与防护	36

表11   环境影响分析	55

表12   辐射安全管理	73

表13   结论与建议	78

表14   审批	81

附件：

1、委托书

2、历年环评批复及备案情况

3、历年验收批复

4、辐射安全许可证

5、辐射工作人员及培训情况一览表

6、个人剂量监测结果

7、职业健康体检报告

8、放射防护委员会文件

9、医院辐射类规章制度

10、辐射事故应急预案

11、年度评估证明文件

12、事业单位法人证书

13、类比监测报告

14、PET-CT楼验收合同

15、场所辐射环境监测报告

16、专家意见及修改清单

建设项目环境保护审批登记表

- 表1   项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 江西省肿瘤医院核医学科改扩建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 江西省肿瘤医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 钭方芳 | 联系人 |  | 余小辉 |  | 联系电话 |  | 13133810968 |  |
| 注册地址 |  | 南昌市北京东路519号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设地点 |  | 南昌市北京东路519号住院部二楼核医学科 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | / |  |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |
| 建设项目总投资（万元） |  | 1200 |  | 环保投资 （万元） |  | 54 |  | 投资比例 |  | 4.5% |
| 项目性质 |  | □新建 þ改建 þ扩建 □其他 |  |  |  |  |  | 占地面积（m2） |  | 750 |
| 应用类型 | 放射源 | □销售 | □Ⅰ类 □Ⅱ类 □Ⅲ类 □Ⅳ类 □Ⅴ类 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □使用 | □Ⅰ类（医疗使用） □Ⅱ类 □Ⅲ类 □Ⅳ类 □Ⅴ类 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非密封放射性物质 | □生产 | □制备PET用放射性药物 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □销售 | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | þ使用 | þ乙 □丙 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 射线装置 | □生产 | □Ⅱ类 □Ⅲ类 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □销售 | □Ⅱ类 □Ⅲ类 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | þ使用 | □Ⅱ类 þⅢ类 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．核技术利用项目情况 1.1单位基本情况 江西省肿瘤医院（江西省第二人民医院），是一所集医疗、预防、教学、科研为一体的以肿瘤诊治、整形修复为特色，兼顾综合疾病诊治的三级甲等医院和全省肿瘤防治科研中心。 医院位于南昌市北京东路519号，占地82080平方米，建筑面积6万余平方米，其中业务用房面积50566平方米。医院设有肿瘤放疗中心、肿瘤化疗中心、肝肿瘤诊断治疗中心、乳腺肿瘤诊断治疗中心等30余个临床科室，其中胸部肿瘤外科、肿瘤放射治疗学科为全省医学领先学科，形成了以外科、内科、放疗、中西医结合及生物治疗为特色的、诊疗手段完善的肿瘤综合规范治疗体系，与全省几十家基层医院建立了技术协作关系，是江西省肿瘤疾病的医疗、科研、教学和技术指导中心。 1.2项目基本情况 本项目地理坐标为：东经115°57′15.10″，北纬28°40′31.38″，地理位置见图1-1。医院在职职工1607人，其中辐射工作人员193人，实行年工作365天，每班8小时的工作制度。 医院住院部二楼核医学科许可使用的非密封放射性物质包括99mTc（钼锝发生器淋洗而来）、89Sr、153Sm、131I、125I粒籽、125I标记物（豁免），使用symbia T2型SPECT/CT 1台，该非密封源工作场所已履行环评及竣工环境保护验收手续。 随着医院的发展，医院住院部二楼核医学科不能满足医院现有患者就医需要，医院对核医学科进行改扩建，优化布局，在该场所内新增SPECT/CT设备1台，新增使用非密封放射性物质90Y、223Ra；扩大89Sr日用量及年用量；减少99mTc日用量，扩大99mTc年用量；减少131I的日用量及年用量；住院部二楼核医学科已许可使用的153Sm日最大用量及年用量保持不变。核医学科改扩建后，住院部二楼核医学科内不再进行131I甲癌治疗；125I粒籽植入工作场所发生变化，医院将另行进行环境影响登记表备案，125I粒籽植入不属于本项目评价内容。 （1）用房改建及功能变更 本项目主要改扩建内容如下：将住院部二楼核医学科西面的未给药病人候诊室、多功能室、诊察室改建为SPECT/CT机房2及操作室，新增SPECT/CT设备1台。将核医学科的治疗病房1（甲癌）用房功能改为留观室，治疗病房2（甲癌）用房功能改为质控室，2#分装室给药室用房功能变更为抢救室，墙体、顶棚、底板、防护门等不变。将检查病人卫生间用房改建为病人出口及检查病人卫生间。将125I装枪室用房功能改为病人候诊室。在核医学科北面新增卫生通过间进入淋洗标记室，在出入口新增门禁系统。核医学科其他用房不变，本项目依托核医学科现有放射性废液衰变池。核医学科改扩建前、后相关功能变动情况见表1-1。 表1-1 住院部二楼核医学科改扩建前、后相关功能变动情况 序号; 改建前用室; 改建后用室; 变动细节. 1; 125I装枪室; 病人候诊室; 仅房间用途改变. 2; 注射室; 注射室; 拟在北侧新增卫生通过间. 3; 分装室; 淋洗标记室; 拟在北侧新增一扇卫生通过间防护门. 4; #1储源室; 储源室; /. 5; 废物室; 废物室; /. 6; #2储源室; 病友通道、出口，检查病人卫生间; ①拟将原有#2储源室北侧部分墙体拆除，成为病友出口并连接北侧楼梯 ②拟将原有#2储源室南侧墙体全部拆除，同时拆除南侧连接走廊通道门，使其成为病友通道 ③拟将检查病人卫生间移至该区域东北角. 7; 治疗病房1; 留观室; /. 8; #2分装室、给药室; 抢救室; /. 9; 治疗病房2; 质控室; /. 10; 诊察室; SPECT/CT机房2操作室; ①拟将原诊察室东墙及通道门拆除，重新垒砌的新墙体整体向西侧移1m ②拟在新垒砌东墙中部设置观察窗，东墙南部设置工作人员通道门. 11; 多功能室、未给药病人候诊室; SPECT/CT机房2; ①将原有多功能室和未给药病人候诊室之间墙体拆除，该区域其他墙体与新垒砌的西侧墙体（即诊察室新垒砌东墙）构成SPECT/CT机房2 ②在SPECT/CT机房2北侧拟设置一扇电动推拉防护门，东侧拟设置一扇患者通道门（连接给药后病人候诊室）. （2）非密封放射性物质及用量变化 住院部二楼核医学科改扩建后，各核素用途及用量如下： 医院核医学科减少99mTc药物日最大用药量，扩大年最大用药量。改扩建后，99mTc药物显像患者日最大接诊人数为40人次，日最大用量为1000mCi。99mTc由钼锝发生器淋洗而来。 131I用于甲癌治疗及甲亢治疗患者的显像，显像场所为住院部二楼核医学科SPECT/CT机房。甲癌、甲亢显像患者均在PET-CT楼服药，甲癌患者体内核素活度符合出院要求时（131I≤400MBq），进入住院部二楼核医学科SPECT/CT机房内显像。甲癌显像患者年336人次，每天最多5人次，每次1人进入核医学科显像；甲亢显像患者日接诊最大10人次/天，年工作150天。PET-CT楼已履行了环评手续（赣环辐字[2016]6号），委托了单位进行竣工验收监测。 医院核医学科扩大89Sr药物日最大用药量及年最大用药量，日最大治疗人次5人，最大服药量为4mCi/人。 核医学科新增非密封放射性物质223Ra用于骨转移癌治疗，日最大治疗人次5人次，年工作250天。由医院提供资料可知，223Ra药物的最大用量为50kBq(1.35μCi)/（kg.人），考虑医院发展需要，223Ra日最大操作量取2.22×107Bq（0.6mCi），人员体重取88.8kg/人。 核医学科新增非密封放射性物质90Y用于肝癌等治疗，药物存放在淋洗标记室的通风橱内，输注药物场所包括新住院大楼五楼DSA机房及本项目核医学科的2间SPECT/CT机房。当90Y患者输注药量大于放射治疗患者出院时体内放射性活度的要求时（90Y出院时体内活度≤2500MBq），需在医院内留观，90Y留观室的专用病房依托医院PET-CT楼一楼的甲癌病房（5间普通病房，4间VIP病房）。新住院大楼五楼DSA机房、核医学科的SPECT/CT机房1已履行环评及竣工环境保护验收手续。 153Sm药物用量及病人数不变。 （3）SPECT/CT 医院在住院部二楼核医学科扩建的SPECT/CT机房2内新增1台SPECT/CT设备用于显像，型号为Symbia Intevo Bold，属于Ⅲ类射线装置。医院住院部二楼核医学科现有1台symbia T2型SPECT/CT机，该设备已履行环境影响评价及竣工环境保护验收手续，该设备及机房防护措施等均不改变，故本项目不对该机房CT功能产生的X射线及99mTc显像时产生的γ射线对周围环境的辐射环境影响重新进行评价。 本项目内容具体情况见表1-2、表1-3，患者服药情况见表1-4，改扩建前后用药量变化情况见表1-5。 表1-2 江西省肿瘤医院此次环评射线装置一览表 序号; 设备名称; 数量 （台）; 型号; 管电压（kV）; 管电流（mA）; 类别; 项目 性质; 应用目的和任务; 设备拟安装 位置. 1; SPECT/CT; 1; Symbia Intevo Bold; 130; 345; Ⅲ类; 扩建; SPECT显像; 住院部二楼核医学科SPECT/CT机房2. 表1-3 江西省肿瘤医院此次环评非密封放射性物质一览表 序号; 核素名称; 日最大操作量（Bq）; 日等效最大操作量（Bq）; 年最大用量（Bq）; 应用目的和任务; 活动种类和范围; 使用场所. 1; 131I（甲癌显像）; 2.00×109; 2.00×108; 1.35×1011; 甲癌显像; 使用、乙级非密封放射性物质工作场所; 住院部二楼核医学科. 131I（甲亢显像）; 7.40×107; 7.40×106; 1.11×1010; 甲亢显像. 小计; 2.074×109; 2.074×108; 1.461×1011; 甲癌、甲亢显像. 3; 99Mo; 3.70×1010; 3.70×107; 1.85×1012; 衰变产生99mTc. 99mTc; 3.70×1010; 3.70×108; 9.25×1012; SPECT/CT显像. 4; 89Sr; 7.40×108; 7.40×107; 3.70×1010; 骨癌治疗. 5; 153Sm; 3.70×109; 3.7×108; 9.25×1011; 骨癌治疗. 6; 223Ra; 2.22×107; 2.22×108; 5.55×109; 骨癌治疗. 7; 90Y; 3.70×109; 3.70×108; 9.25×1011; 肝癌治疗; 住院部二楼核医学科、新住院大楼五楼DSA机房（药物输注）、PET-CT楼甲癌病房（留观）. 日等效最大操作量合计1.6504×109，属于乙级非密封物质工作场所. 表1-4 江西省肿瘤医院本项目核医学科患者服药量及人数 序号; 核素名称; 日最大操作量（Bq）; 年最大用量（Bq/a）; 患者最大服药量/次; 年工作负荷; 最大服药量对应年病人数（人/年）. 1; 131I（仅用于显像扫描）; 2.074×109（56mCi）; 1.461×1011（3.948Ci）; 甲癌显像：10.81mCi; 50周; 336. 甲亢显像：0.2mCi; 250天; 1500. 2; 89Sr; 7.40×108（20mCi）; 3.70×1010（1Ci）; 4mCi; 50天; 250. 3; 99mTc; 3.70×1010（1Ci）; 9.25×1012（250Ci）; 25mCi; 250天; 10000. 4; 153Sm; 3.7×109（0.1Ci）; 9.25×1011（25Ci）; 50mCi; 250天; 500. 5; 223Ra; 2.22×107（0.6mCi）; 5.55×109（0.15Ci）; 0.12mCi; 250天; 1250. 6; 90Y; 3.70×109（0.1Ci）; 9.25×1011（25Ci）; 100mCi; 250天; 250. 表1-5 住院部二楼核医学科改扩建前后非密封放射性物质用量变化表 序号; 核素; 日最大操作量（Bq）; 年操作量（Bq）. 扩建前; 扩建后; 扩建后-扩建前; 扩建前; 扩建后; 扩建后-扩建前. 1; 131I; 1.85×1010; 2.074×109; 减少; 3.85×1011; 1.35×1011; 减少. 2; 99Mo; 5.92×1010; 3.70×1010; 减少; 1.776×1012; 1.85×1012; 增加. 99mTc; 5.92×1010; 3.70×1010; 减少; 1.776×1012; 9.25×1012; 增加. 3; 89Sr; 5.92×108; 7.40×108; 增加; 3.55×1010; 3.70×1010; 增加. 4; 153Sm; 3.70×109; 3.7×109; 保持不变; 2.22×1010; 2.22×1010; 保持不变. 5; 223Ra; 无; 2.22×107; 新增; 无; 5.55×109; 新增. 6; 90Y; 无; 3.70×109; 新增; 无; 9.25×1011; 新增. 本项目核医学科日等效最大操作量为1.6504×109Bq，在2×107—4×109Bq之间，故本项目核医学科工作场所为乙级非密封源工作场所。 本项目核医学科辐射工作人员依托现有人员（21人）；在新住院大楼五楼DSA机房内介入操作时，介入工作人员依托医院现有介入辐射工作人员（23人）。现有辐射工作人员均参加了辐射安全与防护培训，医院辐射工作人员辐射安全与防护培训情况见附件5。 由“关于发布＜射线装置分类＞的公告（环境保护部、国家卫生和计划生育委员会 公告2017年第66号）”可知，本项目SPECT/CT机属于Ⅲ类射线装置。由《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）可知，本项目核医学科为乙级非密封放射性物质工作场所。由《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部 部令 第16号）可知，江西省肿瘤医院核医学科改扩建项目应进行辐射环境影响评价并编制辐射环境影响报告表，报江西省生态环境厅审批。 为此，江西省肿瘤医院委托江西省核工业地质局测试研究中心进行辐射环境影响评价。江西省核工业地质局测试研究中心则立即组织人员进行了现场踏勘和资料收集等相关工作，在此基础上编制完成了该项目的辐射环境影响报告表。 2.项目周边环境概况 江西省肿瘤医院位于江西省南昌市北京东路519号。医院北面为居民楼、江西聚兴彩色印务有限公司等用房，西面为学院路，东面为居民楼，南面为北京东路。项目地理位置见图1-1。 本项目核医学科非密封源工作场所位于医院住院部二楼，核医学科北面、南面及东面临空，西面为住院部过道，楼上为办公用房（暂时闲置），楼下为发热门诊用房。核医学科北面28m为住院部，住院部北面为院内空地；核医学科西面7m为住院部边界，核医学科西面16m为门诊楼；核医学科南面63m为医院康复楼；东面26m为医院食堂、礼堂，东南面56m为保卫科，东北面47m为办公用房（目前闲置）。核医学科屏蔽体外50m均位于医院内。 医院总平面布置见图1-2，外环境关系见图1-3，现状照片见图1-4。 |

3.选址合理性 本项目为核医学科改扩建项目，核医学科工作场所屏蔽体外50m均位于医院内，核医学科工作场所四周很少有人停留，核医学科工作场所屏蔽物质厚度等符合相关标准要求。核医学科衰变池位于核医学科北面的绿化带，为地埋式衰变池，衰变池上方很少有人停留；核医学科废气排放口位于淋洗标记室正上方的建筑物屋顶，远离了食堂等功能用房。核医学科选址充分考虑了邻室（含楼上和楼下）及周围场所的人员防护与安全，核医学科设有单独的出入口，出口为绿化带，该绿化带很少有人停留，出口位置避免了人口稠密位置，故本项目工作场所选址合理。 4.原有核技术项目回顾 4.1医院原有核技术应用项目情况 医院已许可使用Ⅱ类射线装置8台，包括直线加速器4台，DSA 2台，回旋加速器1台，术中放射治疗装置1台；使用Ⅲ类射线装置16台，包括CT 4台，移动C臂机3台，DR机、模拟定位机各2台，乳腺DR机、床旁机、牙科X线机、SPECT/CT、PET/CT各1台；使用后装治疗机1台（使用192Ir放射源3枚，初始放射性活度为3.7×1011 Bq/枚，属于Ⅲ类放射源），使用6枚68Ge密封源（许可初始放射性活度为3.7×108Bq/枚，属于Ⅴ类放射源）；使用乙级非密封源工作场所（使用放射性核素99mTc、125I粒籽、131I、89Sr、153Sm、18F）。 上述放射性同位素与射线装置均履行了辐射环境影响评价或环境影响备案手续（环评批复及备案回执见附件2），医院办理了辐射安全许可证（赣环辐证[00092]，见附件4）。医院PET-CT楼回旋加速器及非密封源工作场所已委托有资质单位进行验收监测（附件14）；医院已运行的放射性同位素与射线装置均进行了竣工环境保护验收（验收批复见附件3）。 根据生态环境部“关于环评登记表项目是否要进行环保验收的回复”可知，按照现行法律规章，对编制环境影响登记表的建设项目没有作出竣工环保验收要求，即不需要对编制环境影响登记表的建设项目开展环保验收。 医院放射性同位素与射线装置情况见表1-2至表1-4。 表1-2 江西省肿瘤医院已许可密封源一览表 序号; 核素 名称; 使用 场所; 放射性活度（Bq）; 活动种类 和范围; 备注; 环评情况; 验收情况. 1; 192Ir; 放疗中心; 3.7×1011×3枚; 使用 Ⅲ类放射源; 后装机中; 赣环辐字[2011]37号; 赣环辐函[2014]8号. 2; 68Ge; PET-CT楼二层; 3.7×108×3枚; 使用 Ⅴ类放射源; 储源罐内; 赣环辐字[2016]6号; /. 3; 68Ge; 9.25×107×1枚; 使用 Ⅴ类放射源; 储源罐内. 4; 68Ge; 4.6×107×1枚; 使用 Ⅴ类放射源; 储源罐内. 5; 68Ge; 4.6×107×1枚; 使用 Ⅴ类放射源; 储源罐内. 表1-3 江西省肿瘤医院已许可射线装置一览表 序号; 设备名称; 型号; 最大管电压（kV）; 最大管电流（mA）; 安装位置; 类别; 环评 情况; 验收 情况. 1; 多功能全数字X射线装置（DSA）; MDX-8000A; 150; 1000; 医技楼二楼7号机房; Ⅱ类; 赣环辐字[2011]16号; 赣环辐字[2011]33号. 2; 64排螺旋CT; Brilliance CT 64 slice; 140; 500; 医技楼一楼1号机房; Ⅲ类. 3; 模拟定位机; ACUITY; 150; 320; 放疗楼2号机房; Ⅲ类; 赣环辐函[2006]12号; 赣环辐字[2011]33号. 4; 直线加速器（1#）; Precise; X射线：6/10MV 电子束：6/8/10/12/15/18MeV; 放疗楼9号机房; Ⅱ类; 赣环辐函[2006]12号; 赣环辐字[2011]33号. 5; 直线加速器（2#）; UNIQUE; X射线：6MV; 放疗楼4号机房; Ⅱ类; 赣环辐函[2006]12号; 赣环辐字[2011]33号. 6; 直线加速器（3#）; Precise; X射线：6/10/15MV； 电子束：6/8/10/12/15/18MeV; 放疗楼7号机房; Ⅱ类; 赣环辐字[2008]30号. 7; 移动C臂机; DHF-105CX-7BH; 110; 20; 手术室; Ⅲ类; 赣环辐字[2013]189号. 8; SPECT/CT; symbia T2; 130; 240; 住院部二楼核医学科; Ⅲ类; 赣环辐字[2013]279号. 9; 16排螺旋CT; SOMATOM Emotion 16-slice configuration; 130; 345; 医技楼一楼2号机房; Ⅲ类; 赣环辐字[2014]24号. 10; CT模拟定位机; SOMATOM Definition AS; 140; 660; 放疗楼3号机房; Ⅲ类. 11; 加速器（4#）; Ture Beam; X射线：6/8/10/15MV 电子束：6/9/12/15/18/20Mev; 放疗楼5号机房; Ⅱ类. 12; 乳腺DR; PLANMEDNuance; 35; 120; 医技楼一楼6号机房; Ⅲ类; 赣环辐字[2012]132号; /. 13; 移动式X线机; Mobilett Mira Max; 133; 450; 医技楼移动使用; Ⅲ类; /. 14; DR; Digital Diagnost Pro; 150; 800; 医技大楼一楼放射科; Ⅲ类; 赣环辐字[2016]6号; /. 15; PET-CT; Biograph mCT Flow 64; 140; 660; PET-CT楼二楼; Ⅲ类; 赣环辐字[2016]6号; 已委托有资质单位进行验收监测. 16; 回旋加速器; HM-12S; 质子：12MeV，100μA；; PET-CT楼负一楼; Ⅱ类; 尚未运行. 17; 128层螺旋CT; SOMATOM Definition AS; 140; 666; 医技楼一楼3号机房; Ⅲ类; 赣环辐函[2006]12号; 设备更换，原机房已验收. 18; 牙科X射线机; RAY68（M）; 70; 7; 门诊二楼口腔科; Ⅲ类; 201736011100000034; /. 19; X射线计算机体层摄影设备; MX16-slice; 140; 400; 新住院大楼五楼P19手术室; Ⅲ类; 201836011100000259; /. 20; 移动C臂机; DHF-105CX-7BH; 110; 20; 新住院大楼五楼6、7号手术室; Ⅲ类; /. 21; DR; Digital Diagnost Pro; 150; 800; 医技楼一楼放射科; Ⅲ类; /. 22; DSA; UNIQ Clarity FD20; 125; 1250; 新住院大楼五楼OP20手术室; Ⅱ类; 赣环辐字[2018]79号; 已进行自主验收. 23; 术中放射治疗装置; /; 50; 0.04; 新住院大楼五楼; Ⅱ类; 已进行自主验收. 24; 移动C臂机; /; /; /; /; Ⅲ类; 赣环辐函[2006]12号; 原有设备已淘汰，尚未购置新设备. 表1-4 江西省肿瘤医院已许可的非密封放射性物质一览表 序号; 核素 名称; 放射性 活度 （Bq/a）; 日等效最 大操作量 （Bq）; 活动种类 和范围; 位置; 环评情况; 验收情况. 1; 89Sr; 3.55×1010; 5.92×107; 使用、 乙级非密封放射性物质工作场所; PET-CT楼一楼; 赣环辐字[2016]6号; 尚未运行. 2; 131I碘化钠口服液; 2.49×1012; 3.70×109. 3; 125I粒籽; 4.0×1011; 3.7×107. 4; 18F; 3.91×1012; 1.48×108; 生产、使用 乙级非密封放射性物质工作场所; PET-CT楼. 5; 99mTc; 1.776×1012; 5.92×108; 使用、 乙级非密封放射性物质工作场所; 住院部二楼核医学科; 赣环辐字[2016]6号; 赣环辐函[2016]108号. 6; 153Sm; 2.22×1010; 3.7×108; 使用、 乙级非密封放射性物质工作场所; 住院部二楼核医学科; 赣环辐字[2013]279号. 7; 89Sr; 3.55×1010; 2.96×107. 8; 131I; 3.85×1011; 1.85×109. 9; 125I粒籽; 2.96×1010; 3.55×107. 10; 125I标记物; 7.1×106; 1.48×104; 豁免; /; /. 4.2医院辐射安全管理现状 江西省肿瘤医院根据《中华人民共和国放射性污染防治法》和《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等相关放射性法律、法规，在辐射防护设施运行、维护、检测工作、辐射安全和防护制度的建立、落实以及档案管理等方面完成了以下工作： （1）医院成立了放射防护委员会，负责医院的辐射防护与安全工作。 （2）医院制定了《放射防护委员会工作任务与职责》、《放射防护工作管理制度》、《预防保健科放射防护工作任务与职责》、《放射工作人员防护知识培训制度》、《辐射安全与防护管理制度》、《江西省肿瘤医院辐射事故应急措施》、《放射治疗区放射事故管理和应急处理制度》、《辐射事故应急预案》、《放射治疗质量保证大纲》、《放射科质量保证大纲及质量控制检测计划》、《SPECT/CT操作规程》、《放射性废物处理制度与流程》等规章制度，规章制度都在相关科室上墙，且工作人员严格按规章制度要求执行。 （3）医院建立了相应的放射性事件应急处理预案及应急小组。 （4）医院放射性同位素与射线装置各机房门口规范地张贴电离辐射警告标志，各射线装置各机房门口设置工作状态指示灯，制定了相应的操作规程。 （5）医院配置了铅衣、铅帽、铅围脖、铅围裙、铅方巾等防护用品。 （6）医院所有辐射工作人员均配备了个人剂量计，进行辐射工作时均规范佩戴个人剂量计，并进行个人剂量检测和职业健康检查，建立了个人剂量档案（见附件6）和职业健康监护档案（见附件7）。 （7）医院现有的辐射工作人员共193人，均参加了辐射防护与安全培训。医院安排辐射安全与防护培训证书过期人员参加复训，医院辐射工作人员培训证书统计信息见附件5。 （8）医院已配备X-γ剂量率仪、表面沾污仪等辐射监测设备。 （9）医院编制了年度评估报告，并提交给上级生态环境主管部门。 建议医院做好以下工作： （1）医院部分辐射工作人员培训证书已过期，应尽快安排人员参加复训，并通过考核，取得辐射安全与防护培训合格证书。 5.评价目的 （1）对医院此次环评的核医学科工作场所周边的辐射环境现状进行现场调查和监测，以掌握该场址的辐射水平和辐射环境质量现状。 （2）通过环境影响评价，预测建设项目对其周围环境影响的程度和范围，提出环境污染控制对策，为建设项目的工程设计和环境管理提供科学依据。 （3）对不利影响和存在的问题提出防治措施，把辐射环境影响减少到“可合理达到的尽量低水平”。 （4）提出环境管理和环境监测计划，使该项目满足国家和地方生态环境部门对建设项目环境管理规定的要求，为辐射环境管理提供科学依据。 6.评价因子及评价重点 本项目的污染因子为核医学科非密封源及射线装置应用过程中产生的电离辐射。本次评价采用X-γ辐射剂量率、β表面污染、废水中的总β、有效剂量作为评价因子，重点评价其产生的电离辐射对周边环境的影响。

- 表2   放射源

| 序号 | 核素 名称 | 总活度（Bq）/活度（Bq）×枚数 | 类别 | 活动 种类 | 用途 | 使用 场所 | 贮存方式与地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |

注：放射源包括放射性中子源，对其要说明是何种核素以及产生的中子流强度（n/s）。

- 表3   非密封放射性物质

| 序号 | 核素 名称 | 理化 性质 | 活动 种类 | 实际日最大操作量（Bq） | 日等效最大操作量（Bq） | 年最大用量（Bq） | 用途 | 操作方式 | 使用场所 | 贮存方式与地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 99Mo | 液态，半衰期66h，中毒 | 使用 | 3.70×1010 | 3.70×107 | 1.85×1012 | 衰变产生99mTc | 源的贮存 | 核医学科 | 住院部二楼核医学科淋洗标记室通风橱内 |
|  | 99mTc | 液态，半衰期6.02h，低毒 | 使用 | 3.70×1010 | 3.70×108 | 9.25×1012 | SPECT/CT显像检查 | 简单操作 | 核医学科 |  |
| 2 | 131I | 液态，半衰期8.04d，中毒 | 使用 | 2.00×109 | 2.00×108 | 1.35×1011 | 甲癌患者显像 | 简单操作 | 核医学科 | 住院部二楼核医学科显像患者体内 |
|  |  |  |  | 7.40×107 | 7.40×106 | 1.11×1010 | 甲亢患者显像 | 简单操作 | 核医学科 |  |
| 3 | 89Sr | 液态，半衰期50.5d，中毒 | 使用 | 7.40×108 | 7.40×107 | 3.70×1010 | 骨癌治疗 | 简单操作 | 核医学科 | 住院部二楼核医学科淋洗标记室通风橱内 |
| 4 | 153Sm | 液态，半衰期1.95d，中毒 | 使用 | 3.70×109 | 3.7×108 | 9.25×1011 | 骨癌治疗 | 简单操作 | 核医学科 |  |
| 5 | 223Ra | 液态，半衰期11.43d，极毒 | 使用 | 2.22×107 | 2.22×108 | 5.55×109 | 骨癌治疗 | 简单操作 | 核医学科 |  |
| 6 | 90Y | 液态，半衰期2.67d，中毒 | 使用 | 3.70×109 | 3.70×108 | 9.25×1011 | 肝癌治疗 | 简单操作 | 核医学科 |  |

注：日等效最大操作量和操作方式见《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）及“关于明确核技术利用辐射安全监管有关事项的通知环办辐射函[2016]430号”。

- 表4   射线装置

（一）加速器：包括医用、工农业、科研、教学等用途的各种类型加速器

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 加速粒子 | 最大能量 （MeV） | 额定电流（mA）/剂量率（Gy/h） | 用途 | 工作场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

（二）X射线机，包括工业探伤、医用诊断和治疗、分析等用途

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 最大管电压（kV） | 最大管电流（mA） | 用途 | 工作场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPECT/CT | Ⅲ类 | 1 | Symbia Intevo Bold | 130 | 345 | SPECT显像 | 住院部二楼核医学科SPECT/CT机房2 | / |

（三）中子发生器，包括中子管，但不包括放射性中子源

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 最大管电压（kV） | 最大靶电流（μA） | 中子强度（n/s） | 用途 | 工作场所 | 氚靶情况 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 活度（Bq） | 贮存方式 | 数量 |  |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

- 表5   废弃物（重点是放射性废弃物）

| 名称 | 状态 | 核素 名称 | 活度 | 月排 放量 | 年排放总量 | 排放口浓度 | 暂存 情况 | 最终 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 放射性废气 | 气态 | 主要为131I（甲癌显像患者呼出） | 微量 | / | / | 少量 | / | 经排气口高效过滤装置过滤后经高于本建筑屋脊高度的排放口排放。 |
| 放射性废液（非密封放射性物质使用过程中产生的放射性废液） | 液态 | 99mTc | 少量 | / | 总β放射性≤1.25×106Bq（125m3/年）。 | 总β放射性≤10Bq/L。 | 贮存在放射性废液衰变池中。 | 在衰变池中经至少10个半衰期以上衰变、检测达标后排入医院污水管网，然后排入城市污水管网。 |
| 放射性固体废弃物（一次性塑胶手套、注射器及活性炭等） | 固态 | 主要含131I、99mTc、89Sr、90Y、153Sm、223Ra等 | 少量 | / | 131I≤6.12×106Bq/kg（年产生量约61.2kg） | ≤1×102Bq/g | 固体废物包扎好编好日期后贮存在铅制固体废物桶（箱）中。 | 贮存至少10个半衰期、经检测其活度浓度满足《医用放射性废物的卫生防护管理》（GBZ133-2009）中的相关要求后作为普通医疗垃圾处理。 |
|  |  |  |  |  | 99mTc≤3.33×107Bq/kg（年产生量约333.33kg） | ≤1×102Bq/g |  |  |
|  |  |  |  |  | 89Sr≤8.33×106Bq（年产生量约8.33kg） | ≤1×103Bq/g |  |  |
|  |  |  |  |  | 223Ra（年产生量约41.67kg） | / |  |  |
|  |  |  |  |  | 90Y（年产生量约8.33kg） | / |  |  |
|  |  |  |  |  | 153Sm（年产生量约16.67kg） | / |  |  |
| 废药盒及钼锝发生器 | 固态 | 99Mo-99mTc、89Sr、90Y、153Sm、223Ra等 | / | / | / | / | 暂存在储源室内 | 交由厂家回收处理。 |

注：1. 常规废弃物排放浓度，对于液态单位为mg/L，固体为mg/kg，气态为mg/m3；年排放总量用kg。

2. 含有放射性的废弃物要注明，其排放浓度、年排放总量分别用比活度（Bq/L或Bq/kg，或Bq/m3）和活度（Bq）。

- 表6   评价依据

| 法规 文件 | （1）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第九号 2014年修订） （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第七十七号 2018年修订） （3）《中华人民共和国放射性污染防治法》（中华人民共和国主席令第六号） （4）《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第60号，2018年修正） （5）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号） （6）《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院令第449号，2019年修订） （7）《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（国家环境保护部第3号令，2021年修正版） （8）《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（国家环境保部令第18号） （9）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部 部令 第16号） （10）关于发布＜射线装置分类＞的公告（环境保护部、国家卫生和计划生育委员会公告2017年第66号） （11）《关于明确核技术利用辐射安全监管有关事项的通知》（环办辐射函[2016]430号） （12）关于发布《放射性废物分类》的公告（环境保护部、工业和信息化部、国家国防科技工业局公告 2017年 第65号） |
| --- | --- |
| 技术 标准 | （1）《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目 环境影响评价文件的内容和格式》（HJ 10.1-2016） （2）《环境地表γ辐射剂量率测定规范》（GB/T 14583-93） （3）《辐射环境监测技术规范》（HJ/T 61-2001） （4）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002） （5）《临床核医学放射卫生防护标准》（GBZ 120-2006） （6）《医用放射性废物的卫生防护管理》（GBZ 133-2009） （7）《操作非密封源的辐射防护规定》（GB 11930-2010） （8）《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005） （9）《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020） （10）《临床核医学患者防护要求》（WS 533-2017） |
| 其他 | （1）委托书 （2）《中国环境天然放射性水平》（国家环境保护局，1995年） （3）《Release of Patients After Radionuclide Therapy》（IAEA Safety Reports Series No 63） |

- 表7   保护目标与评价标准

一、评价范围 本项目内容为核医学科改扩建项目，运行过程中主要为非密封放射性物质及SPECT/CT产生的电离辐射对周围环境的影响，依据《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目 环境影响评价文件的内容和格式》（HJ 10.1-2016），考虑到该项目的实际情况，本次项目评价范围为核医学科工作场所屏蔽墙体外周边50m。 二、保护目标 本项目评价范围内的环境保护目标主要为辐射工作人员及在核医学科工作场所屏蔽体外周边50m范围内偶尔停留的其他非辐射工作人员。本项目的环境保护目标见表7-1。 表7-1 环境保护目标一览表 环境保护对象; 相对方位; 距离; 规模. 职业工作人员; 辐射工作人员; 紧邻; 0.3~50m; 44人. 公众成员; 核医学科工作场所周边其他非辐射工作人员、患者及陪同家属; 工作场所屏蔽墙体外（含场所北面、西面过道、楼上、楼下等）; 0.3~50m; 流动人员. 住院部; 紧邻; 0.3~50m; 约200人. 门诊楼; 西面; 16~50m; 约200人. 医院食堂、礼堂; 东面; 26~50m; 约30人. 办公用房（目前闲置）; 东北面; 47~50m; 约100人. 三、评价标准 （一）、《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002） 本标准适用于实践和干预中人员所受电离辐射照射的防护和实践中源的安全。 ①剂量限制和潜在照射危险限制 第4.3.2.l款 应对个人受到的正常照射加以限制，以保证本标准6.2.2规定的特殊情况外，由来自各项获准实践的综合照射所致的个人总有效剂量当量和有关器官或组织的总当量剂量不超过附录B（标准的附录）中规定的相应剂量限值。不应将剂量限值应用于获准实践中的医疗照射。 B1剂量限值 B1.1职业照射 B1.1.l剂量限值 B1.1.1.l应对任何工作人员的职业照射水平进行控制，使之不超过下述限值： a）由审管部门决定的连续5年的年平均有效剂量（但不可作任何追溯性平均），20mSv； 本项目取其四分之一即5mSv作为剂量约束值。 B1.2公众照射 B1.2.1剂量限值 实践使公众中有关关键人群组的成员所受到的平均剂量估计值不应超过下述限值： a）年有效剂量，lmSv； 本项目取其十分之一即0.1mSv作为剂量约束值。 ②表面放射性污染的控制 工作人员体表、内衣、工作服、以及工作场所的设备和地面等表面放射性污染的控制应遵循附录B（标准的附录B）B2所规定的限制要求。 B2表面污染控制水平 B2.1工作场所的表面污染控制水平如表7-2所列。 表7-2 工作场所的放射性表面污染控制水平 表 面 类 型; β放射性物质（Bq/cm2）. 工作台、设备、墙壁、地面; 控制区1）; 4×10. 监督区; 4. 工作服、手套、工作鞋; 控制区 监督区; 4. 手、皮肤、内衣、工作袜; 4×10-1. 1）该区内的高污染子区除外。. ③非密封放射性物质工作场所的分级 非密封放射性物质工作场所的分级应按附录C（标准的附录）的规定进行。 C1应按表7-3将非密封放射性物质工作场所按放射性核素日等效最大操作量的大小分级。 表7-3 非密封放射性物质工作场所的分级 级 别; 日等效最大操作量/Bq. 甲; ＞4×109. 乙; 2×107-4×109. 丙; 豁免活度值以上-2×107. C2 放射性核素的日等效操作量等于放射性核素的实际日操作量（Bq）与核素毒性组别修正因子的乘积除以与操作方式有关的修正因子所得的商。 ④放射性物质向环境排放的控制 8.6.2 不得将放射性废液排入普通下水道，除非经审管部门确认是满足下列条件的低放废液，方可直接排入流量大于10倍排放注量的普通下水道，并应每次排放做好记录： a）每月排放的总活度不超过10ALImin（ALImin是相应于职业照射的食入和吸入ALI值中的较小者。 b）每一次的排放的活度不超过1 ALImin，并且每次排放后用不少于3倍排放量的水进行冲洗。 （二）、《临床核医学放射卫生防护标准》（GBZ 120-2006） 4.2 一般临床核医学的活性实验室、病房、洗涤室、显像室等工作场所属于GB 18871规定的乙级或丙级非密封放射性物质工作场所。为便于操作，针对临床核医学实践的具体情况，可以依据计划操作最大量放射性核素的加权活度，把工作场所分为I、Ⅱ、Ⅲ等三类（见表7-4）。 表7-4 临床核医学工作场所具体分类1） 分类; 操作最大量放射性核素的加权活度2），MBq. I; ＞50000. Ⅱ; 50~50000. Ⅲ; ＜50. 注：1）本表和表2、表3均依据国际放射防护委员会（ICRP）第57号出版物； 2）加权活度=（计划的日操作最大活度×核素的毒性权重因子）/操作性质修正因子；. 4.3供计算操作最大量放射性核素的加权活度用的核医学常用放射性核素毒性权重因子和不同操作性质的修正因子分别见表7-5和表7-6。 表7-5 核医学常用放射性核素的毒性权重因子 类别; 放射性核素; 核素的毒性权重因子. A; 75Se、89Sr、125I、131I; 100. B; 11C、13N、15O、18F、51Cr、67Ge、99mTc、111In、113mIn、123I、201Tl; 1. C; 3H、14C、81mKr、127Xe、133Xe; 0.01. 表7-6 不同操作性质的修正因子 操作方式和地区; 操作性质修正因子. 贮存; 100. 废物处理 闪烁法计数和显像 候诊区及诊断病床区; 10. 配药、分装以及施给药 简单放射性药物制备 治疗病床区; 1. 复杂放射性药物制备; 0.1. 4.4 按表1划分的三类核医学工作场所室内表面及装备结构的基本放射防护要求见表7-7。 表7-7 不同类别核医学工作场所的室内表面及装备结构要求1） 场所分类; 地面; 表面; 通风橱2）; 室内通风; 管道; 清洗及去污设备. Ⅰ; 地板与墙壁接缝无缝隙; 易清洗; 需要; 应设抽风机; 特殊要求3）; 需要. Ⅱ; 易清洗且不易渗透; 易清洗; 需要; 有较好通风; 一般要求; 需要. Ⅲ; 易清洗; 易清洗; 不必; 一般自然通风; 一般要求; 只需清洗设备. 注：1）依据国际放射防护委员会（ICRP）第57号出版物； 2）仅指实验室； 3）下水道宜短，大水流管道应有标记以便维修检测；. 4.5合成和操作放射性药物所用的通风橱，工作中应有足够风速（一般风速不小于1m/s），排气口应高于本建筑屋脊，并酌情设有活性炭过滤或其他专用过滤装置，排出空气浓度不应超过有关法规标准规定的限值。 4.6凡I类工作场所和开展放射性药物治疗的单位应设有放射性污水池，以存放放射性污水直至符合排放要求时方可排放。废原液和高污染的放射性废液应专门收集存放。 4.7临床核医学工作场所应备有收集放射性废物的容器，容器上应有放射性标志。放射性废物应按长半衰期和短半衰期分别收集，并给予适当屏蔽。固体废物如无人的针头、注射器和破碎的玻璃器皿等应贮于不泄漏、较牢固、并有核实屏蔽的容器内。放射性废物应及时按GBZ 133进行处理。 4.8临床核医学诊断及治疗用工作场所（包括通道）应注意合理安排与布局。其布局应有助于实施工作程序，如一端为放射性物质贮存室，依次为给药室、候诊室、检查室、治疗室等。并且避免无关人员通过。 4.9临床核医学诊断用给药室与检查室分开。如必须在检查室给药，应具有相应的放射防护设备。 4.10临床核医学诊断用候诊室应靠近给药室和检查室，宜有受检者专用厕所。 （三）、《医用放射性废物的卫生防护管理》（GBZ 133-2009） 5.2注射或服用过放射性药物的患者排泄物 5.2.1使用放射性药物治疗患者的临床核医学单位，应为住院治疗患者提供有防护标志的专用厕所，对患者排泄物实施统一收集和管理。规定患者住院治疗期间不得使用其他厕所。 5.2.4对可不设置专用厕所和专用化粪池的单位，应为注射或服用放射性药物（如131I、32P等）的住院治疗患者提供具有辐射防护性能的尿液、粪便收集器和呕吐物收集器。收集器内的排泄物在贮存衰变后，经审管部门批准可作免管废物处理。 5.2.5收集含131I患者排泄物时，应同时加入NaOH或10%KI溶液后密闭存放处理。 5.2.8符合下列条件之一的患者排泄物不需要统一管理： a）注射或服用放射性药物的门诊患者排泄物； b）符合出院条件的患者排泄物； 6 固体废物的管理 6.1废物收集 6.1.1 按4.2放射性废物分类和废物的可燃与不可燃、可压实与不可压实、有无病原体毒性，分开收集废物。 6.1.2供收集废物的污物桶应具有外防护层和电离辐射警告标志。污物桶放置点应避开工作人员工作和经常走动的区域。 6.1.3污物桶内应放置专用塑料袋直接收纳废物，装满后的废物袋应密封，不破漏，并及时转送贮存室，并放入专用塑料袋内。 6.1.5每袋废物的表面剂量率应不超过0.1mSv/h，重量不超过20kg。 6.3废物处理 6.3.3未知核素的废物在其活度浓度小于或者等于2×104Bq/kg时，或废物中的核素一致且活度浓度符合4.4或者4.5时，可作免管固体废物处理。 附录B中B.1清洁解控水平推荐值如下： 表7-8 以核素活度浓度表示的清洁解控水平推荐值 解控水平（Bq/g）; 核素. 1×103; 32P、89Sr. 1×102; 99Mo、99mTc、131I. （四）、《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005） 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值中总α放射性最高允许排放浓度为1Bq/L，总β放射性最高允许排放浓度为10Bq/L。 （五）、《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020） 6 X射线设备机房防护设施的技术要求 6.1 X 射线设备机房布局 6.1.1 应合理设置X射线设备、机房的门、窗和管线口位置，应尽量避免有用线束直接照射门、窗、管线口和工作人员操作位。 6.1.2 X射线设备机房（照射室）的设置应充分考虑邻室（含楼上和楼下）及周围场所的人员防护与安全。 6.1.3 每台固定使用的X射线设备应设有单独的机房，机房应满足使用设备的布局要求；每台牙椅独立设置诊室的，诊室内可设置固定的口内牙片机，供该设备使用，诊室的屏蔽和布局应满足口内牙片机房防护要求。 6.1.5 除床旁摄影设备、便携式X射线设备和车载式诊断X射线设备外，对新建、改建和扩建项目和技术改造、技术引进项目的X射线设备机房，其最小有效使用面积、最小单边长度应符合表2（表7-9）的规定。 表7-9 X射线设备机房（照射室）使用面积、单边长度的要求 设备类型; 机房内最小有效使用面积m2; 机房内最小单边长度m. CT机（不含头颅移动CT）; 30; 4.5. 6.2 X 射线设备机房屏蔽 6.2.1 不同类型X射线设备（不含床旁摄影设备和便携式 X 射线设备）机房的屏蔽防护应不低于表3的规定。 6.2.2 医用诊断X射线防护中不同铅当量屏蔽物质厚度的典型值参见附录C中表C.4～表C.7。 表7-10 不同类型X射线设备机房的屏蔽防护铅当量厚度要求 机房类型; 有用线束方向铅当量mm; 非有用线束方向铅当量mm. CT机房（不含头颅移动C） CT模拟定位机; 2.5. 6.2.3 机房的门和窗关闭时应满足表3的要求。 6.2.4 距 X 射线设备表面100cm处的周围剂量当量率不大于2.5μSv/h时且X射线设备表面与机房墙体距离不小于100cm时，机房可不作专门屏蔽防护。 6.3 X射线设备机房屏蔽体外剂量水平 6.3.1 机房的辐射屏蔽防护，应满足下列要求： a)具有透视功能的X射线设备在透视条件下检测时，周围剂量当量率应不大于2.5μ Sv/h；测量时，X射线设备连续出束时间应大于仪器响应时间； b)CT机、乳腺摄影、乳腺CBCT、口内牙片摄影、牙科全景摄影、牙科全景头颅摄影、 口腔 CBCT和全身骨密度仪机房外的周围剂量当量率应不大于2.5μSv/h； c)具有短时、高剂量率曝光的摄影程序（如DR、CR、屏片摄影）机房外的周围剂量当量率应不大于25μSv/h，当超过时应进行机房外人员的年有效剂量评估，应不大于0.25 mSv； d)车载式诊断X射线设备工作时，应在车辆周围3m设立临时控制区，控制区边界的周围剂量当量率应符合6.3.1中a)～c)的要求。 6.3.2 机房的辐射屏蔽防护检测方法及检测条件按第8章和附录B的要求。 6.3.3 宜使用能够测量短时间出束和脉冲辐射场的设备进行测量，若测量仪器达不到响应时间要求，则应对其读数进行响应时间修正，修正方法参见附录D。 6.4 X射线设备工作场所防护 6.4.1 机房应设有观察窗或摄像监控装置，其设置的位置应便于观察到受检者状态及防护门开闭情况。 6.4.2 机房内不应堆放与该设备诊断工作无关的杂物。 6.4.3 机房应设置动力通风装置，并保持良好的通风。 6.4.4 机房门外应有电离辐射警告标志；机房门上方应有醒目的工作状态指示灯，灯箱上应设置如“射线有害、灯亮勿入”的可视警示语句；候诊区应设置放射防护注意事项告知栏。 6.4.5 平开机房门应有自动闭门装置；推拉式机房门应设有曝光时关闭机房门的管理措施；工作状态指示灯能与机房门有效关联。 6.4.6 电动推拉门宜设置防夹装置。 6.4.7 受检者不应在机房内候诊；非特殊情况，检查过程中陪检者不应滞留在机房内。 6.4.9 CT装置的安放应利于操作者观察受检者。 6.4.10 机房出入门宜处于散射辐射相对低的位置。 6.5 X射线设备工作场所防护用品及防护设施配置要求 6.5.1 每台X射线设备根据工作内容，现场应配备不少于表4基本种类要求的工作人员、 受检者防护用品与辅助防护设施，其数量应满足开展工作需要，对陪检者应至少配备铅橡胶防护衣。 6.5.2 车载式诊断X射线设备机房个人防护用品和辅助防护设施配置要求按照其安装的设备类型参照表4执行。 6.5.3 除介入防护手套外，防护用品和辅助防护设施的铅当量应不小于0.25mmPb；介入防护手套铅当量应不小于0.025mmPb；甲状腺、性腺防护用品铅当量应不小于0.5 mmPb；移动铅防护屏风铅当量应不小于2mmPb。 6.5.4 应为儿童的 X 射线检查配备保护相应组织和器官的防护用品，防护用品和辅助防护设施的铅当量应不小于0.5mmPb。 6.5.5 个人防护用品不使用时，应妥善存放，不应折叠放置，以防止断裂。 表7-11 个人防护用品和辅助防护设施配置要求 放射检查类型; 工作人员; 患者和受检者. 个人防护用品; 辅助防护设施; 个人防护用品; 辅助防护设施. CT体层扫描（隔室）; ——; ——; 铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾、铅橡胶颈套 选配：铅橡胶帽子; ——. 注：“——”表示不需要. （六）、《临床核医学患者防护要求》（WS 533-2017） 7.医疗照射剂量约束 7.3对接受了I-131治疗的患者，其体内放射性活度降至低于400 MBq之前不得出院， 对接受其他放射性药物治疗的患者仅当患者体内放射性活度低于附录G中G.2要求时才能出院。患者体内活度检测控制应按G.3推荐的方法进行。 附录G（规范性附录）医疗照射剂量约束及其剂量估算 G.2 患者出院的体内放射性活度要求 为确保放射治疗患者出院后，不至于使接触患者的家庭成员及公众超过相关的剂量约束或剂量限值，放射治疗患者出院时体内放射性活度应符合表表7-12的要求。 表7-12 放射治疗患者出院时体内放射性活度的要求 放射性核素; 主要发射keV; 半衰期d; 患者出院时体内放射性活度要求MBq. βmax; βave; γ及χ. Sr-89; 1492; 583; —; 50.53; ≤200. Y-90; 2284; 934; —; 2.67; ≤2500. 碘I-131; 606; —; 364; 8.0207; ≤400. Sm-153; 881; 224; 103; 1.93; ≤2500.

- 表8   环境质量和辐射现状

一、监测计划 1.监测内容与点位 为了解此次环评项目所在区域的环境现状，对此次评价项目工作场所周围的现场环境进行环境辐射水平检测，监测因子为X-γ辐射剂量率、β表面沾污。现状监测时，核医学科甲癌病房内存在服药的甲癌病人，甲癌病人服药量较大，对监测影响较大，故未对甲癌病房内进行布点监测。 2.监测仪器与规范 电离辐射监测仪器的参数与规范见表8-1。 表8-1 监测仪器与监测规范表 仪器名称、型号及编号; AT1123多功能辐射仪，编号F252. 生产厂家; ATOMTEX. 测量范围; 50nSv/h~10Sv/h. 监测规范; 《辐射环境监测技术规范》（HJ/T 61-2001）. 监测单位; 江西省核工业地质局测试研究中心. 监测时间; 2020年12月9日. 检定证书编号; 医字20201105-0738. 检定日期; 2020年11月4日-2021年11月3日. 检定单位; 河南省计量科学研究院. 仪器名称; LB124型α、β表面污染测量仪. 仪器型号及编号; F136. 生产厂家; 德国Berthold. 测量范围; β通道0—50000cps. 监测规范; 《表面污染测定 第1部分：β发射体（Eβmax＞0.15MeV和α发射体）》（GB/T 14056.1-2008）. 监测单位; 江西省核工业地质局测试研究中心. 监测时间; 2020年12月9日. 检定证书编号; Hnjln2020021-65. 检定日期; 2020年3月23日——2021年3月22日. 检定单位; 湖南省电离辐射计量站. 仪器名称、型号及编号; AT1123多功能辐射仪，编号F260. 生产厂家; ATOMTEX. 测量范围; 50nSv/h~10Sv/h. 监测规范; 《辐射环境监测技术规范》（HJ/T 61-2001）. 监测单位; 江西省核工业地质局测试研究中心. 监测时间; 2021年1月20日. 检定证书编号; 医字20201205-0756. 检定日期; 2020年12月8日-2021年12月7日. 检定单位; 河南省计量科学研究院. 3.质量保证措施 a 合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性，同时满足标准要求。 b 监测方法采用国家有关部门颁布的标准，监测人员经考核并持有合格证书上岗。 c 监测仪器每年定期经计量部门检定，检定合格后方可使用。 d 每次测量前、后均检查仪器的工作状态是否正常，并用检验源对仪器进行校验。 e 由专业人员按操作规程操作仪器，并做好记录。 f 监测报告严格实行三级审核制度，经过校对、校核，最后由技术总负责人审定。 二、外环境辐射环境质量现状监测结果 本次项目工作场所周边辐射环境现状监测结果见表8-2~表8-4。 表8-2 核医学科改扩建项目工作场所及周边环境X-γ辐射剂量率水平监测结果 序号; 设备名称; 监测位置; X-γ辐射剂量率（nGy/h）. /; 范围值; 平均值. 1; 住院部二楼核医学科; 125I装枪室（病人候诊室）; 室内; 141～145; 143. 2; 1#分装室（淋洗标记室）; 室内; 203～207; 205. 3; 病人卫生间（病人卫生间及出口）; 室内; 167～171; 169. 4; 诊察室（SPECT/CT机房2操作室）; 室内; 160～163; 161. 5; 多功能室（SPECT/CT机房2）; 室内; 162～166; 164. 6; 未给药病人候诊室（SPECT/CT机房2）; 室内; 165～169; 168. 7; 服药患者过道; 室内; 166～170; 168. 8; 核医学科北面空地; 室外; 160～163; 161. 9; 核医学科东面过道; 室外; 161～165; 162. 10; 核医学科南面过道; 室外; 161～165; 163. 11; 住院部西面过道; 室外; 159～163; 160. 注：监测位置描述时，（）内为核医学科改扩建后的场所名称。上述监测值未扣除宇宙射线响应影响。 表8-3 核医学科改扩建项目工作场所β表面沾污监测结果 序号; 设备名称; 监测位置; β表面污染（Bq/cm2）; 备注. 平均值. 1; 住院部二楼核医学科; 125I装枪室（病人候诊室）; 地面; 未检出; 控制区. 墙面; 0.01. 2; 1#分装室（淋洗标记室）; 地面; 0.04; 控制区. 台面; 0.01. 墙面; 0.04. 3; 病人卫生间（病人卫生间及出口）; 地面; 0.01; 控制区. 墙面; 0.04. 4; 诊察室（SPECT/CT机房2操作室）; 地面; 0.01; 监督区. 墙面; 0.01. 5; 多功能室（SPECT/CT机房2）; 地面; 0.01; 监督区. 墙面; 未检出. 6; 未给药病人候诊室（SPECT/CT机房2）; 地面; 未检出; 监督区. 墙面; 0.01. 7; 服药患者过道; 地面; 0.01; 控制区. 墙面; 0.01. 注：监测位置描述时，（）内为核医学科改扩建后的场所名称。根据核医学科现有功能进行控制区与监督区划分。 表8-4 核医学科改扩建项目补充监测结果 序号; 设备名称; 监测位置; X-γ辐射剂量率（nGy/h）. /; 范围值; 平均值. 1; 住院部二楼核医学科; 登记室上方（闲置用房）; 室内; 152～157; 154. 2; SPECT/CT机房2操作室上方（闲置用房）; 室内; 150～154; 152. 3; SPECT/CT机房2上方（闲置用房）; 室内; 152～157; 154. 4; 给药后病人候诊室（闲置用房）; 室内; 149～152; 150. 5; SPECT/CT机房1上方（闲置用房）; 室内; 151～155; 153. 6; 注射室上方（闲置用房）; 室内; 151～156; 153. 7; 淋洗标记室上方（闲置用房）; 室内; 151～155; 153. 8; 储源室、废物间上方（闲置用房）; 室内; 151～155; 153. 9; 病友出口上方（闲置用房）; 室内; 155～158; 156. 10; 留观室上方（闲置用房）; 室内; 151～155; 152. 11; 核医学科楼下大厅; 室内; 155～160; 157. 注：上述监测值未扣除宇宙射线响应影响。 表8-2监测结果表明，医院核医学科改扩建项目工作场所周围环境室外环境的X-γ辐射剂量率在160～163nGy/h之间，室外监测数值略高于南昌市道路及原野的辐射环境本底，但在江西省全省道路及原野的辐射环境本底范围内，医院本项目辐射工作场所周围环境X-γ辐射剂量率未见异常。 表8-2、表8-4监测结果表明，核医学科拟改扩建场所内X-γ辐射剂量率在143～205nGy/h之间，室内监测数值略高于南昌市室内的辐射环境本底，但在江西省全省室内的辐射环境本底范围内，未见异常。 由《中国环境天然放射性水平》（国家环境保护局，1995年）可知，南昌市道路、原野辐射环境本底范围值27.9～86.4nGy/h，室内辐射环境本底范围值58.1～134.3nGy/h。江西省全省道路、原野辐射环境本底范围值12.6～369.4nGy/h，室内辐射环境本底范围值33.4～365.8nGy/h。 表8-3监测结果表明，核医学科工作场所控制区内各监测点位β表面污染值在未检出～0.04Bq/cm2范围内，监督区内各监测点位β表面污染值在未检出～0.01Bq/cm2范围内，均低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中控制区与监督区的放射性表面污染控制水平，即“工作台、设备、墙壁、地面：β放射性物质，控制区≤40Bq/cm2，监督区≤4Bq/cm2”。