JXHGYS-（36）-2020-013

江西省肿瘤医院

术中放射治疗装置应用项目

竣工环境保护

验收监测报告表

（公示本）

建设单位：江西省肿瘤医院

编制单位：江西核工业环境保护中心

二〇二〇年十月

建设单位法人代表：

编制单位法人代表：王红海

项 目 负 责 人：

报 告 编 写 人：

建设单位：江西省肿瘤医院           编制单位：江西核工业环境保护中心

（盖章）                          （盖章）

电话：——                               电话：0791—88227471

传真：——                               传真：0791—88236020

邮编：330029                             邮编：330002

地址：江西省南昌市北京东路519号         地址：江西省南昌市洪都中大道101号

目   录

表一   项目概况、验收监测依据及评价标准	1

表二   工程建设内容、主要工艺流程及产污环节	4

表三   主要污染源、辐射防护措施	11

表四   环境影响报告表评价结论及审批部门审批决定	13

表五   验收监测质量保证与质量控制	17

表六   验收监测内容	18

表七   验收监测期间生产工况记录及验收监测结果	20

表八   环境管理检查结果	23

表九  验收监测结论及建议	29

附图一   项目地理位置图	31

附图二   医院总平面图布置图	32

附图三   新住院大楼五楼术中放射治疗装置机房平面布置图	33

附图四   术中放射治疗装置机房四至图	34

附图五   术中放射治疗装置机房四至图（地图截图）	35

附图六   现场照片	36

附件1   委托书	40

附件2   辐射安全许可证	41

附件3   术中放射治疗装置环评批复	46

附件4   历来验收批复	52

附件5   个人剂量监测报告	64

附件6   放射工作人员职业健康检查报告	98

附件7   辐射安全培训统计表	122

附件8   医院规章制度	128

附件9   年度评估证明文件	175

附件10   内部监测记录	176

附件11   监测报告	177

附件12   资质认定证书	189

附件13   医院PET楼竣工验收合同	192

附件14   与会签到表及现场验收检查记录	195

附件15   整改报告	199

附件16   本项目验收意见及修改清单	202

附件17   验收结论	206

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表	207

# 表一   项目概况、验收监测依据及评价标准

| 建设项目名称 | 江西省肿瘤医院术中放射治疗装置应用项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 江西省肿瘤医院 |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建（划√） |
| 建设地点 | 江西省南昌市北京东路519号新住院大楼五楼 |
| 辐射安全许可证许可种类及范围 | 使用Ⅲ类、Ⅴ类放射源；使用Ⅱ类、Ⅲ类射线装置，使用非密封放射性物质，乙级非密封源工作场所。 |
| 辐射安全许可证许可使用内容 | 非密封放射性物质：89Sr(3.55×1010Bq/a)、131I(2.49×1012Bq/a)、99mTc(1.78×1012Bq/a)、125I粒籽源(4.0×1011Bq/a)、18F(3.91×1012Bq/a)、153Sm(2.22×1010Bq/a)； Ⅱ类射线装置：直线加速器4台、数字减影血管造影仪（DSA）2台、回旋加速器1台、术中放射治疗装置1台； Ⅲ类射线装置：CT 4台，移动C臂机3台，DR机、模拟定位机各2台，乳腺DR机、床旁机、牙科X线机、SPECT/CT、PET/CT各1台； Ⅲ类密封源：192Ir(3.7×1011Bq)3枚。 Ⅴ类密封源：68Ge (3.7×108Bq)6枚。 |
| 实际使用内容 | 非密封放射性物质：89Sr(3.55×1010Bq/a)、131I(2.49×1012Bq/a)、99mTc(1.78×1012Bq/a)、125I粒籽源(2.96×1010Bq/a)、153Sm(2.22×1010Bq/a)； Ⅱ类射线装置：直线加速器4台、数字减影血管造影仪（DSA）2台，术中放射治疗装置1台； Ⅲ类射线装置：CT 4台，DR机、模拟定位机各2台，移动C臂机、乳腺DR机、床旁机、牙科X线机、SPECT/CT、PET/CT各1台； Ⅲ类密封源： 192Ir(3.7×1011Bq)1枚。 Ⅴ类密封源：68Ge (3.7×108Bq)3枚。 本次验收内容为新住院大楼五楼的INTRABEAM 600型术中放射治疗装置1台。 |
| 建设项目取得环评批复时间 | 2018年11月 | 开工建设时间 | 2019年4月 |
| 调试时间 | 2020年6月 | 验收现场监测时间 | 2020年7月4日 |
| 环评报告表 审批部门 | 江西省生态环境厅 | 环评报告表 编制单位 | 江西省核工业地质局测试研究中心 |
| 环保设施 设计单位 | 江西省职业病防治研究院 | 环保设施 施工单位 | / |
| 投资总概算（万元） | 1200 | 环保投资总概算（万元） | 30 | 比例 | 2.50% |
| 实际总概算（万元） | 1200 | 环保投资（万元） | 37 | 比例 | 3.08% |
| 1、验收监测依据 （1）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第九号，2014年）； （2）《中华人民共和国放射性污染防治法》（中华人民共和国主席令第六号）； （3）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，2017年修订版）； （4）《放射性同位素与射线装置放射安全和防护条例》（国务院令第449号，2019年修正版）； （5）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； （6）关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告（生态环境部 公告 2018年 第9号，2018年5月）； （7）《辐射环境监测技术规范》（HJ/T 61-2001）； （8）《江西省肿瘤医院DSA及术中放射治疗装置应用项目环境影响报告表》（2018年）； （9）“江西省生态环境厅关于对江西省肿瘤医院DSA及术中放射治疗装置应用项目环境影响报告表的批复”（赣环辐字[2018]79号）（见附件3）； （10）项目委托书（见附件1）。 2、验收监测标准 （1）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002） ①剂量限值 依据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）附录B中规定： B1.1.1剂量限值 B1.1.1.1应对任何工作人员的职业照射水平进行控制，使之不超过下述限值： a)由审管部门决定的连续5年的年平均有效剂量（但不可作任何追溯性平均），20mSv； 本项目工作人员的职业照射水平执行环评批复中的剂量管理限值5mSv/a。 B1.2.1剂量限值 实践使公众中有关关键人群组的成员所受到的平均剂量估计值不应超过下述限值： b)年有效剂量，1mSv； 本项目公众人员受到的平均剂量值执行环评批复中的剂量管理限值0.1mSv/a。 （2）《医用X射线治疗放射防护要求》（GBZ 131-2017） 治疗室防护要求 5.1 治疗室的设置应充分考虑周围地区与人员的安全。50kV以上治疗机的治疗室应与控制室分开。治疗室面积应不小于24m2。室内不得放置与治疗无关的杂物。 5.2 在距治疗室屏蔽体外表面30cm处的周围剂量当量率和关注位置人员所受的年有效剂量，应满足GBZ/T 201.1的要求。 5.3 治疗室有用线束照射方向的防护屏蔽应满足主射线束的屏蔽要求，其余方向的防护屏蔽应满足漏射线及散射线的屏蔽要求。 5.4 治疗室应设置监视治疗的装置（如监控视频或观察窗）和对讲装置。观察窗应尽可能设置在非有用线束方向的墙上，并具有同侧墙的屏蔽效果。 5.5 在治疗室的适宜位置应安装有能紧急停止照射的应急设施。 5.6 治疗室门的设置应避开有用线束的照射。无迷道的治疗室门应与同侧墙具有等同的屏蔽效果。 5.7治疗室应有从室内开启治疗室门的装置。 5.8治疗室门应按4.5.5安装联锁设施，治疗室门上应有醒目的工作状态指示灯和电离辐射警告标志。 5.9治疗室应设置动力排风装置，并保持良好的通风。 5.10电缆、管道等穿过治疗室墙面的孔道应避开有用线束及人员经常驻留的控制台，并采用弧状孔、曲路或地沟形式设置。 |

# 表二   工程建设内容、主要工艺流程及产污环节

1、建设项目概况 江西省肿瘤医院（江西省第二人民医院），是一所集医疗、预防、教学、科研为一体的以肿瘤诊治、整形修复为特色，兼顾综合疾病诊治的三级甲等医院和全省肿瘤防治科研中心。 医院位于南昌市北京东路519号，占地82080平方米，建筑面积6万余平方米，其中业务用房面积50566平方米。医院设有肿瘤放疗中心、肿瘤化疗中心、肝肿瘤诊断治疗中心、乳腺肿瘤诊断治疗中心等30余个临床科室，其中胸部肿瘤外科、肿瘤放射治疗学科为全省医学领先学科，形成了以外科、内科、放疗、中西医结合及生物治疗为特色的、诊疗手段完善的肿瘤综合规范治疗体系。与全省几十家基层医院建立了技术协作关系，是江西省肿瘤疾病的医疗、科研、教学和技术指导中心。 本项目地理坐标为：北纬28°40′34.04″，东经115°57′13.35″。医院在职职工1607人，其中辐射工作人员169人，实行年工作365天，每班8小时的工作制度。本项目辐射工作人员依托放疗科现有48名辐射工作人员。 1.1现有核技术利用项目内容 医院实际使用Ⅱ类射线装置7台，包括直线加速器4台，DSA 2台，术中放射治疗装置1台；使用Ⅲ类射线装置14台，包括CT 4台，DR机、模拟定位机各2台，移动C臂机、乳腺DR机、床旁机、牙科X线机、SPECT/CT、PET/CT各1台；使用后装治疗机1台（使用192Ir放射源3枚，初始放射性活度为3.7×1011 Bq/枚，属于Ⅲ类放射源），使用3枚68Ge密封源（许可初始放射性活度为3.7×108Bq/枚，属于Ⅴ类放射源）；使用乙级非密封源工作场所（使用放射性核素99mTc、125I粒籽、131I、89Sr、153Sm、18F）。 上述放射性同位素与射线装置均履行了辐射环境影响评价或环境影响备案手续，医院办理了辐射安全许可证（赣环辐证[00092]，见附件2）。根据生态环境部“关于环评登记表项目是否要进行环保验收的回复”可知，按照现行法律规章，对编制环境影响登记表的建设项目没有作出竣工环保验收要求，即不需要对编制环境影响登记表的建设项目开展环保验收。医院PET楼回旋加速器及核医学科工作场所已委托有资质单位进行验收监测（附件13），医院其他已运行的放射性同位素与射线装置进均行了竣工环境保护验收。 医院放射性同位素与射线装置情况见表2-1至表2-3。 表2-1 江西省肿瘤医院密封源一览表 序号 核素 名称 使用 场所 放射性活度（Bq） 活动种类 和范围 备注 环评情况 验收情况 许可情况 1 192Ir 放疗中心 3.7×1011×3枚 使用Ⅲ类放射源 后装机中 赣环辐字[2011]37号 赣环辐函[2014]8号 赣环辐证[00092] 2 68Ge PET-CT楼二层 9.25×107×1枚 使用 Ⅴ类放射源 储源罐内 赣环辐字[2016]6号 / 3 68Ge 4.6×107×1枚 使用 Ⅴ类放射源 储源罐内 4 68Ge 4.6×107×1枚 使用 Ⅴ类放射源 储源罐内 表2-2 江西省肿瘤医院射线装置一览表 序号 设备名称 型号 最大管电压（kV） 最大管电流（mA） 安装位置 类别 环评 情况 验收 情况 许可情况 1 DSA MDX-8000A 150 1000 医技楼二楼7号机房 Ⅱ类 赣环辐字[2011]16号 赣环辐字[2011]33号 赣环辐证[00092] 2 64排螺旋CT Brilliance CT 64 slice 140 500 医技楼一楼1号机房 Ⅲ类 3 模拟定位机 ACUITY 150 320 放疗楼2号机房 Ⅲ类 赣环辐函[2006]12号 赣环辐字[2011]33号 4 直线加速器（1#） Precise X射线：6/10MV 电子束：6/8/10/12/15/18MeV 放疗楼9号机房 Ⅱ类 赣环辐函[2006]12号 赣环辐字[2011]33号 5 直线加速器（2#） UNIQUE X射线：6MV 放疗楼4号机房 Ⅱ类 赣环辐函[2006]12号 赣环辐字[2011]33号 6 直线加速器（3#） Precise X射线：6/10/15MV； 电子束：6/8/10/12/15/18MeV 放疗楼7号机房 Ⅱ类 赣环辐字[2008]30号 7 SPECT/CT symbia T2 130 240 住院部二楼核医学科 Ⅲ类 赣环辐字[2013]279号 8 16排螺旋CT SOMATOM Emotion 16-slice configuration 130 345 医技楼一楼2号机房 Ⅲ类 赣环辐字[2014]24号 9 CT模拟定位机 SOMATOM Definition AS 140 660 放疗楼3号机房 Ⅲ类 赣环辐证[00092] 10 加速器（4#） Ture Beam X射线：6/8/10/15MV 电子束：6/9/12/15/18/20Mev 放疗楼5号机房 Ⅱ类 11 乳腺DR PLANMEDNuance 35 120 医技楼一楼6号机房 Ⅲ类 赣环辐字[2012]132号 / 12 移动式X线机 Mobilett Mira Max 133 450 医技楼移动使用 Ⅲ类 / 13 DR Digital Diagnost Pro 150 800 医技大楼一楼放射科 Ⅲ类 赣环辐字[2016]6号 / 14 PET-CT BiographmCT Flow 64 140 660 PET-CT楼二楼 Ⅲ类 赣环辐字[2016]6号 已委托有资质单位进行验收 15 128层螺旋CT SOMATOM Definition AS 140 666 医技楼一楼3号机房 Ⅲ类 赣环辐函[2006]12号 设备更换，原机房已验收 16 牙科X射线机 RAY68（M） 70 7 门诊二楼口腔科 Ⅲ类 201736011100000034 / 17 X射线计算机体层摄影设备 MX16-slice 140 400 新住院大楼五楼P19手术室 Ⅲ类 201836011100000259 / 18 移动C臂机 DHF-105CX-7BH 110 20 新住院大楼五楼6、7号手术室 Ⅲ类 / 19 DR Digital Diagnost Pro 150 800 医技楼一楼放射科 Ⅲ类 / 20 DSA UNIQ Clarity FD20 125 1250 新住院大楼五楼OP20手术室 Ⅱ类 赣环辐字[2018]79号 已进行自主验收 21 术中放射治疗装置 INTRABEAM 600 50 0.04 新住院大楼五楼 Ⅱ类 本项目验收内容 赣环辐证[00092] 表2-3 江西省肿瘤医院已许可的非密封放射性物质一览表 序号 核素 名称 放射性活度（Bq/a） 日等效最 大操作量 （Bq） 活动种类 和范围 位置 环评情况 验收情况 许可情况 1 89Sr 3.55×1010 5.92×107 使用、 乙级非密封放射性物质工作场所 PET-CT楼一楼 赣环辐字[2016]6号 已委托有资质单位进行验收（见附件13） 赣环辐证[00092] 2 131I碘化钠口服液 2.49×1012 3.70×109 3 125I粒籽 4.0×1011 3.7×107 4 18F 3.91×1012 1.48×108 生产、使用 乙级非密封放射性物质工作场所 PET-CT楼负一楼 5 99mTc 1.78×1012 5.92×108 使用、 乙级非密封放射性物质工作场所 住院部二楼核医学科 赣环辐字[2016]6号 赣环辐函[2016]108号 6 153Sm 2.22×1010 3.7×108 使用、 乙级非密封放射性物质工作场所 住院部二楼核医学科 赣环辐字[2013]279号 7 89Sr 3.55×1010 2.96×107 8 131I 3.85×1011 1.85×109 9 125I粒籽 2.96×1010 3.55×107 10 125I标记物 7.1×106 1.48×104 豁免 / / 1.2本次验收项目内容 为改善病人治疗条件，满足广大患者就医的需要，医院在新住院大楼五楼使用了1台INTRABEAM 600型术中放射治疗装置，1台数字减影血管造影仪（DSA），数字减影血管造影仪（DSA）及术中放射治疗装置履行了环评手续，取得了环评批复（赣环辐射[2018]79号），医院办理了辐射安全许可证，证号为赣环辐证[00092]（见附件2）。 2019年12月对新住院大楼五楼的DSA进行了自主验收。本次对环评批复中（赣环辐射[2018]79号）新住院大楼五楼的1台INTRABEAM 600型术中放射治疗装置进行竣工环境保护验收监测，建设内容与环评报告及环评批复相符，无变动。医院本次验收射线装置情况见表2-4。 表2-4 江西省肿瘤医院本次验收射线装置一览表 序号 设备名称 型号 最大管电压（kV） 最大管电流（mA） 安装位置 类别 环评 情况 1 术中放射治疗装置 INTRABEAM 600 50 0.04 新住院大楼五楼 Ⅱ类 赣环辐字[2018]79号 根据《中华人民共和国放射性污染防治法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年修订版）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）和环境保护设施与主体工程须同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度要求，2020年7月江西省肿瘤医院委托江西核工业环境保护中心承担医院术中放射治疗装置应用项目竣工环境保护验收监测报告表的编制工作（委托书见附件1）。2020年7月江西核工业环境保护中心组织验收监测组对项目现场进行了详尽踏勘，重点调查了项目周围环境情况及项目建设过程中的环保措施落实情况等，收集了项目环评文件、环评批复等有关资料，根据工程现场调查、监测结果，编制完成了《江西省肿瘤医院术中放射治疗装置应用项目竣工环境保护验收监测报告表》。 2、项目周边环境及敏感目标情况 江西省肿瘤医院位于江西省南昌市北京东路519号。医院北面、西面及东面为居民楼，南面为北京东路。 本项目术中放射治疗装置机房位于新住院大楼五楼，新住院大楼北面21m为静脉配置室，北面约38m为医院边界，边界外为空地、厂房；南面30m为住院部，西面52m为新住院楼边界，东面65m为医院家属区。 术中放射治疗装置机房位于新住院大楼五楼，机房北面为过道（过道宽2.4m），南面为洁净内走廊，西面为手术室，东面为控制间，楼上为设备间，楼下为供应室去污区。 本项目术中放射治疗装置屏蔽机房外周边50m范围内无居民楼，主要环境敏感保护目标为评价范围内的其他工作人员及偶尔路过人员。医院平面布置及四周关系见附图二~附图四。 本项目的环境保护目标见表2-5： 表2-5 环境保护目标一览表 环境保护对象 相对方位 距离 规模 职业工作人员 操作人员 控制室 ≥0.3m 48人 公众人员 候诊人员及家属 机房四周 / 流动人员 新住院大楼、静脉配置室、器械科等其他工作人员 机房四周 / 约450人 江西聚兴彩色印务有限公司 北面 40.4m 约30人 3、项目投资及环保投资 江西省肿瘤医院术中放射治疗装置应用项目总投资为1200万元，其中环保投资为37万元，占总投资的3.08%。环保投资情况见表2-6。 表2-6 本项目环保投资情况一览表 项目 环保投资金额（万元） 术中放射治疗装置机房建设（四周墙体、顶棚、底板、防护门） 35 机房工作状态指示灯、电离辐射警告标志、门机联锁、急停按钮、规章制度上墙等 1.2 个人剂量监测、辐射安全与防护培训、职业健康体检 依托现有 X-γ辐射剂量率监测仪、个人剂量报警仪 依托现有 铅衣、铅围脖、铅帽 0.8 合 计 37 4、主要工艺流程及产污环节 4.1设备组成 本项目术中放射治疗装置是利用低能光子线对瘤床进行单次高剂量照射。术中放射治疗装置由机械手系统、射线系统、推车、施用器等组成。 射线系统包括微型直线加速器及其控制单元，微型直线加速器由内置实时射线剂量监测系统、阴离子发射枪、加速装置、电子束偏转、金靶材等组成。微型直线加速器示意图见图2-1。 施用器包括球形（直径1.5cm~5cm）、针型（直径0.44cm）、平板（直径1~6cm）、表面（直径1~4cm）等类型，用于不同类型肿瘤的治疗。 机械手系统具有很高的可靠性和灵活性。电磁制动装置将光子线源锁定于治疗位置上，准确度达毫米级别。可在任何手术室里使用。 推车让系统设备可在手术室内外安全地移动。 4.2工作原理 术中放射治疗装置是利用微型加速器将阴离子发射枪发生的阴离子与物质作用产生的电子加速至50kV能量。该电子束通过3毫米的漂移管然后轰击1微米厚的金靶产生了低能量光子线。微型加速器经特殊设计，可以在针尖处产生一个独特的球形剂量分布。 低能光子线光子因其物理和放射生物学特性为放疗提供了很大的帮助。随着光子能量的降低其相对生物学效应（RBE）增加。组织中低能光子线辐射电离密度的增加导致了相对较高的生物学效应。与此同时，这种辐射中陡峭的深度剂量梯度保护了组织外围，这意味着放疗剂量可以集中于有效区域，同时保护健康组织。 4.3工作流程 术中放射治疗装置工作流程如下： （1）确定肿瘤位置，手术切除肿瘤。 （2）将术中放射治疗装置的施用器定位并置于瘤床。 （3）关闭防护门，确认手术室内无无关人员停留。设置参数，出束治疗，治疗时间一般为30min。 （4）治疗结束，移除施用器，缝合切口。 图2-2 术中放射治疗装置工作流程及产污环节示意图

# 表三   主要污染源、辐射防护措施

一、主要污染源项 本项目术中放射治疗装置产生的X射线最大能量为50kV，束流≤40μA。由工作原理可知，术中放射治疗装置的源项为装置产生的X射线，影响途径为X射线的外照射影响。使用过程中的主要环境影响如下： 1.正常工况 在采取隔室操作的情况下，并且在设备安全和防护硬件及措施到位的正常情况下，术中放射治疗装置治疗机房外的工作人员及公众受到的泄漏X射线的外照射。 2.事故工况 （1）工作人员或病人家属在防护门关闭前尚未撤离照射室，术中放射治疗装置运行可能产生误照射。 （2）安全装置发生故障状况下，人员误入正在运行的术中放射治疗装置机房受到误照射。 术中放射治疗装置属于Ⅱ类射线装置，装置产生低能的X射线为，不会产生放射性废气、放射性废水及放射性固体废物。 二、辐射防护措施及辐射防护情况 1.控制区与监督区划分 本项目术中放射治疗装置辐射工作场所实行分区管理，把工作场所分为控制区、监督区，其中术中放射治疗装置机房内划为控制区，避免人员误闯入或误照射；将术中放射治疗装置机房墙体外30cm内划为监督区，控制区与监督区划分图见图3-1。 2.辐射安全与防护措施 本项目术中放射治疗装置机房拟采取的防护措施情况见表3-1。 表3-1 术中放射治疗装置机房防护措施情况一览表 项目 辐射防护情况 墙体 钢板龙骨+3mmPb的铅板； 顶棚、底板 顶棚：11cm混凝土+2mmPb的钡水泥；底板：13cm混凝土+2mmPb的钡水泥； 防护门 防护门3mmPb当量，防护门铅玻璃观察窗铅当量3mmPb； 机房大小 33.15m2（6.5m×5.1m）； 术中放射治疗装置机房设置门机联锁装置，病人进出防护门设置防碰红外线传感安全联锁装置；机房防护门设置电离辐射警示标志及工作指示灯；治疗室及控制室设置视频监控装置及对讲装置、设置紧急停机按钮；机房设计排气装置，保证通风状况良好；配备铅衣、铅帽、铅围脖、铅围裙等防护用品1套。 本项目术中放射治疗装置辐射监测设备依托医院现有的REN500A型智能化X、γ辐射监测仪。

# 表四   环境影响报告表评价结论及审批部门审批决定

一、环境影响报告表评价结论 1.结论 江西省肿瘤医院拟在新住院大楼五楼新增数字减影血管造影仪（DSA）及术中放射治疗装置各一台，均属于Ⅱ类射线装置。 （1）可行性分析结论 医用射线装置的应用在我国是一门成熟的技术，它在医学诊断、治疗方面有其他技术无法替代的特点，对保障健康、拯救生命起了十分重要的作用。江西省肿瘤医院拟使用的数字减影血管造影仪（DSA）及术中放射治疗装置，将为病人提供一个更加优越的诊疗环境，具有明显的社会效益，同时医院此次项目涉及的辐射工作场所均按相关要求进行了设计，防护措施满足标准要求，对周边环境及人员的影响较小。因此，本项目建设符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中辐射防护“实践正当性”的要求。 该项目属于综合医院项目，对照《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013修正）的规定其属于国家鼓励类的项目，故该项目符合国家产业政策。 （2）辐射安全与防护分析结论 由辐射工作场所的辐射防护措施分析可知，医院DSA机房防护设施的技术要求总体上满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）中的相关要求，术中放射治疗装置机房辐射防护措施满足《医用X射线治疗放射防护要求》（GBZ 131-2017）中的相关要求。 （3）环境影响分析结论 由类比监测结果可知，类比DSA在正常使用情况下，机房屏蔽体外30cm处的X-γ辐射剂量率在0.05～0.13μSv/h之间，符合《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ 130-2013）的相关要求，即满足机房外30cm处周围剂量当量率控制目标值应不大于2.5μSv/h的要求，检测结果可见机房四周剂量率均处于较低水平，说明机房屏蔽效果良好。本项目DSA的管电压、管电流与类比对象相同，而本项目的屏蔽措施与类比项目相当，机房面积大于类比对象，故本项目DSA运行后对周边环境影响也能满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ 130-2013）中机房外30cm的辐射剂量率小于2.5μSv/h的要求。 本项目术中放射治疗装置机房墙、防护门、顶棚及底板外30cm处的周围剂量当量率在1.11×10-16~6.37×10-14μSv/h，符合《放射治疗机房的辐射屏蔽规范 第1部分：一般原则》（GBZ/T 201.1-2007）、《医用X射线治疗放射防护要求》（GBZ 131-2017）治疗室屏蔽体外表面30cm处的周围剂量当量率的相关要求。 由理论计算可知，在最大工作负荷的前提下，按照已有的相关设计估算，本项目射线装置运行时对工作人员职业照射的最大附加年有效剂量值为0.12mSv/a，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的要求，也低于管理限值5mSv/a。对公众人员照射的最大附加年有效剂量值为5.92×10-3mSv/a，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的要求，也低于管理限值0.1mSv/a。 由2017年度个人剂量检测报告可知，本项目辐射工作人员最大累积剂量为0.30mSv/a（铅衣内），叠加本项目附加有效剂量后的受照剂量为0.42mSv/a，低于管理限值5mSv/a。 （4）总结论 江西省肿瘤医院数字减影血管造影仪（DSA）及术中放射治疗装置应用项目旨在改善患者就医环境，经评价分析，只要认真落实本报告提出的环境保护措施，严格按照程序操作，切实执行国家各项法规、制度，使本项目实践符合辐射实践的正当性、辐射防护的最优化、个人剂量的限制三原则，则该项目从辐射环保角度来说运营是可行的。 2.建议 建议项目单位认真做好以下几项工作： （1）本项目批复后应及时办理辐射安全许可证；设备运行后，应及时办理竣工环境保护验收等环保手续。 （2）医院应加强个人剂量计的日常管理，辐射工作人员应正确佩戴个人剂量计。同时按照国家法律法规要求给新进辐射工作人员配备个人剂量计，并定期送检，建立个人剂量监测档案；定期参加职业健康体检，建立职业健康档案。 （3）医院部分设备更新及备案项目未及时录入辐射安全许可证，医院应及时更新辐射安全许可证。 二、环境影响报告表批复 1.本次批复意见 医院新住院大楼五楼拟建数字减影血管造影仪（DSA）、术中放射治疗装置各1台。DSA管电压≤125kV、管电流≤1000mA；术中放射治疗装置管电压50kV、管电流≤0.04mA。均属于Ⅱ类射线装置。 该建项目工程总投资1800万元，环保投资80万。医院位于南昌市北京东路519号。 本项目按规定进行了公示，公示期间无投诉。根据《报告表》结论、江西省环境保护厅环境工程评估中心评估意见（赣环评估表〔2018〕F51号），我厅原则同意该项目按《报告表》提供的建设地点、性质、规模和环境保护措施进行建设。 2.项目建设的污染防治措施及管理要求 （1）完善辐射安全管理机构，设1名具有本科以上学历的技术人员专职或者兼职负责辐射安全管理工作。健全操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、台帐管理制度、人员培训计划、设备检修维护、监测方案、使用登记制度和辐射事故应急措施。 （2）及时向我厅申请办理辐射安全许可证变更手续。 （3）相关操作人员和管理人员应按要求参加辐射防护培训，做到持证上岗；已取得辐射安全培训合格证书的人员应按规定每四年接受一次再培训。 （4）射线装置使用场所具备有防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射的安全措施，并设置明显的放射性警示标识。 （5）配备符合防护要求的辅助防护用品，辐射工作人员均应按要求佩戴个人剂量计，定期接受个人剂量监测并建立个人剂量和职业健康档案；增设必要的辐射监测设备，如个人剂量报警仪，定期对辐射工作场所及周边环境进行监测并做好相应记录。 （6）每年1月31日前应向环保部门提交上一年度的安全和防护状况评估报告。 3.项目运行和竣工验收的环保要求 （1）项目建设必须严格执行“配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用”的环境保护“三同时”制度，辐射环保投资必须转款专用。 （2）项目竣工后，你院应按照规定的标准和程序开展项目竣工环境保护验收，编制验收报告，并依法向社会公开。 （3）项目经验收合格，方可投入使用；未经验收或者验收不合格，不得投入使用。 4.项目执行标准 工作人员受职业照射年有效剂量必须符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中剂量限值20mSv的要求，本项目取5mSv作为剂量管理限值；公众人员受照射年有效剂量必须符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中剂量限值1mSv的要求，本项目取0.1mSv作为剂量管理限值。 DSA机房的辐射屏蔽防护必须达到《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）标准要求，在距机房屏蔽体外表面0.3m处，周围剂量当量率控制目标值应不大于2.5μSv/h。 术中放射治疗室辐射屏蔽满足《医用X射线治疗放射防护要求》（GBZ131-2017）标准，在距治疗室屏蔽体外表面0.3m处的周围剂量当量率不大于2.5μSv/h（人员全居留场所，T＞1/2），不大于10μSv/h（人员部分和偶然居留场所，T≤1/2）。 5.其它环境保护要求 （1）项目变更环境保护要求。本批复仅限于《报告表》确定的建设内容，若项目建设内容、采用的防治污染的措施等发生重大变化，必须重新向我厅申请办理相关审批手续。《报告表》自批准之日起满5年，建设项目方开工建设，《报告表》必须报我厅重新审核。 （2）违法追究。对已批复的各项环境保护事项必须认真执行，如有违反，将依法追究法律责任。 （3）日常环境保护监管。请南昌市环境保护局、省辐射环境监督站加强对项目的监督管理工作。

# 表五   验收监测质量保证与质量控制

1.监测分析方法 本项目监测因子为X-γ辐射剂量率，监测方法执行《辐射环境监测技术规范》（HJ/T 61-2001）。 2.验收监测方法及监测仪器 本项目委托江西省核工业地质局测试研究中心进行监测，监测设备为AT1123多功能辐射仪，监测仪器情况见表5-1。 表5-1 监测仪器情况一览表 仪器型号 AT1123多功能辐射仪 量程 50nSv/h~10Sv/h 生产厂家 ATOMTEX 能量响应范围 0.015MeV-10MeV 检定单位 上海市计量测试技术研究院/华东国家计量测试中心 校准证书编号 2020H21-20-2395147001 检定日期及有效期 2020年3月26日-2021年3月25日 监测日期 2020年7月4日、2020年9月25日 3.质量保证 （1）竣工验收监测的单位取得实验室计量认证。 （2）采样、测量分析方法采用国家标准或行业标准。 （3）监测仪器按相关要求进行定期检定或校准。 （4）现场监测分析人员经过专业培训并持证上岗。 （5）准确作好现场记录，按规范处理数据。 （6）监测数据及报告实行三级审核制度。

# 表六   验收监测内容

1.监测因子 本项目术中放射治疗装置的监测因子为X-γ辐射剂量率。 2.监测点布置及监测频次 依据验收监测布点原则及项目周边环境实际情况，本项目射线装置各机房布点情况为：在术中放射治疗装置机房四周及50m评价范围内最近敏感点处进行布点监测，位置包括机房屏蔽墙体外30cm、防护门外30cm、楼上、楼下等。各监测点位在术中放射治疗装置关机及出束状态下各测1次，每次取10个数据。 具体监测点位见图6-1~图6-2。

# 表七   验收监测期间生产工况记录及验收监测结果

1.监测时工况 医院术中放射治疗装置监测时，有用线束方向向下，出束条件为设备最大条件。现场监测时的监测工况见表7-1。 表7-1 射线装置监测工况一览表 序号 射线装置名称 最大管电压（kV） 最大管电流（mA） 监测工况 有用线束方向 1 术中放射治疗装置 50 0.04 50kV，0.04mA，出束时间3min/次 朝下 2.验收监测结果 医院术中放射治疗装置正常运行时机房周围环境的X-γ辐射剂量率监测结果见表7-2。 表7-2 医院术中放射治疗装置机房周边X-γ辐射剂量率监测结果 序号 监测位置 X-γ辐射剂量率（nSv/h） 开/关机 范围值 平均值 1 新住院大楼五楼INTRABEAM 600型术中放射治疗装置（监测条件：管电压50kV，管电流40μA，Φ6.0cm的平板施用器，出束时间3min/次，射线束方向朝下） 控制室操作位 关机 115～118 117 开机 118～123 121 2 控制室侧防护门外30cm（控制室）* 关机 87～96 92 开机 103～107 105 3 控制室侧管线孔外30cm 关机 115～118 116 开机 121～131 126 4 患者出入防护门外30cm（走廊）* 关机 116～121 118 开机 121～129 126 5 西墙外30cm（OP18手术室） 关机 120～123 122 开机 121～123 122 6 北侧防护门外30cm 关机 101～105 103 开机 104～108 106 7 北墙外30cm（走廊） 关机 99～103 101 开机 102～105 103 8 楼上设备间 关机 128～131 129 开机 131～135 133 9 楼下去污区 关机 150～153 152 开机 150～154 152 10 新住院大楼北面8m（院内过道） 关机 161～164 163 开机 161～165 163 11 医院北面围墙外1m 关机 144～147 146 开机 145～149 147 表7-3 医院术中放射治疗装置机房周边X-γ辐射剂量率补充监测结果 序号 监测位置 X-γ辐射剂量率（nSv/h） 开/关机 范围值 平均值 1 新住院大楼五楼INTRABEAM 600型术中放射治疗装置（监测条件：管电压50kV，管电流40μA，Φ6.0cm的平板施用器，出束时间3min/次，射线束方向朝下） 江西聚兴彩色印务有限公司南面30cm（围墙） 关机 141～145 143 开机 143～146 144 2 江西聚兴彩色印务有限公司西面1m（道路） 关机 147～150 149 开机 150～153 151 3 江西聚兴彩色印务有限公司东面1m（道路） 关机 147～150 149 开机 150～153 151 表7-2监测结果表明：医院新住院大楼五楼术中放射治疗装置正常运行时，控制室侧墙体外的观察窗、防护门、管线孔的X-γ辐射剂量率监测结果在（0.105～0.126）μSv/h之间，机房其余墙体、防护门外30cm处的X-γ辐射剂量率监测结果在（0.103～0.152）μSv/h之间，均符合《医用X射线治疗放射防护要求》（GBZ 131-2017）及环评批复中的剂量率要求，即“在距治疗室屏蔽体外表面0.3m处的周围剂量当量率不大于2.5μSv/h（人员全居留场所，T＞1/2），不大于10μSv/h（人员部分和偶然居留场所，T≤1/2）。” 表7-2、表7-3监测结果表明，医院本次验收的术中放射治疗装置正常运行时，新住院大楼外环境保护目标处的X-γ辐射剂量率在0.144～0.163μSv/h，与术中放射治疗装置停止出束时的本底相当。 3.有效剂量估算 3.1有效剂量估算公式 个人年有效剂量当量计算模式如下： Hγ=0.7×D×T×10-3 式中：H——X-γ辐射外照射人均年有效剂量当量，mSv； D——X-γ辐射剂量率，μSv/h； T——年工作时间，h； 0.7——有效剂量当量率与空气吸收剂量率比值。 3.2受照时间及剂量率 由医院提供资料可知，本项目术中放射治疗装置单位患者出束治疗时间约30min/人，年患者人次约100人，年出束时间为50h。剂量估算时，辐射工作人员的剂量率为机房东墙外控制室的剂量率（表7-2中带*号的数值）与该点关机状态下的辐射剂量率均值之差；公众人员取患者出入防护门外30cm处的剂量率（表7-2中带*号的数值）与该点关机状态下的辐射剂量率均值之差，居留因子分别为1/8。 工作人员和公众成员的最大附加年有效剂量见表7-4。 表7-4 工作人员和公众最大附加年有效剂量估算表 对象 附加辐射剂量率（nSv/h） 每年曝光（工作）时间(h) 最大附加年有效剂量(mSv/a) 工作人员 105-92=13 50 4.55×10-4 公众人员 126-118=8 50×（1/8）=6.25 3.50×10-5 理论估算表明，本项目术中放射治疗装置正常运行时，辐射工作人员职业照射的最大附加年有效剂量为4.55×10-4mSv，低于管理限值5mSv/a的要求。公众照射的附加年有效剂量值为3.50×10-5mSv，低于管理限值0.1mSv/a的要求。 由医院提供的2019年7月-2020年6月的个人剂量检测报告可知，医院辐射工作人员个人剂量年累计值小于5mSv，低于管理限值5mSv/a的要求。其中，2019年7月-2020年6月期间放疗科年累计剂量最大为0.64mSv/a，叠加本项目所致有效剂量后，辐射工作人员所受有效剂量最大为0.64mSv/a，低于管理限值5mSv/a的要求。

# 表八   环境管理检查结果

1.环境管理检查 （1）医院遵守了《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，执行了环境影响评价制度，编制了环境影响报告表并获批准。医院取得了辐射安全许可证，证号为赣环辐证[00092]，许可种类和范围为使用Ⅲ类、Ⅴ类放射源，使用Ⅱ、Ⅲ类射线装置，使用乙级非密封源工作场所。本次验收内容已录入辐射安全许可证。 （2）医院本项目内容为新住院大楼五楼的1台INTRABEAM 600型术中放射治疗装置，最大管电压50kV，最大管电流0.04mA，建设内容与环评批复的建设规模相符合，射线装置工作场所按环评报告中要求进行建设。 （3）医院落实了国家对建设项目环境保护“三同时”制度，在项目建设过程中做到辐射防护环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。 （4）医院对放射性同位素与射线装置使用过程中的环境保护工作进行了全过程的监督和管理，设有专职环境保护部门和人员，从管理上保证环境保护措施的有效实施。 （5）医院成立了放射防护安全管理委员会，根据国家法律法规的要求，医院制定了《放射防护委员会工作任务与职责》、《放射防护工作管理制度》、《预防保健科放射防护工作任务与职责》、《放射工作人员防护知识培训制度》、《辐射安全与防护管理制度》、《江西省肿瘤医院辐射事故应急措施》、《放射治疗区放射事故管理和应急处理制度》、《辐射事故应急预案》、《放射治疗质量保证大纲》、《放射科质量保证大纲及质量控制检测计划》、《放射介入室放射质量保证大纲及治疗控制检测计划》、《术中放疗防护管理制度》、《术中治疗流程》、《术中放疗岗位职责》、《术中放射治疗质量控制》等规章制度，且张贴在相关操作室墙上。 （6）医院现有辐射工作人员171人，医院给辐射工作人员配备了个人剂量计，定期送有资质单位监测，并建立了个人剂量监测档案。由个人剂量监测报告（附件5）可知，医院辐射工作人员个人剂量计监测结果均低于5mSv/a的要求。 （7）医院定期安排了辐射工作人员参加职业健康体检，建立了个人职业健康监护档案（见附件6）。 （8）医院170名辐射工作人员参加了省生态环境部门组织的电离辐射安全与防护培训，并通过考核，辐射工作人员培训证书及培训情况见附件7。其中，14人培训证书过期；1人未通过考核，未取得辐射安全与防护培训证书。医院承诺将安排已培训人员参加复训，安排新增人员参加培训，并通过考核，取得辐射安全与防护培训合格证书。 （9）医院编制了2019年度射线装置安全防护状况评估报告（见附件9），并向上级生态环境主管部门提交了年度评估报告。 2.本项目环评报告表中环境保护措施落实情况 《江西省肿瘤医院DSA及术中放射治疗装置应用项目环境影响报告表》中的环保措施落实情况见表8-1。 表8-1 环评报告表中术中放射治疗装置环境保护措施落实情况一览表 项目 主要环保措施 落实执行情况 符合 情况 辐射防护措施 机房四周墙体为3mmPb的铅板；顶棚为11cm混凝土+2mmPb的钡水泥；底板为13cm混凝土+2mmPb的钡水泥；铅防护门及铅玻璃观察窗的铅当量均为3mmPb；机房面积33.15m2（6.5m×5.1m）。 机房四周墙体为钢板龙骨+3mmPb的铅板；顶棚为11cm混凝土+2mmPb的钡水泥；底板为13cm混凝土+2mmPb的钡水泥；铅防护门铅当量均为3mmPb；机房面积33.15m2（6.5m×5.1m）。 符合 设置门机联锁装置，病人进出防护门设置防碰红外线传感安全联锁装置；机房防护门设置电离辐射警示标志及工作指示灯；治疗室及控制室设置视频监控装置及对讲装置、设置紧急停机按钮。 机房设置门机联锁装置，病人进出防护门设置防碰红外线传感安全联锁装置；机房防护门设置电离辐射警示标志及工作指示灯；治疗室及控制室设置视频监控装置及对讲装置，设备操作台设置紧急停机按钮。 符合 《医用X射线治疗放射防护要求》（GBZ 131-2017）要求 治疗室的设置应充分考虑周围地区与人员的安全。50kV以上治疗机的治疗室应与控制室分开。治疗室面积应不小于24m2。室内不得放置与治疗无关的杂物。 医院术中放射治疗装置机房设有治疗室及控制室，治疗室面积33.15m2（6.5m×5.1m）。机房北面、南面为洁净走廊，西面为手术室，东面为控制室，楼上为设备间，楼下为供应室去污区，机房四周很少有人停留。 符合 在距治疗室屏蔽体外表面30cm处的周围剂量当量率和关注位置人员所受的年有效剂量，应满足GBZ/T 201.1的要求。 表7-2监测结果表明：医院新住院大楼五楼术中放射治疗装置正常运行时，控制室侧墙体外的观察窗、防护门、管线孔的X-γ辐射剂量率监测结果在（0.105～0.126）μSv/h之间，机房其余墙体、防护门外30cm处的X-γ辐射剂量率监测结果在（0.103～0.152）μSv/h之间，均符合《医用X射线治疗放射防护要求》（GBZ 131-2017）及环评批复中的剂量率要求，即“在距治疗室屏蔽体外表面0.3m处的周围剂量当量率不大于2.5μSv/h（人员全居留场所，T＞1/2），不大于10μSv/h（人员部分和偶然居留场所，T≤1/2）。” 理论估算表明，本项目术中放射治疗装置正常运行时，辐射工作人员职业照射的最大附加年有效剂量为4.55×10-4mSv，低于管理限值5mSv/a的要求。公众照射的附加年有效剂量值为3.50×10-5mSv，低于管理限值0.1mSv/a的要求。 由医院提供的2019年7月-2020年6月的个人剂量检测报告可知，医院辐射工作人员个人剂量年累计值小于5mSv，低于管理限值5mSv/a的要求。其中，2019年7月-2020年6月期间放疗科年累计剂量最大为0.64mSv/a，叠加本项目所致有效剂量后，辐射工作人员所受有效剂量最大为0.64mSv/a，低于管理限值5mSv/a的要求。 符合 治疗室有用线束照射方向的防护屏蔽应满足主射线束的屏蔽要求，其余方向的防护屏蔽应满足漏射线及散射线的屏蔽要求。 符合 治疗室应设置监视治疗的装置（如监控视频或观察窗）和对讲装置。观察窗应尽可能设置在非有用线束方向的墙上，并具有同侧墙的屏蔽效果。 术中放射治疗装置设有视频监控和对讲装置，控制室侧墙体未设置观察窗。 符合 在治疗室的适宜位置应安装有能紧急停止照射的应急设施。 术中放射治疗装置控制台设有急停按钮。 符合 治疗室门的设置应避开有用线束的照射。无迷道的治疗室门应与同侧墙具有等同的屏蔽效果。 术中放射治疗装置有用线束朝下，不直接照射机房防护门，防护门铅当量与四周墙体铅当量相同。 符合 治疗室应有从室内开启治疗室门的装置。 治疗室内设有从室内开启治疗室门的装置。 符合 治疗室门应按4.5.5安装联锁设施，治疗室门上应有醒目的工作状态指示灯和电离辐射警告标志。 术中放射治疗装置机房设有门机联锁装置，患者出入防护门上设有醒目的工作状态指示灯和电离辐射警告标志。 符合 治疗室应设置动力排风装置，并保持良好的通风。 治疗室设有排风装置，治疗室内通风良好。 符合 电缆、管道等穿过治疗室墙面的孔道应避开有用线束及人员经常驻留的控制台，并采用弧状孔、曲路或地沟形式设置。 电缆、管道等穿过治疗室墙面的孔道避开有用线束及人员经常驻留的控制台，并采用弧状孔形式设置。 符合 辐射安全管理要求 职业人员必须佩戴个人剂量计，建立个人剂量档案和职业健康监护档案并长期保存。 医院辐射工作人员均佩戴了个人剂量计，且建立了个人剂量检测档案。 制定相应的规章制度和应急预案，规章制度应张贴在相关操作室。 医院制定颁布实施了《放射防护委员会工作任务与职责》、《放射防护工作管理制度》、《预防保健科放射防护工作任务与职责》、《放射工作人员防护知识培训制度》、《辐射安全与防护管理制度》、《江西省肿瘤医院辐射事故应急措施》、《放射治疗区放射事故管理和应急处理制度》、《辐射事故应急预案》、《放射治疗质量保证大纲》、《放射科质量保证大纲及质量控制检测计划》、《放射介入室放射质量保证大纲及治疗控制检测计划》、《术中放疗防护管理制度》、《术中治疗流程》、《术中放疗岗位职责》、《术中放射治疗质量控制》等规章制度，且张贴在相关操作室墙上。 委托有放射性监测资质的单位每年对射线装置机房周围辐射环境进行监测。 医院每年委托有资质的单位对放射工作场所及周围环境进行监测。 所有辐射工作人员应参加电离辐射安全与防护培训，并通过考核。 医院170名辐射工作人员参加了省生态环境部门组织的电离辐射安全与防护培训，并通过考核，辐射工作人员培训证书及培训情况见附件7。其中，14人培训证书过期；1人未通过考核，未取得辐射安全与防护培训证书。医院承诺将安排已培训人员参加复训，安排新增人员参加培训，并通过考核，取得辐射安全与防护培训合格证书。 所有辐射工作人员每年均应参加健康体检。 所有辐射工作人员定期参加职业健康体检，并建立个人健康监护档案，见附件6。 每年对射线装置的安全和防护状况进行年度评估，并报送至江西省生态环境厅。 医院编制了2019年度的放射性同位素与射线装置安全和防护状况年度评估报告，并报送给江西省生态环境厅。 3.本项目环评批复要求落实情况 本项目术中放射治疗装置环评批复要求落实情况见表8-2。 表8-2 环评批复要求落实情况一览表 环评批复文件要求 落实情况 （1）完善辐射安全管理机构，设1名具有本科以上学历的技术人员专职或者兼职负责辐射安全管理工作。健全操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、台帐管理制度、人员培训计划、设备检修维护、监测方案、使用登记制度和辐射事故应急措施。 医院成立了放射防护委员会，由专人负责辐射安全管理工作。医院制定颁布实施了《放射防护委员会工作任务与职责》、《放射防护工作管理制度》、《预防保健科放射防护工作任务与职责》、《放射工作人员防护知识培训制度》、《辐射安全与防护管理制度》、《江西省肿瘤医院辐射事故应急措施》、《放射治疗区放射事故管理和应急处理制度》、《辐射事故应急预案》、《放射治疗质量保证大纲》、《放射科质量保证大纲及质量控制检测计划》、《放射介入室放射质量保证大纲及治疗控制检测计划》、《术中放疗防护管理制度》、《术中治疗流程》、《术中放疗岗位职责》、《术中放射治疗质量控制》等规章制度，且张贴在相关操作室墙上。 （2）及时向我厅申请办理辐射安全许可证变更手续。 医院及时办理了辐射安全许可证变更手续。 （3）相关操作人员和管理人员应按要求参加辐射防护培训，做到持证上岗；已取得辐射安全培训合格证书的人员应按规定每四年接受一次再培训。 医院170名辐射工作人员参加了省生态环境部门组织的电离辐射安全与防护培训，并通过考核，辐射工作人员培训证书及培训情况见附件7。其中，14人培训证书过期；1人未通过考核，未取得辐射安全与防护培训证书。医院承诺将安排已培训人员参加复训，安排新增人员参加培训，并通过考核，取得辐射安全与防护培训合格证书。 （4）射线装置使用场所具备有防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射的安全措施，并设置明显的放射性警示标识。 术中放射治疗装置机房设有门机联锁装置，患者出入防护门上设有醒目的工作状态指示灯和电离辐射警告标志，患者出入防护门设有防碰红外线传感安全联锁装置。 （5）配备符合防护要求的辅助防护用品，辐射工作人员均应按要求佩戴个人剂量计，定期接受个人剂量监测并建立个人剂量和职业健康档案；增设必要的辐射监测设备，如个人剂量报警仪，定期对辐射工作场所及周边环境进行监测并做好相应记录。 医院给辐射工作人员配备了个人剂量计，定期送有资质单位监测；安排了辐射工作人员参加职业健康体检，建立了健康监护档案；本项目术中放射治疗装置辐射监测设备依托医院现有的REN500A型智能化X、γ辐射监测仪，定期对机房周边进行例行监测，并记录存档。配备铅衣、铅帽、铅围脖、铅围裙等防护用品1套。 （6）每年1月31日前应向环保部门提交上一年度的安全和防护状况评估报告。 医院编制了2019年度的放射性同位素与射线装置安全和防护状况年度评估报告，并报送给江西省生态环境厅。 （7）工作人员受职业照射年有效剂量必须符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中剂量限值20mSv的要求，本项目取5mSv作为剂量管理限值；公众人员受照射年有效剂量必须符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中剂量限值1mSv的要求，本项目取0.1mSv作为剂量管理限值。 术中放射治疗室辐射屏蔽满足《医用X射线治疗放射防护要求》（GBZ131-2017）标准，在距治疗室屏蔽体外表面0.3m处的周围剂量当量率不大于2.5μSv/h（人员全居留场所，T＞1/2），不大于10μSv/h（人员部分和偶然居留场所，T≤1/2）。 表7-2监测结果表明：医院新住院大楼五楼术中放射治疗装置正常运行时，控制室侧墙体外的观察窗、防护门、管线孔的X-γ辐射剂量率监测结果在（0.105～0.126）μSv/h之间，机房其余墙体、防护门外30cm处的X-γ辐射剂量率监测结果在（0.103～0.152）μSv/h之间，均符合《医用X射线治疗放射防护要求》（GBZ 131-2017）及环评批复中的剂量率要求，即“在距治疗室屏蔽体外表面0.3m处的周围剂量当量率不大于2.5μSv/h（人员全居留场所，T＞1/2），不大于10μSv/h（人员部分和偶然居留场所，T≤1/2）。” 理论估算表明，本项目术中放射治疗装置正常运行时，辐射工作人员职业照射的最大附加年有效剂量为4.55×10-4mSv，低于管理限值5mSv/a的要求。公众照射的附加年有效剂量值为3.50×10-5mSv，低于管理限值0.1mSv/a的要求。 由医院提供的2019年7月-2020年6月的个人剂量检测报告可知，医院辐射工作人员个人剂量年累计值小于5mSv，低于管理限值5mSv/a的要求。其中，2019年7月-2020年6月期间放疗科年累计剂量最大为0.64mSv/a，叠加本项目所致有效剂量后，辐射工作人员所受有效剂量最大为0.64mSv/a，低于管理限值5mSv/a的要求。 由表8-1~表8-2可知，本项目环评报告中提出的环境保护措施和环评批复文件中的要求，基本得到落实。

# 表九  验收监测结论及建议

一、验收监测结论 1.验收项目情况 江西省肿瘤医院位于江西省南昌市北京东路519号，为改善病人治疗条件，满足广大患者就医的需要，医院在新住院大楼五楼使用了1台INTRABEAM 600型术中放射治疗装置用于术中放射治疗。本项目术中放射治疗装置履行了环评手续，取得了环评批复，并办理了辐射安全许可证，证号为赣环辐证[00092]。 2.屏蔽效果验收结论 现场监测结果表明，医院新住院大楼五楼术中放射治疗装置正常运行时，控制室侧墙体外的观察窗、防护门、管线孔的X-γ辐射剂量率监测结果在（0.105～0.126）μSv/h之间，机房其余墙体、防护门外30cm处的X-γ辐射剂量率监测结果在（0.103～0.152）μSv/h之间，均符合《医用X射线治疗放射防护要求》（GBZ 131-2017）及环评批复中的剂量率要求，即“在距治疗室屏蔽体外表面0.3m处的周围剂量当量率不大于2.5μSv/h（人员全居留场所，T＞1/2），不大于10μSv/h（人员部分和偶然居留场所，T≤1/2）。” 医院本次验收的术中放射治疗装置正常运行时，新住院大楼外环保目标处的X-γ辐射剂量率在0.144～0.163μSv/h之间，与术中放射治疗装置停止出束时的本底相当。 3.辐射安全防护措施验收结论 医院对本项目术中放射治疗装置机房实行分区管理，防护门外设置工作指示灯及电离辐射警告标志，防止人员误闯入或误照；治疗室及控制室设有监视和对讲设备，在控制台设置紧急停机按钮；机房入口设置防护门，防护门与加速器联锁；治疗室内设置送风及排风装置，术中放射治疗装置机房四周墙体、防护门、顶棚等屏蔽体厚度及机房最小有效使用面积等满足《医用X射线治疗放射防护要求》（GBZ 131-2017）的相关要求。 医院落实了国家对建设项目环境保护“三同时”制度，在项目建设过程中做到辐射防护环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。 4.有效剂量估算验收结论 理论估算表明，本项目术中放射治疗装置正常运行时，辐射工作人员职业照射的最大附加年有效剂量为4.55×10-4mSv，低于管理限值5mSv/a的要求。公众照射的附加年有效剂量值为3.50×10-5mSv，低于管理限值0.1mSv/a的要求。 由医院提供的2019年7月-2020年6月的个人剂量检测报告可知，医院辐射工作人员个人剂量年累计值小于5mSv，低于管理限值5mSv/a的要求。其中，2019年7月-2020年6月期间放疗科年累计剂量最大为0.64mSv/a，叠加本项目所致有效剂量后，辐射工作人员所受有效剂量最大为0.64mSv/a，低于管理限值5mSv/a的要求。 5.辐射安全管理验收结论 （1）医院成立了放射防护安全管理委员会，根据国家法律法规的要求，医院制定了《放射防护委员会工作任务与职责》、《放射防护工作管理制度》、《预防保健科放射防护工作任务与职责》、《放射工作人员防护知识培训制度》、《辐射安全与防护管理制度》、《江西省肿瘤医院辐射事故应急措施》、《放射治疗区放射事故管理和应急处理制度》、《辐射事故应急预案》、《放射治疗质量保证大纲》、《放射科质量保证大纲及质量控制检测计划》、《放射介入室放射质量保证大纲及治疗控制检测计划》、《术中放疗防护管理制度》、《术中治疗流程》、《术中放疗岗位职责》、《术中放射治疗质量控制》等规章制度，且张贴在相关操作室墙上。 （2）医院现有辐射工作人员171人，医院给辐射工作人员配备了个人剂量计，定期送有资质单位监测，并建立了个人剂量监测档案。 （3）医院定期安排了辐射工作人员参加职业健康体检，建立了个人职业健康监护档案。 （4）医院170名辐射工作人员参加了省生态环境部门组织的电离辐射安全与防护培训，并通过考核，辐射工作人员培训证书及培训情况见附件7。其中，14人培训证书过期；1人未通过考核，未取得辐射安全与防护培训证书。医院承诺将安排已培训人员参加复训，安排新增人员参加培训，并通过考核，取得辐射安全与防护培训合格证书。 （5）医院编制了2019年度的射线装置安全和防护状况年度评估报告，并上报生态环境主管部门。 综上所述，江西省肿瘤医院术中放射治疗装置项目在正常运行工况下，采取了有效的辐射防护措施，落实了环境影响报告表及环评批复文件中提出的环境保护措施，在完善了本报告提出的辐射防护措施前提下，建议本工程通过竣工环境保护验收。 二、建议 医院部分辐射工作人员培训证书已过期，医院应尽快安排培训证书过期人员参加复训，做好已培训辐射工作人员的复训工作。

《江西省肿瘤医院术中放射治疗装置应用项目竣工环境保护验收监测》修改清单

| 序号 | 专家意见 | 修改内容 | 修改内容页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 列表描述验收调查范围敏感目标。 | 补充了本次验收调查范围内敏感目标一览表。 | P8 |
| 2 | 完善辐射防护措施调查描述。 | 核实了环保投资，完善了辐射防护措施描述。 | P9、P11、P12 |
| 3 | 完善验收监测结果描述。 | 完善了验收监测结果描述。 | P21、P29-P30 |
| 4 | 完善附图附件。 | 补充了项目地理位置图、医院总平面布置图，补充了个人剂量计照片、室内急停按钮等图片，更新了辐射工作人员培训表。 | 附图一、附图二、附图五、附件7、附件11 |

# 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：江西省肿瘤医院       填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 江西省肿瘤医院术中放射治疗装置应用项目 | 项目代码 | 无 | 建设地点 | 江西省南昌市北京东路519号新住院大楼五楼 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | 五十、核与辐射 191核技术利用建设项目（不含在已许可场所增加不超出已许可活动种类和不高于已许可范围等级的核素或射线装置） | 建设性质 | ☑新建 □改扩建 □技术改造 | 项目厂区中心经度/纬度 | 北纬28°40′34.04″，东经115°57′13.35″ |
|  | 设计生产能力 | 新住院大楼五楼INTRABEAM 600型术中放射治疗装置1台 | 实际生产能力 | 与设计能力一致。 | 环评单位 | 江西省核工业地质局测试研究中心 |
|  | 环评文件审批机关 | 江西省生态环境厅 | 审批文号 | 赣环辐字[2018]79号 | 环评文件类型 | 报告表 |
|  | 开工日期 | 2019年4月 | 竣工日期 | 2020年6月 | 排污许可证申领时间 | / |
|  | 环保设施设计单位 | 江西省职业病防治研究院 | 环保设施施工单位 | / | 本工程排污许可证编号 | / |
|  | 验收单位 | 江西核工业环境保护中心 | 环保设施监测单位 | 江西省核工业地质局测试研究中心 | 验收监测时工况 | 50kV，0.04mA |
|  | 投资总概算（万元） | 1200 | 环保投资总概算（万元） | 30 | 所占比例（%） | 2.5 |
|  | 实际总投资（万元） | 1200 | 实际环保投资（万元） | 37 | 所占比例（%） | 3.08 |
|  | 废水治理（万元） | —— | 废气治理（万元） | —— | 噪声治理（万元） | —— | 固体废物治理（万元） | —— | 绿化及生态（万元） | —— | 其他（万元） | —— |
|  | 新增废水处理设施能力 | —— | 新增废气处理设施能力 | —— | 年平均工作时 | —— |
| 运营单位 | 江西省肿瘤医院 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） | 12360000491005905J | 验收时间 | 2020年7月4日 |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | 符合职业人员的年有效剂量管理限值5mSv，公众成员的年有效剂量管理限值0.1mSv要求。术中放射治疗装置机房墙体外30cm处剂量率≤2.5μSv/h。 |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升。

# Text boxes

确定肿瘤位置

切除肿瘤

定位，出束治疗

治疗结束，缝合切口

X射线