- 表9   项目工程分析与源项

一、工程设备和工艺分析 1.核医学科 医院本次项目使用的非密封放射性物质为99Mo-99mTc、131I、89Sr、153Sm、90Y、223Ra。99Mo用于制备99mTc，99mTc用于SPECT显像，131I用于显像，89Sr、153Sm、223Ra用于骨转移治疗，90Y用于肝癌等治疗。 1.1工作原理 1.1.1显像检查 单光子发射计算机断层成像术（SPECT）工作的基本原理是利用能够发射γ射线的放射性核素或药物注入或吸入人体，通过显像仪的探头对准所要检查的脏器接收被检部位发出的射线，再通过光电倍增管将光电脉冲放大转化成信号，经计算机连续采集信息进行图像的处理和重建，最后使被检脏器成像。SPECT/CT是将螺旋CT与SPECT组合起来构成复合系统，一次扫描可得到两种图像，即反应器官生理、代谢和功能等特点的SPECT图像，和解剖结构清洗的CT图像，二者的融合，提高了图像精度，能获得更好的诊断效果。本项目使用的显像放射性核素99mTc和131I。 CT为采用X射线进行扫描的技术设备，设备中产生X射线的装置主要由X射线管和高压电源组成。X射线管由安装在真空玻璃壳中的阴极和阳极组成（详见图9-1），阴极是钨制灯丝，它装在聚焦杯中，当灯丝通电加热时，电子就“蒸发”出来，而聚焦杯使这些电子聚集成束，直接向嵌在金属阳极中的靶体射击。靶体一般采用高原子序数的难熔金属制成。高电压加在X射线管的两极之间，使电子在射到靶体之前被加速达到很高的速度，这些高速电子到达靶面为靶所突然阻挡从而产生X射线。 （1）99mTc显像 本项目99mTc用钼-锝发生器淋洗得到，项目使用的钼-锝发生器由专门加工厂购入，钼-锝发生器所用母体核素99Mo的半衰期为2.75天，有一周以上的时间衰变释放99mTc衰变产物，99mTc用于制得适合大多数组织器官显像使用的放射性药物。 99Mo-99mTc发生器用三氧化二铝吸附柱吸附99Mo，衰变产生的子体99mTc则不被吸附，每次制作时，在密封状态下，用0.9%的生理盐水进行淋洗，将子体核素99mTc洗出，装入专用的密封瓶内，并置入小型钨合金屏蔽罐内，以备标定。99mTc溶液密封瓶首先在标记分装台上进行初次剂量标定后，采用注射器抽取的方法进行分装、二次标定、质量检测，最终根据不同病人的需要分装入医用注射器内制成放射性核素标记化合物。 制备成的含放射性核素标记化合物的注射器经过质控、标定处理，装入专用的屏蔽容器内。 （2）131I显像 正常甲状腺组织有很强的选择性摄取、浓聚碘的能力。将放射性131I引入体内后，即可被有功能的甲状腺组织所摄取，在体外用特定显像装置探测131I所发射的γ射线的分布情况，即可得到包括甲状腺位置、形态、大小等信息的图像。临床可用于异位甲状腺的定位诊断、甲状腺结节功能的判定、甲状腺转移灶的探测等。131I甲亢显像最大给药量为7.4MBq（0.2mCi），甲状腺转移灶的探测按出院时体内核素活度管理限值（400MBq/人）。 1.1.2 89Sr、153Sm、223Ra、90Y治疗 89Sr、153Sm转移性骨肿瘤病灶部位由于骨组织受到破坏，成骨细胞的修复作用极其活跃，能浓聚大量的趋骨性放射性药物，放射性核素发射β射线，引起肿瘤组织内毛细血管扩张、水肿、细胞结构不清等，进一步使肿瘤细胞核消失或坏死，起到肿瘤治疗目的。 223Ra是一种靶向α辐射源，可发射短程高能α粒子，对相邻的健康组织和骨髓的毒性作用相对较小。 90Y发射纯β-射线，半衰期2.67d，β-粒籽最大能量为2.28MeV，最大组织穿透力小于1cm，适于内照射治疗。90Y放射性微球，是一种在微小的树脂微球上包裹一层金属同位素，直径只有头发的三分之一，跟肿瘤微细动脉的直径相当接近。从股动脉中插入一根微小的导管，这根导管将一直延伸到支配肝脏肿瘤的血管中，然后再把所有往外的血管封闭，把含有放射性物质的微球弥散到肿瘤体中。90Y随着血流停驻在肿瘤的微细动脉中，以近距离且高辐射量之放射治疗，杀死肝肿瘤，并可减轻对其他器官及正常组织之伤害，降低副作用。 2.2工作流程 （1）显像检查（99mTc） ①根据需要，接受显像检查的人员先进行预约登记，确定用药量； ②受检者按约定时间在给药前候诊区准备和等候； ③准备好的受检者经过专用通道进入注射室，注射医务人员佩戴个人剂量计、穿戴好个人防护用品。淋洗、制备99mTc药物，从贮药铅罐内用一次性注射器汲取计划的药量，在注射台前为受检者注射药物或服用药物； ④注射了99mTc放射性药物的受检者进入给药后候诊区候诊或进行检查前的准备； ⑤待检患者根据工作人员叫号，从给药后候诊区直接进入SPECT/CT机房检查，医务人员帮助受检病人摆好位后进入操作间进行隔室操作； ⑥检查完成，受检者通过专用通道离开核医学区域。 （2）131I显像检查 ①131I患者在PET-CT楼内服药，甲癌患者服药后在甲癌病房内住院治疗。 ②甲亢显像患者服用131I药24h后，进入住院部二楼核医学科的SPECT-CT机房内进行显像检查；甲癌患者体内核素活度满足出院标准时（≤400MBq），根据安排进入住院部二楼核医学科的SPECT-CT机房内进行显像检查。 ③检查完成，受检者通过专用通道离开核医学区域。 （3）89Sr、153Sm、223Ra、90Y治疗 ①89Sr、153Sm、223Ra骨转移癌治疗是病人在核医学科注射室通过静脉注射放射性核素注射液对骨转移癌进行治疗，注射完成后病人即可离院。 ②90Y治疗 a术前评估患者是否适用于90Y治疗。 b根据患者栓塞情况制定治疗计划，确定辐射剂量。 c医生将细小的导管插入至患者腹股沟内的动脉中，并逆行进入肝动脉，将90Y放射性微球缓慢注射入患者肝动脉。此过程在核医学科SPECT/CT机房1、SPECT/CT机房2或新住院大楼五层OP20（DSA机房）进行。 d若需要进行第二次90Y微球治疗的情况有2种，第1种是对肝内多发的肿瘤在不同的时间进行分次治疗，通常是第1次治疗一个肝叶，第2次为另一个肝叶，即分次治疗，分次治疗的时间间隔通常为1~3个月；第2种是重复治疗同一区域的肿瘤病灶，多数是因为肿瘤复发，即重复治疗，间隔则应大于3个月。 2.3工作负荷 （1）SPECT/CT诊断预计最大工作量情况：40人次/天（2台SPECT/CT），250天/年。99mTc药物的最大用量为925MBq（25mCi）/人。 （2）131I甲癌显像：该院甲癌治疗病人在出院前行至SPECT/CT机房进行显像，显像时患者体内药量≤400MBq（10.8mCi）。预计年甲癌病人336人次。 131I甲亢显像：10人次/天，150天/年。131I甲亢显像单次最大给药量为7.4MBq（200μCi）； （3）89Sr治疗骨转移癌预计最大工作量情况：5人次/天，50天/年。89Sr药物的最大用量为148MBq（4mCi）/人。 （4）153Sm治疗骨转移癌预计最大工作量情况：2人次/天，250天/年。153Sm药物的最大用量为1850MBq（50mCi）/人。 （5）90Y放射性微球治疗预计最大工作量情况：250人次/年。90Y药物的最大用量为100mCi/人。 （6）223Ra（氯化镭[223Ra]注射液）治疗预计最大工作量情况：5人次/天，250天/年，1250人次/年。药物的最大用量为50kBq(1.35μCi)/kg人。 （7）医院核医学科现有24人，其中医师7人，技师（士）8人，护士4人，物理师1人，化学师3人，工程师1人。护士主要负责药物注射，技师（士）主要负责SPECT/CT操作及摆位，化学师负责药物配备、质控等操作，医师主要负责诊断等工作。医院DSA介入辐射工作人员23人。 二、污染源项 1.核医学科 本项目核医学科使用的非密封放射性物质包括99Mo-99mTc、131I、89Sr、153Sm、223Ra、90Y，各核素主要辐射特性见表9-1。 表9-1 放射性核素主要辐射特性表 序号; 核素名称; 半衰期; 衰变类型; 主要射线能量（MeV）. 1; 99Mo（钼）; 66h; β-（100）; 0.7395（12.1%），0.14051（89.6%）. 2; 99mTc（锝）; 6.02h; IT; γ：0.1405（89%），0.14263（7.2%）. 3; 131I（碘）; 8.04d; β-（100）; β- 0.6065（86%），γ 0.364（81%）. 4; 89Sr（锶）; 50.5d; β-; γ 0.91（9×10-5）. 5; 153Sm（钐）; 1.95d; β-（100）; γ0.1032（29.8%）. 6; 223Ra（镭）; 11.43d; α; γ0.1543（5.58%）. 7; 90Y（钇）; 2.67d; β-（100）; γ2.186. 注：IT为同质异能跃迁，数据来源于《辐射防护手册 第一分册 辐射源与屏蔽》、《实用辐射安全手册》（第二版）。 各非密封放射性物质使用过程中产生的主要放射性污染物和污染途径如下： 1.1正常工况 1.1.1 131I （1）收集含131I放射性废物等操作过程中，辐射工作人员将受到含131I核素的液体、固体等发射的β射线、γ射线以及β射线与物质相互作用产生的轫致辐射对人员的外照射影响。 （2）131I患者服药后，本身短时间内便是一个辐射体（源），对周围的环境可能造成外照射影响，主要为γ射线。 （3）131I为挥发性核素，在人员收集放射性废物等操作过程或服131I药物患者呼出，而使131I进入空气中，非密封源工作场所周围工作或公众成员吸入131I而产生内照射影响。 （4）131I显像患者显像过程可能产生受污染的固体废物，131I显像患者随地吐痰等产生的β表面污染。 （5）核医学科工作场所通风系统过滤装置更换下来的废弃的活性炭。 1.1.2 99mTc （1）放射性药品99mTc发射的γ射线。 （2）放射性药品99mTc使用过程中产生的表面污染。 （3）放射性废水：在医院候诊期间病人排泄物和放射性药品操作过程的去污洗涤液。 （4）放射性固体废物：废药瓶、注射器、棉签、棉球、手套等放射性固体废物。 （5）放射性药品给药过程中产生的微量放射性气溶胶。 （6）核医学科工作场所通风系统过滤装置更换下来的废弃的活性炭。 1.1.389Sr、153Sm、223Ra、90Y （1）放射性药品89Sr、153Sm、90Y发射的β射线及射线与物质相互作用产生的轫致辐射，223Ra发射的α射线。 （2）放射性药品使用过程中产生的α、β表面污染。 （3）放射性固体废物：废药瓶、注射器、棉签、棉球、手套、导管等放射性固体废物。 （4）放射性废水：在医院候诊期间病人排泄物和放射性药品操作过程的去污洗涤液。 （5）放射性药品给药过程中产生的微量放射性气溶胶。 （6）核医学科工作场所通风系统过滤装置更换下来的废弃的活性炭。 1.2事故工况 该评价项目核医学科使用放射性核素主要发生的放射性污染有： （1）放射性液体洒漏，使工作环境受到污染，非密封放射性物质产生的α射线或β射线或γ射线对工作人员产生外照射影响； （2）操作人员身体受放射性物质表面沾污，通过食入或皮肤伤口进入人体内，对人员造成内照射影响； （3）保管不善，放射性物品被盗，流失到社会，对局部环境产生污染，非密封放射性物质产生的α射线或β射线或γ射线对公众产生外照射影响；公众食入或皮肤伤口进入人体内，对人员造成内照射影响。 2.SPECT/CT（CT功能） X射线在辐射场中可分为三种射线：由X射线管窗口出射的用于诊断检查的有用射线，由X射线管防护套泄漏出来的漏射线，以及由上述两种射线在诊断床、受检者身体上产生的散射线。SPECT/CT（CT功能）在使用过程中产生的主要辐射影响及影响途径如下： 2.1正常工况 在采取隔室操作的情况下，并且在设备安全和防护硬件及措施到位的正常情况下，X射线机房外的工作人员及公众基本上不会受到X射线的照射。 2.2事故工况 （1）SPECT/CT发生X射线无法停束故障，人员入内受到误照射。 （2）工作人员或病人家属在防护门关闭前尚未撤离照射室，SPECT/CT运行可能产生误照射。 （3）安全装置发生故障状况下，人员误入正在运行的SPECT/CT机房内而受到误照射。 本次评价项目中使用的SPECT/CT为数字化成像设备，不会产生废显影水、定影水，因此不存在污水污染的问题。

- 表10   辐射安全与防护

一、项目安全设施 1.核医学科 1.1核医学科改扩建内容及辐射环境现状 （1）核医学科改扩建内容 本项目主要改扩建内容如下：将住院部二楼核医学科西面的未给药病人候诊室、多功能室、诊察室改建为SPECT/CT机房2及操作室，新增SPECT/CT设备1台。将核医学科的治疗病房1（甲癌）用房功能改为留观室，治疗病房2（甲癌）用房功能改为质控室，2#分装室给药室用房功能变更为抢救室，墙体、顶棚、底板、防护门等不变。将检查病人卫生间用房改建为病人出口及检查病人卫生间。将125I装枪室用房功能改为病人候诊室。在核医学科北面新增卫生通过间进入淋洗标记室，在出入口新增门禁系统。核医学科其他用房不变，本项目依托核医学科现有放射性废液衰变池。核医学科改扩建前后变化见图10-1。 （2）辐射环境现状及施工过程中的辐射安全与防护要求 本项目核医学科的留观室、抢救室、质控室的原有功能分别为甲癌治疗室1、2#分装给药室、甲癌治疗室2，此三间用房仅功能改变，不涉及场所的改造及装修。现状监测时，核医学科甲癌治疗病房及2#分装给药室正常运行，甲癌服药患者体内药物对本底监测影响较大，故未对甲癌治疗病房监测，仅对本项目核医学科其他改扩建场所进行了辐射环境现状监测。 由表8-2、表8-3可知，核医学科拟改扩建的现有用房（125I装枪室、1#分装室、病人卫生间、诊察室、多功能室、未给药病人候诊室）的X-γ辐射剂量率在143～205nSv/h之间，在江西省室内、室外本底范围内；β表面污染在未检出～0.04Bq/cm2之间，均低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中控制区与监督区的放射性表面污染控制水平，即“工作台、设备、墙壁、地面：β放射性物质，控制区≤40Bq/cm2，监督区≤4Bq/cm2”。 本项目改扩建场所施工前，医院应对改扩建场所涉及的非密封放射性物质进行妥善保管，防止丢失被盗等情况发生；利用医院现有X-γ辐射剂量率及β表面沾污监测设备对改扩建场所进行辐射监测，发现异常应及时去污，直至表面污染水平低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的相关要求。施工过程中，医院应利用现有辐射监测设备做到边施工边监测，发现异常应停止施工，及时去污，直至符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的相关要求。去污过程中产生的少量废水用滤纸吸附后作为固废处置，固体废物置于核医学科铅废物桶内暂存衰变，暂存10个以上半衰期以后，经检测达标作为一般固体废物处置。 核医学科甲癌治疗病房及2#分装给药室停用后，应妥善处置甲癌病人的被服、床等物品，应暂存一段时间后对其进行表面污染监测，发现异常应及时去污，直至表面污染水平低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的相关要求。核医学科甲癌治疗病房及2#分装给药室经监测无异常后方可投入使用。 1.2核医学科工作场所分区 本项目对核医学科工作场所进行分区管理，将卫生通过间、注射室、淋洗标记室、储源室、废物室、检查病人卫生间、留观室、抢救室、质控室、SPECT/CT机房（2间）、给药后病人候诊室及服药后患者通道划为控制区，禁止无关人员进入；在控制区出入口设置电离辐射警告标志，在SPECT/CT机房（2间）门口安装工作指示灯；在服药患者通道出入口设置单向门禁，入口只进不出，出口只出不进，防止服药患者服药后从核医学科入口离开；在淋洗标记室入口、服药患者通道与工作人员通道交接处设置门禁系统，防止无关人员入内。将核医学科未被划为控制区的其他区域划为监督区，如病人候诊室、登记室、护士更衣室、SPECT/CT操作室、主任办公室、材料室、护士值班室、医生值班室、医生办公室、护士办公室等。医院住院部二楼核医学科非密封放射性物质工作场所控制区与监督区划分见图10-2。 90Y输注场所包括核医学科的SPECT/CT机房1、SPECT/CT机房2及新住院大楼五楼的DSA机房。90Y留观病房依托PET-CT楼一楼的甲癌病房。在新住院大楼五楼DSA机房输注药物时，将DSA机房划为控制区，将DSA机房墙体外30cm内划为监督区；从药物输注场所转入PET-CT楼甲癌病房的过程中，将注入药物患者床外1.5m划为临时控制区；在PET-CT楼甲癌病房留观时，将所在病房划为控制区。涉及DSA及PET-CT楼的分区与原环评一致，DSA机房分区图见图10-3，留观病房分区见图10-4。 1.3人员及药物通道 核医学科设置了工作人员、患者及药物通道，并在通道出、入口设置了门禁系统，防止无关人员入内。人员路径及门禁位置见图10-5。 （1）患者通道 99mTc未服药患者从核医学科西面入口进入病人候诊室候诊，待医生叫号后进入注射室接受放射性药物注射，注射药物后在给药后病人候诊室候诊，候诊一段时间后进入相应SPECT/CT机房接受扫描检查，扫描检查后通过核医学科北面出口离开核医学科。 89Sr、153Sm、223Ra未服药患者从核医学科西面入口进入病人候诊室候诊，待医生叫号后进入注射室接受放射性药物注射，注射药物观察无异常后通过核医学科北面出口离开核医学科。 131I甲亢显像检查患者先在PET-CT楼服药，根据医生安排从住院部二楼核医学科西面入口进入，之后进入SPECT/CT机房扫描显像，扫描结束后离开核医学科。131I甲癌治疗患者在PET-CT楼服药进入PET-CT楼甲癌病房住院治疗，当体内活度满足出院标准时（≤400MBq），根据医生安排离开PET-CT楼甲癌病房，进入住院部二楼核医学科SPECT/CT机房扫描显像，扫描结束后离开核医学科。 在核医学科输注药物时，90Y未服药患者在核医学科病人候诊室候诊，叫号后进入SPECT/CT机房接受药物注入，注入药物后从核医学科北侧出口离开核医学科，转入PET-CT楼甲癌病房留观。在新住院大楼五楼DSA机房输注药物时，未服药患者根据安排进入手术室，插入导管后输注药物，之后辐射工作人员将患者送至PET-CT楼甲癌病房留观。90Y患者在PET-CT楼留观无异常，且体内核素活度满足出院要求时方可出院。 （2）工作人员通道 核医学科辐射工作人员从核医学科西面入口进入，通过卫生通过间进入淋洗标记室，在淋洗标记室内进行药物的存放、拿取、分装、给药、质控等操作；SPECT/CT操作室操作人员通过工作人员通道直接进入操作室。 90Y药物在医院DSA机房内输注药物时，核医学科内主要为核医学科辐射工作人员在淋洗标记室内取出药物，核医学科安排专人送至DSA机房并注射药物。在核医学科SPECT/CT机房内输注90Y药物时，辐射工作人员路径为从核医学科淋洗标记室内取出药物，短暂通过服药患者通道将药物送至SPECT/CT机房内，之后原路返回淋洗标记室。 辐射工作人员从淋洗标记室离开时，都需用医院配备的X-γ辐射监测设备或表面污染监测设备进行监测，经检测无污染后离开核医学科。 核医学科出、入口均设置门禁系统，在服药患者通道与工作人员通道交接处设置门禁系统防止病人服药后从入口离开核医学科及无关人员进入，在各出入口处设置醒目的电离辐射警告标志，禁止辐射工作人员和受诊病人以外的其他无关人员进入，通过上述措施防止了工作人员与患者的交叉流动。 （3）药物通道 送药人员从核医学科西面入口进入，通过卫生通过间进入淋洗标记室，将99Mo-99mTc、89Sr、153Sm、223Ra、90Y药物放入储源室或淋洗标记室通风橱内。送药时间一般为上班前或下班后，在人员较少的情况送药，从时间上与淋洗标记室中的工作人员及核医学科周围公众人员错开，减少送药对周围环境及人员的影响。 （4）放射性固体废物 核医学科内无服用了药物的患者时，核医学科辐射工作人员通过废物室东侧防护门进入，将SPECT/CT机房等功能用房内分类收集的放射性固体废物放置在相应的废物箱内暂存衰变。 1.4工作场所分级及分类 （1）核医学科工作场所分级 本项目131I显像患者在PET-CT楼服药，服药后在本项目住院部二楼核医学科的SPECT/CT机房内显像。从偏保守角度考虑，131I甲癌显像患者药量取131I治疗患者出院时体内放射性活度400MBq，每天最多5人。 根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）附录C非密封源工作场所的分级规定，放射性核素的日等效操作量等于放射性核素的实际日操作量（Bq）与该核素毒性组别修正因子的积除以与操作方式有关的修正因子所得的商。由《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）及《关于明确核技术利用辐射安全监管有关事项的通知》（环办辐射函[2016]430号）可知，本评价项目的核医学科使用的各放射性核素的毒性组别修正因子、操作方式修正因子、日实际操作量和日等效操作量见表10-1。 表10-1 本项目核医学科使用的放射性核素日等效最大操作量计算 核素名称; 日实际最大操作量（Bq）; 毒性组别 修正因子; 操作方式 修正因子; 日等效最大操作量（Bq）. 131I（甲癌显像）; 2.00×109; 中毒，0.1; 简单操作，1; 2.00×108. 131I（甲亢显像）; 7.40×107; 中毒，0.1; 简单操作，1; 7.40×106. 99Mo; 3.70×1010; 中毒，0.1; 源的贮存，100; 3.70×107. 99mTc; 3.70×1010; 低毒，0.01; 简单操作，1; 3.70×108. 89Sr; 7.40×108; 中毒，0.1; 简单操作，1; 7.40×107. 153Sm; 3.7×109; 中毒，0.1; 简单操作，1; 3.70×108. 223Ra; 2.22×107; 极毒组，10; 简单操作，1; 2.22×108. 90Y; 3.70×109; 中毒，0.1; 简单操作，1; 3.70×108. 小计; 1.6504×109. 由表10-1可见，本项目核医学科拟使用核素（131I、99Mo、99mTc、89Sr、153Sm、223Ra、90Y）总的日等效最大操作量为1.6504×109Bq，在2×107~4×109Bq之间，因此该非密封源工作场所属于乙级非密封源工作场所。 （2）核医学科工作场所分类 根据《临床核医学放射卫生防护标准》（GBZ120-2006）对临床核医学工作场所具体分类办法，操作最大量放射性核素的加权活度（MBq）等于计划的日操作最大活度与该核素毒性权重因子的积除以与操作性质修正因子所得的商。本评价项目使用的放射性核素的日实际操作最大活度以及各核素毒性权重因子，操作性质修正因子及加权活度见表10-2。 表10-2 放射性核素加权活度及计算参数 核素名称; 日操作最大活度（MBq）; 毒性权重因子; 操作性质修正因子; 加权活度（MBq）; 工作场所分类. 131I; 2.074×103; 100; 1; 2.074×105; Ⅰ. 99mTc; 3.70×104; 1; 1; 3.70×104; Ⅱ. 89Sr; 7.40×102; 100; 1; 7.40×104; Ⅰ. 小计; 3.184×105; Ⅰ. 注：《临床核医学放射卫生防护标准》（GBZ120-2006）中未给出99Mo、153Sm、223Ra、90Y的毒性权重因子，故未计算相应的工作场所分类。 评价项目的加权活度最大为3.184×105MBq，大于50000MBq，因此该工作场所属于Ⅰ类核医学工作场所。 （3）核医学科工作场所室内及装备的防护 本项目核医学科工作场所属于Ⅰ类核医学工作场所，核医学科工作场所地面及墙面采用PVC、瓷砖等易清洗的材料，地面及墙面衔接处采用无缝搭接，工作台面采用不锈钢或瓷砖等易清洗去污的材料。 核医学科依托现有放射性废液衰变池，核医学科设有上水管道及放射性废水排放管道，并对核医学科的上水及排水管道进行标记，以便维修检测；下水管道宜短。 淋洗标记室内设置通风橱1个，通风橱内风速不低于1m/s；核医学科工作场所内设置送风及排风管道，配备托盘、吸水纸、洗消液、生理盐水、含碘的鲁戈（Lugol）液、纱布等清洗及去污设备。核医学科工作人员在通风橱、注射窗口设置衬有吸水纸的托盘，在衬有吸水纸的托盘内操作放射性药物，将放射性药物洒落造成的β表面污染控制在控制区内。 1.5通风换气措施 医院在淋洗标记室设有通风橱1个，通风橱前壁、侧壁铅当量为30mmPb，后壁铅当量20mmPb，观察窗30mmPb。医院非密封放射性物质的分装、药物汲取等操作均在通风橱内进行，通风橱系统的排气速度不低于1m/s，通风橱设置排风系统，在通风柜顶壁安装活性炭吸附过滤装置，在过滤装置前后留取取样口。核医学科工作场所设有独立的送风及排风管道，排风管道设置活性炭过滤装置及回风阀，核医学科放射性废气经活性炭过滤装置过滤后，通过专用排气管道经专用排风竖井直通屋顶高出屋脊的排放口排放，排放口高出屋顶3m，符合《临床核医学放射卫生防护标准》（GBZ 120-2006）的相关要求。核医学科排风管道路径见图10-6。 本项目核医学科排气口位于所在楼层屋顶，该楼地面以上共3层，屋顶距地面约11m，排气口距屋顶3m。核医学科西面的住院部地面共4层，北面住院部地面共6层，东北面闲置办公楼地面共6层；西面门诊楼地面共16层，门诊楼裙楼地面共4层；东面食堂、礼堂地面共1层。核医学科使用的99mTc、90Y、223Ra、89Sr、153Sm挥发性较小；131I显像患者体内核素活度满足出院标准，经人体呼出部分较小；核医学科设有排风管道，放射性废气经排风管道设置的活性炭吸附过滤装置进一步吸附过滤后，对周围环基本无影响。 1.6放射性固废处置措施 本项目核医学科核素半衰期从6.02小时到50.5天不等，核素半衰期均小于100天，属于《放射性废物分类》中的极短寿命放射性废物，通过最多几年时间的贮存衰变，放射性核素活度浓度即可达到解控水平，实施解控。 核医学科放射性废物与免管废物不可混同处理，应尽量减少放射性废物产生量。 医院核医学科设有废物室用于暂存本项目核医学科产生的放射性固体废物。在核医学科注射室、淋洗标记室、SPECT/CT机房、留观室、给药后病人候诊室等可能产生含放射性固体废物的房间设置脚踏式开关的铅废物桶，在铅废物桶内放置专用塑料袋直接收纳废物。在铅废物桶上标记核素种类以区分不同衰变桶的用途，并按核素种类分别收集。铅废物桶（箱）表面张贴电离辐射警告标志和文字提醒，在显著位置标有废物类型、核素种类、比活度水平和存放日期等说明。99mTc铅废物桶（箱）铅当量不低于5mmPb，其他核素铅废物桶（箱）10mmPb。 在新住院大楼五楼DSA机房输注90Y药物时，产生的导管等放射性固体废物存放在塑料袋内，置于铅废物桶内，药物注射完成后，将含放射性固体废物送至核医学科废物室内暂存衰变。 核医学科工作场所产生的放射性固体废物（如口杯、塑胶手套、注射器、废活性炭等）先按核素类别分别存放在相应铅固废衰变桶垃圾袋内，对于注射器和碎玻璃器皿等含尖刺及棱角的放射性废物，应先装入硬纸盒或其他包装材料中，然后再装入专用塑料袋内，收集一定量后包装并编好日期后置于相应固废衰变箱内，存储时间超过10个半衰期后，经检测满足《医用放射性废物的卫生防护管理》（GBZ 133-2009）附录B中B.1清洁解控水平推荐值后，方可作为普通医疗垃圾处理。每袋废物的表面剂量率应不超过0.1mSv/h，重量不超过20kg，α表面污染控制水平＜0.04Bq/cm2，β表面污染控制水平＜0.4Bq/cm2。废药盒及废钼锝发生器交由厂家回收处理。 核医学科更换的废活性炭暂存在废物室内，暂存超过10个半衰期后，经检测满足《医用放射性废物的卫生防护管理》（GBZ 133-2009）附录B中B.1清洁解控水平推荐值后，方可作为一般固体废物处理。 医院核医学科将安排辐射工作人员专职负责废物的分类收集、存放和处理。核医学科在废物室内外显著位置设置电离辐射警告标志，防止无关人员入内；在核医学科内设置视频监控、灭火器等防火防盗措施，建立废物档案并记录，防止放射性废物的丢失和被盗。废物暂存间内不得存放易燃、易爆、腐蚀性物品。 1.7放射性废液处置措施 本项目131I用于显像，89Sr、153Sm、223Ra用于骨转移治疗，均为门诊病人，89Sr、153Sm、223Ra患者服药候诊一段时间无异常后，就离开核医学科，不产生放射性废水。 90Y用于肝癌等肿瘤治疗，在药物输注过程中一般不产生放射性废水。当90Y药物输注量大于出院活度时，需住院观察；当90Y药物输注量低于出院活度时，在医院留观2-6h。由《Release of Patients After Radionuclide Therapy》（IAEA Safety Reports Series No 63）的附件3可知（P53，TABLE III–1），90Y胶体排入下水管道的量为0%，90Y抗体排入下水管道的量为12%；由该文献的附件5第6小节可知，90Y微球治疗肝脏恶性肿瘤的排泄量很少或没有。本项目90Y用于肝癌等肿瘤治疗，药物形态为胶体状，故本项目90Y患者住院期间不产生含放射性废水。在PET-CT楼甲癌病房内留观或住院时，洗漱等会产生少量废水，因患者刚手术，一般不进行淋浴，废水主要由病人小便时产生，住院时按每天5次小便，每次冲洗废水6L，则日产生废水30L，刷牙、洗脸等用水20L，合计每天最大产生50L废水，上述废水排入PET-CT楼放射性废液衰变池。 核医学工作场所放射性药物标记、分装、注射后的残留放射性废液置于铅药罐内，废铅药罐由厂家回收。 住院部二楼核医学科99mTc使用过程中会产生含放射性废水，住院部二楼核医学科卫生通过间设置洗消池供核医学科工作人员洗消用，一般情况下不使用，主要在事故状态下用于人员清洗使用。医院在核医学科内设有检查病人卫生间、在留观室设有卫生间供核医学科服药患者使用。核医学科设有放射性废水收集管道，用于统一收集核医学科的放射性废水，并排入放射性废液衰变池。不得将放射性废液排入普通下水道。放射性废液衰变池材料为混凝土，采取了防渗措施。本项目放射性废水衰变池依托现有核医学科放射性废液衰变池。 由《江西省肿瘤医院放射性同位素与射线装置应用项目环境影响报告表》（2015年）可知，医院在PET-CT楼南侧空地设置3个独立衰变池，单个衰变池尺寸31.5m3（3m×3.5m×3m），医院废液衰变池均独立交替使用。PET-CT楼甲癌病人年治疗336人，每人次产生废水100L/天，年产生废水168m3，平均每天产生废水168÷250天=0.672m3。本项目90Y留院观察期间每天最多产生废水50L/人，每天最多2人，叠加甲癌患者废水后每天产生的废水为0.772m3。甲癌衰变池有效容积按90%计，则单个衰变池能容纳连续36.72天的废水（每周按5个工作日，则7.344周），两个衰变池合计能容纳73.44天，考虑周六、周日不接诊病人，核素在单个衰变池中的实际暂存天数至少为36.72+7周×2天/周=50.72天，则131I核素排放时至少暂存101.44天（12.6个131I半衰期）。考虑90Y留院观察期间废水影响后，PET-CT楼甲癌衰变池仍能使核素暂存10个以上半衰期，故本项目90Y留院观察期间产生的废水依托PET-CT楼甲癌衰变池是可行的。 住院部二楼核医学科放射性废液衰变池含3个独立的子衰变池（20m3/个），3个衰变池均独立交替使用。即含放射性废水从一总水管排出，3分水管排入三个独立的衰变池，并每个衰变池设置液位控制器和电动阀门，由PLC（可逻辑编程器）控制。废水进入1号衰变池，当液位达到池容90%时，PLC控制关闭1号衰变池电动阀门，打开2号衰变池电动阀门，如此交替使用。 核医学科服药患者排泄物废水及含放射性废水排入衰变池进行衰变处理，在衰变池内暂存10个以上半衰期、经检测满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）相关要求、并获得审管部门核准后方可排放到医院污水处理站，每次排放后用不少于3倍排放量的水进行冲洗。 1.8辐射安全与防护措施 本项目核医学科非密封放射性物质90Y输注场所包括核医学科的SPECT/CT机房1、SPECT/CT机房2及新住院大楼五楼的DSA机房。新住院大楼五楼的DSA已履行环评及自主验收手续，机房四周墙体为12cm实心砖+2mmPb的铅板，顶棚11cm混凝土+2mmPb的钡水泥，底板13cm混凝土+3mmPb的钡水泥，防护门3mmPb当量，观察窗3mmPb当量，机房有效使用面积56.7m2（9m×6.3m）。 本项目90Y留观病房依托PET-CT楼甲癌病房，由2015年江西核工业环境保护中心编制的《江西省肿瘤医院放射性同位素与射线装置应用项目环境影响报告表》可知，甲癌病房辐射防护措施情况见表10-3。该项目已取得环评批复（赣环辐字[2016]6号）。 表10-3 PET-CT楼甲癌病房防护措施一览表 功能室名称; 墙; 顶棚（底板）; 门、窗. 甲癌治疗病房（1、2、4、5）; 西墙厚50cm砼，病房1的北墙及病房5的南墙为50cm砼，其余墙体为40cm砼；; 50cm砼; 门：6mmPb. 甲癌治疗病房3; 东墙为50cm砼，其余墙为40cm砼；; 50cm砼; 门：6mmPb. 甲癌治疗VIP病房; 所有VIP病房南墙为50cm砼； VIP4病房东墙为50cm砼，其余墙体为40cm砼。; 50cm砼; 门：6mmPb. 本项目核医学科工作场所拟采取的防护措施见表10-4。 表10-4 核医学科工作场所防护措施一览表 功能室名称; 墙; 顶板、底板; 门、窗. 病人候诊室; 300mm实心砖; 混凝土现浇100 mm; 5 mmPb. 注射室; 南墙300mm实心砖+4 mmPb硫酸钡板，其余墙体300mm实心砖; 混凝土现浇100mm加4mm铅皮; 防护门6mmPb 注射窗20mmPb. 淋洗标记室; 南墙300mm实心砖+4 mmPb硫酸钡板，其余墙体300mm实心砖; 混凝土现浇100 mm加4 mm铅皮; 6mmPb. 储源室; 300mm实心砖; 混凝土现浇100 mm; 外门6mmPb. 废物室; 300mm实心砖; 混凝土现浇100 mm; 外门6mmPb. 留观室; 300mm实心砖加4 mmPb; 混凝土现浇100 mm加4 mm铅皮; 6 mmPb. 质控室; 300mm实心砖加 4 mmPb; 混凝土现浇100 mm加4 mm铅皮; 6mmPb. 抢救室; 300mm实心砖加 4 mmPb; 混凝土现浇100 mm加4mm铅皮; 6 mmPb. SPECT/CT机房1（现有）; 300mm实心砖，内墙加4mmPb; 混凝土现浇100mm加4mm铅皮; 防护门6mmPb 观察窗：铅玻璃（6 mmPb）. SPECT/CT机房2（新建）; 300mm实心砖，内墙加4mmPb; 混凝土现浇100mm加4mm铅皮; 防护门10mmPb 观察窗：铅玻璃（13mmPb）. 给药后病人诊察室; 300 mm实心砖，内墙加4mmPb; 混凝土现浇100mm加4mm铅皮; 6mmPb. 病友出口及检查病人卫生间所在用房; 300mm实心砖; 混凝土现浇100 mm; 外门6mmPb. 其他用房（监督区的登记室、护士更衣室、主任办公室等）; 300mm实心砖; 混凝土现浇100 mm; /. 其他; - 分装柜：用于注射给药室内分装药物，分装柜前壁及侧壁30mmPb，后壁20mmPb，柜体上设有铅玻璃观察窗，防护当量与柜体相同，内有放射性药物防护手动分装装置。 （2）放射性药物防护注射窗：注射窗整体铅防护20mmPb。 （3）旋转式全透明铅玻璃注射器防护套：5个，5mmPb； （4）移动注射车：1个，10mmPb； （5）淋洗罐：2个，10mmPb； （6）送药盒：1个，5mmPb； （7）放射性药物防护废物桶：99mTc废物桶1个，20mmPb；其他废物桶3个，10mmPb； （8）个人防护用品包括：铅防护衣5件（0.5mmPb）、铅橡胶帽子3件（0.5mmPb）、铅橡胶颈套3件（0.5mmPb）、铅眼镜2副（0.5mmPb）、铅橡胶手套1副（0.5mmPb）。. 1.9其他辐射安全与防护措施 （1）在放射性工作场所内禁止工作人员进食、饮水、吸烟，不得进行无关工作及存放无关物品。 （2）工作人员操作后离开放射性工作室前洗手和进行表面污染监测，若污染水平超过GB18871规定值，应去污，去污后重新监测直至低于GB18871规定值。 （3）从控制区取出任何物品都应进行表面污染水平监测，以杜绝超过GB 18871规定的表面污染控制水平的物品被带出控制区。 （4）表面污染监测 ①测量时，先测量仪器本底，证实仪器正常后再开始测量。探测器表面尽量靠近表面，但不要贴到表面，以免仪器被沾污。测量α污染时应不大于0.5cm，测量β污染时应不大于1cm为宜。 ②测量应先上后下，先前后背，人体直立，四肢和手指分开，在全面巡测的基础上，再重点监测暴露部位（手、脸等）。 ③控制好监测仪器探头移动速度，移动速度应与监测仪器读数响应时间相匹配。 ④实施测量的地点，应避开γ辐射场的干扰。 ⑤每次测量完后应对污染仪器做本底测量，证实监测仪器未被污染。监测设备应定期（每年至少1次）送检。 （5）本项目131I、89Sr、153Sm、90Y核素施用量低于《临床核医学患者防护要求》（WS 533-2017）中患者出院时体内放射性活度要求时，即131I服药量≤400MBq、89Sr服药量≤200MBq、153Sm服药量≤2500MBq、90Y服药量≤2500MBq，服药患者留院观察无异常即可离院。若医院给患者的单次给药量超出《临床核医学患者防护要求》（WS 533-2017）中患者出院时体内放射性活度要求时，医院应在患者服药后，应根据《临床核医学患者防护要求》（WS 533-2017）附录G的测量及估算方法，当施用给患者的是有γ及χ发射的放射性核素，立即用核医学科配备的X-γ辐射剂量率仪在距患者3m、距地1m测量X-γ辐射剂量率（H0），在患者准备离开核医学科时，再在该固定位置测量X-γ辐射剂量率（H），通过公式AR=A0H/H0来反推离开核医学科时体内核素活度，服药患者体内放射性活度满足《临床核医学患者防护要求》（WS 533-2017）中出院要求时方可离开核医学科。当施用给患者的是无γ及χ发射的放射性核素，则可采用《临床核医学患者防护要求》（WS 533-2017）G.1.2中（3）款类似方法检测患者体内的放射性活度，这时的距离可减少到30cm，测量仪器改为表面污染仪。 本项目90Y最大给药量为100mCi（3700MBq），最大给药量大于《临床核医学患者防护要求》（WS 533-2017）中患者出院时体内放射性活度要求。在不考虑90Y给药患者体外排泄的情况下，仅考虑物理衰变时，患者体内核素活度达到出院要求时，至少需住院1.51天。 （6）核医学科辐射监测设备依托核医学科现有设备，核医学科现已配备了SURVEYOR2000型表面沾污仪1台，BH3084型个人射线剂量仪1台（个人剂量报警仪）。 （7）医院在核医学科地面设置路径导向标识，在各功能用房张贴标识房间功能的门牌。 （8）医院在核医学科给药后患者或受检者候诊室设置视频监控及对讲装置，在扫描室设置观察窗和对讲装置。 （8）储源室内的非密封放射性物质药桶及通风橱内的铅药罐的放置应合理有序、易于取放，每次取放的放射性物质应只限于需要的部分。铅药桶、铅药罐等由厂家回收处理，医院应保存好交接记录等材料，并存档。 （9）辐射工作人员操作时，应穿戴好铅衣、铅围裙等防护用品，佩戴好个人剂量计，禁止裸手直接接触放射性物质或进行污染物件的操作。 （10）医院应安排专职人员负责放射性物质的管理，建立非密封源的账目，建立登记保管、领用、注销和定期检查制度。非密封放射性物质不允许擅自转借。 （11）医院内设有视频监控装置及其他安保措施。核医学科室内设有视频监控装置等防盗措施，配备灭火器等防火措施，防止非密封放射性物质及含放射性固体废物的丢失。非密封源不得与易燃、易爆及其他危险物品放在一起。 （12）医院应定期检查通排风系统过滤净化器的有效性，及时更换失效的过滤器。更换下来的过滤器按放射性固体废物进行收集、处理。 （13）甲癌患者体内核素活度满足出院要求后，医院安排甲癌显像患者在中午或其他人员流动较少的时间段进入住院部二楼核医学科进行显像检查，从时间管理上减少甲癌显像患者对周围公众的影响。医院告知甲癌患者出院后，在医院内行走时，应与其他人员保持1m以上的距离，同时减少与其他人员的接触时间。 （14）90Y给药患者给药后，一般选择在人员较少的早上、中午或晚上转移至PET-CT楼甲癌病房内，从时间上与医院内人员尽量错开。转移过程中，给患者治疗部位覆盖0.5mmPb的铅衣或铅围裙等防护用品，转移人员也穿戴铅衣等防护用品，并尽量远离给药患者；在院内转移时，事先规划转移路径，安排人员事先告知、清理转移路径中过道、电梯内的无关人员，采取临时管控，减少转移过程中给药患者对周围人员的影响。 1.10布局合理性分析 医院核医学科设置了淋洗标记室、注射室、SPECT/CT机房，实现了给药室与检查室分开；在两间SPECT/CT机房之间设有给药后候诊室，给药后候诊室靠近给药及检查区域；医院核医学科设置了门禁系统，防止无关人员入内；设置了工作人员与患者专用通道，避免工作人员与服药患者的交叉污染；医院核医学科设置了专用卫生间供服药患者使用，设置了工作人员淋浴间及洗手台供工作人员清洗使用。 综上所述，医院核医学科实现了给药室与检查室的分开，设置了工作人员通道与患者通道，核医学科布局有助于实施工作程序，故核医学科布局基本合理。 1.11辐射防护措施符合性分析 江西省肿瘤医院核医学科工作场所辐射防护措施合理性分析采用《临床核医学放射卫生防护标准》（GBZ 120-2006）进行分析，辐射防护措施符合性分析见表10-5。 表10-5 核医学科工作场所辐射防护措施符合性分析表 标准防护要求; 本项目方案; 符合性. 按表1划分的三类核医学工作场所室内表面及装备结构的基本放射防护要求见表4。; 医院本次环评涉及的非密封放射性物质工作场所应按照《临床核医学放射卫生防护标准》（GBZ120-2006）中工作场所的要求进行设计、装修，非密封源工作场所用房地面采用易清洗不易渗透的PVC卷材，地板与墙壁接缝无缝隙，淋洗标记室配备通风橱，通风橱风速不低于1m/s，配备清洗及去污设备。; 符合. 合成和操作放射性药物所用的通风橱，工作中应有足够风速（一般风速不小于1m/s），排气口应高于本建筑屋脊，并酌情设有活性炭过滤或其他专用过滤装置，排出空气浓度不应超过有关法规标准规定的限值。; 医院核医学科淋洗标记室通风橱内的通风速率不小于1m/s，产生的废气通过管道在所在楼屋顶高出屋脊的排放口排放，且设置活性炭过滤装置。; 符合. 凡I类工作场所和开展放射性药物治疗的单位应设有放射性污水池，以存放放射性污水直至符合排放要求时方可排放。废原液和高污染的放射性废液应专门收集存放。; 医院本项目为改扩建项目，放射性废液处理依托医院现有的PET-CT楼及核医学科现有的放射性废液衰变池。放射性废液在衰变池中经过至少10个半衰期以上、经检测达标后，方可排入医院污水管网，然后排入城市污水管网。; 符合. 临床核医学工作场所应备有收集放射性废物的容器，容器上应有放射性标志。放射性废物应按长半衰期和短半衰期分别收集，并给予适当屏蔽。固体废物如无人的针头、注射器和破碎的玻璃器皿等应贮于不泄漏、较牢固、并有核实屏蔽的容器内。放射性废物应及时按GBZ 133进行处理。; 医院非密封放射性物质工作场所设有铅废物衰变桶（箱）用于收集非密封放射性药物使用过程中产生的放射性固体废物，废物衰变桶（箱）表面设有电离辐射警告标志。; 符合. 临床核医学诊断及治疗用工作场所（包括通道）应注意合理安排与布局。其布局应有助于实施工作程序，如一端为放射性物质贮存室，依次为给药室、候诊室、检查室、治疗室等。并且避免无关人员通过。; 由工作场所分区分析可知，医院核医学科布局基本合理。; 符合. 临床核医学诊断用给药室与检查室分开。如必须在检查室给药，应具有相应的放射防护设备。; 医院设有放射源储源室、淋洗标记室、SPECT/CT机房，各功能用房为独立用房，实现了给药室和检查室分开。; 符合. 临床核医学诊断用候诊室应靠近给药室和检查室，宜有受检者专用厕所。; 医院给药后病人诊察室靠近SPECT/CT机房，设有患者专用卫生间供服药患者使用。; 符合. 综上所述可知，医院核医学科工作场所按相关标准要求进行了设计，辐射防护措施符合《临床核医学放射卫生防护标准》（GBZ 120-2006）的相关规定要求。 2.SPECT/CT 2.1工作场所分区 本项目SPECT/CT机房位于核医学科控制区内，为核医学科配套用房，将SPECT/CT机房内划为控制区，避免人员误闯入或误照射，在SPECT/CT机房出入口设置电离辐射警告标志及工作状态指示灯；将SPECT/CT机房操作室及机房楼上、楼下划为监督区。控制区与监督区划分见图10-2。 2.2辐射安全与防护措施 （1）机房屏蔽措施 本项目SPECT/CT机房防护措施情况见表10-6。 表10-6 SPECT/CT机房防护措施情况一览表 项目; 辐射防护情况. SPECT/CT机房1（依托现有）; 墙体; 300mm实心砖，内墙加4mmPb（约6.3mmPb）. 顶棚; 顶棚、底板为10cm混凝土+4mmPb（约4.95mmPb）. 防护门、观察窗; 防护门铅当量均为6mmPb，观察窗6mmPb。. SPECT/CT机房2（新建）; 墙体; 300mm实心砖，内墙加4mmPb（约6.3mmPb）. 顶棚; 顶棚、底板为10cm混凝土+4mmPb（约4.95mmPb）. 防护门、观察窗; 防护门铅当量均为10mmPb，观察窗13mmPb。. 机房大小; SPECT/CT机房1有效使用面积为34.7m2（6.36m×5.46m），最小单边长度为5.46m；SPECT/CT机房2有效使用面积为40.1m2（7.36m×5.46m），最小单边长度为5.46m。. 机房通风; 核医学科设有送风及排风管道，保证通风状况良好。. 注：混凝土、实心砖的铅当量换算公式见《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）中附录D。混凝土密度2.35g/cm3，实心砖密度为1.6g/cm3，根据密度换算为混凝土厚度后再换算为铅当量厚度。 （2）机房布局合理设置了X射线设备、机房的门、窗和管线口位置，避免有用线束直接照射门、窗、管线口和工作人员操作位。 （3）SPECT/CT机房四周墙体、顶棚、底板均采取了辐射防护屏蔽措施，充分考虑邻室（含楼上和楼下）及周围场所的人员防护与安全。 （4）本项目SPECT/CT固定在机房内使用，SPECT/CT机房操作室侧墙体设有观察窗，以便观察到受检者状态及防护门开闭情况。 （5）SPECT/CT机房内不堆放与该设备诊断工作无关的杂物。 （6）核医学科各功能用房设有送风及排风管道，设置动力通风装置，能保持SPECT/CT机房内良好的通风。 （7）在SPECT/CT机房门外设置电离辐射警告标志；机房门上方设置醒目的工作状态指示灯，灯箱上设置如“射线有害、灯亮勿入”的可视警示语句；在候诊区设置放射防护注意事项告知栏。 （8）SPECT/CT机房设置电动推拉门，设置红外线防夹装置。平开机房门设置自动闭门装置；推拉式机房门设置曝光时关闭机房门的管理措施；设置工作状态指示灯与机房门联锁装置。 （9）受检者不应在机房内候诊；非特殊情况，检查过程中陪检者不应滞留在机房内。 （10）核医学科配备了铅防护衣5件（0.5mmPb）、铅橡胶帽子3件（0.5mmPb）、铅橡胶颈套3件（0.5mmPb）、铅眼镜2副（0.5mmPb）、铅橡胶手套1副（0.5mmPb）。个人防护用品不使用时，应妥善存放，不应折叠放置，以防止断裂。 SPECT/CT机房及操作室内各设置1个急停开关按钮，在出现紧急情况下，按下急停按钮，可以切断设备电源，X射线停止出束。 SPECT/CT机房辐射工作人员依托核医学科工作人员，辐射监测设备、铅衣、铅帽等辐射防护用品均利用本项目核医学科拟配备的辐射安全与防护措施。 2.3辐射防护措施符合性分析 本项目SPECT/CT机房采取《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）进行分析，辐射防护措施符合性分析见表10-7。 表10-7 医院SPECT/CT辐射防护措施符合性分析表 项目; 新建机房标准要求; 实际情况; 符合性. 射线设备机房布局; 应合理设置X射线设备、机房的门、窗和管线口位置，应尽量避免有用线束直接照射门、窗、管线口和工作人员操作位。; 本项目SPECT/CT固定在机房内使用，机房布局合理设置了X射线设备、机房的门、窗和管线口位置，避免有用线束直接照射门、窗、管线口和工作人员操作位。SPECT/CT机房四周墙体、顶棚、底板均采取了辐射防护屏蔽措施，充分考虑邻室（含楼上和楼下）及周围场所的人员防护与安全。; 符合. X射线设备机房（照射室）的设置应充分考虑邻室（含楼上和楼下）及周围场所的人员防护与安全。; 符合. 每台固定使用的X射线设备应设有单独的机房，机房应满足使用设备的布局要求；; 符合. 除床旁摄影设备、便携式X射线设备和车载式诊断 X 射线设备外，对新建、改建和扩建项目和技术改造、技术引进项目的X射线设备机房，其最小有效使用面积、最小单边长度应符合表7-4（标准的表2）的规定。 双管头或多管头X射线设备（含C型臂）：机房内最小有效使用面积不小于30m2，最小单边长度不小于4.5m；; 本项目SPECT/CT机房1有效使用面积为34.7m2（6.36m×5.46m），最小单边长度为5.46m；SPECT/CT机房2有效使用面积为40.1m2（7.36m×5.46m），最小单边长度为5.46m。; 符合. 射线设备机房屏蔽; 不同类型X射线设备（不含床旁摄影设备和便携式X射线设备）机房的屏蔽防护应不低于表7-5（标准的表3）的规定。 机房的门和窗关闭时应满足表7-5（标准的表3）的要求。 C型臂X射线设备机房：有用线束方向铅当量：2mm；非有用线束方向铅当量：2mm；; 300mm实心砖，内墙加4mmPb（约6.3mmPb）；顶棚、底板为10cm混凝土+4mmPb（约4.95mmPb）；防护门为6mmPb，观察窗为6mmPb。; 符合. X射线设备机房屏蔽体外剂量水平; 6.3.1机房的辐射屏蔽防护，应满足下列要求： b)CT机、乳腺摄影、乳腺CBCT、口内牙片摄影、牙科全景摄影、牙科全景头颅摄影、口腔CBCT和全身骨密度仪机房外的周围剂量当量率应不大于2.5μSv/h；; 由类比监测结果可知，类比CT在正常使用件下，机房周边各点X-γ剂量率监测结果在（0.15～0.63）μSv/h之间。; 符合. 射线设备工作场所防护; 机房应设有观察窗或摄像监控装置，其设置的位置应便于观察到受检者状态及防护门开闭情况。; 医院SPECT/CT机房操作室侧墙体设有观察窗，以便观察到受检者状态及防护门开闭情况。 SPECT/CT机房内不堆放与该设备诊断工作无关的杂物。 SPECT/CT机房内设置送风及排风管道，以保持机房内良好的通风。 SPECT/CT机房门外设置电离辐射警告标志；机房门上方设置醒目的工作状态指示灯，灯箱上应设置“射线有害、灯亮勿入”的可视警示语句；在候诊区设置放射防护注意事项告知栏。 SPECT/CT机房平开机房门设置自动闭门装置；推拉式机房门设有曝光时关闭机房门的管理措施；工作状态指示灯能与机房门有效关联。电动推拉门设置红外线防夹装置。 SPECT/CT受检者不在机房内候诊；非特殊情况，检查过程中陪检者不滞留在机房内。 SPECT/CT机房出入门设置在机房两侧，处于散射辐射相对低的位置。; 符合. 机房内不应堆放与该设备诊断工作无关的杂物。; 符合. 机房应设置动力通风装置，并保持良好的通风。; 符合. 机房门外应有电离辐射警告标志；机房门上方应有醒目的工作状态指示灯，灯箱上应设置如“射线有害、灯亮勿入”的可视警示语句；候诊区应设置放射防护注意事项告知栏。; 符合. 平开机房门应有自动闭门装置；推拉式机房门应设有曝光时关闭机房门的管理措施；工作状态指示灯能与机房门有效关联。; 符合. 电动推拉门宜设置防夹装置。; 符合. 受检者不应在机房内候诊；非特殊情况，检查过程中陪检者不应滞留在机房内。; 符合. 机房出入门宜处于散射辐射相对低的位置。; 符合. 射线设备工作场所防护用品及防护设施配置要求。; 每台X射线设备根据工作内容，现场应配备不少于表7-6（标准的表4）基本种类要求的工作人员、受检者防护用品与辅助防护设施，其数量应满足开展工作需要，对陪检者应至少配备铅橡胶防护衣。 CT体层扫描（隔室）：工作人员，个人防护用品及辅助防护设施：不需要。患者和受检者：个人防护用品，铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾、铅橡胶颈套选配：铅橡胶帽子。辅助防护设施：不需要。 除介入防护手套外，防护用品和辅助防护设施的铅当量应不小于 0.25 mmPb；介入防护手套铅当量应不小于0.025mmPb；甲状腺、性腺防护用品铅当量应不小于0.5 mmPb；移动铅防护屏风铅当量应不小于2mmPb。 应为儿童的 X 射线检查配备保护相应组织和器官的防护用品，防护用品和辅助防护设施的铅当量应不小于 0.5 mmPb。 个人防护用品不使用时，应妥善存放，不应折叠放置，以防止断裂。; 核医学科配备了铅防护衣5件（0.5mmPb）、铅橡胶帽子3件（0.5mmPb）、铅橡胶颈套3件（0.5mmPb）、铅眼镜2副（0.5mmPb）、铅橡胶手套1副（0.5mmPb）。 个人防护用品不使用时，不应折叠放置，以防止断裂。; 符合. 综上所述可知，医院SPECT/CT机房按相关标准要求进行了设计，辐射防护措施符合《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）的相关规定要求。 3.建设单位从事核技术能力评价 医院本项目为核医学科改扩建项目，医院已取得辐射安全许可证。根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（国家环境保护总局令第31号，2019年修正）中的有关规定，本项目批复后，医院需重新申领辐射安全许可证。使用放射性同位素的单位申请领取许可证的满足条件符合性分析情况见表10-8。 表10-8 使用放射性同位素与射线装置单位申请领取许可证条件对比表 3号令要求; 单位情况; 符合 情况. 使用Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类放射源，使用Ⅰ类、Ⅱ类射线装置的，应当设有专门的辐射安全与环境保护管理机构，或者至少有1名具有大专以上学历的技术人员专职负责辐射安全与环境保护管理工作。; 医院成立了辐射安全管理小组，并有1名具有本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全与环境保护管理工作。; 符合. 从事辐射工作的人员必须通过辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的培训和考核。; 医院现有193人辐射工作人员，均参加了省生态环境厅组织的辐射安全与防护培训。其中，2人培训证书过期；1人未通过考核，未取得辐射安全与防护培训证书。医院承诺将安排已培训人员参加复训，安排新增人员参加培训，并通过考核，取得辐射安全与防护培训合格证书。; 符合. 放射性同位素与射线装置使用场所有防止工作人员和公众受到意外照射的安全措施。; 核医学科非密封放射性物质暂存在通风柜内，核医学科设有视频监控等防盗措施。; 符合. 配备与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品和监测仪器，包括个人剂量测量报警、辐射监测等仪器。使用非密封放射性物质的单位还应当有表面污染监测仪。; 核医学科现已配备了SURVEYOR2000型表面沾污仪1台，BH3084型个人射线剂量仪1台。配置铅衣、铅帽、铅手套、铅围脖等防护用品。; 符合. 有健全的操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护度、放射性同位素使用登记制度、人员培训计划、监测方案等。; 单位制定了辐射安全管理规定、安全操作规程、辐射事故应急预案、岗位职责、辐射防护措施、人员培训等制度。; 符合. 有完善的辐射事故应急措施。; 单位制定了辐射事故应急预案。; 符合. 产生放射性废气、废液、固体废物的，还应具有确保放射性废气、废液、固体废物达标排放的处理能力或者可行的处理方案。; 本项目核医学科设有放射性废液衰变池、铅废物桶及活性炭过滤装置对核医学科产生的放射性废气、废液及固体废物进行处置。; 符合. 综上所述，医院在贯彻执行《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（国家环境保护总局令第31号，2021年修正）的过程中做了大量切合实际的工作，医院的辐射防护基本可满足相关标准的要求，辐射管理制度合理可行，在辐射工作人员培训（含复训）后，符合申请领取许可证的相关条件要求。 二、三废的治理 1.核医学科 核医学科非密封源使用过程中会产生放射性废水、放射性废气及放射性固体废物，相关产生及处理方案如下： （1）放射性固体废物 放射性固体废物主要有使用后的注射器、一次性手套、吸水纸、口罩、导管、废药盒、废钼锝发生器、废活性炭及被非密封放射性物质污染的物品等，除废钼锝发生器外，其余放射性固体废物所含核素半衰期均小于100天，属于“关于发布《放射性废物分类》的公告（环境保护部、工业和信息化部、国家国防科技工业局公告2017年第65号）”中的极短寿命放射性核素，处置方式为贮存衰变后解控；废药盒及废钼锝发生器交由厂家回收处理。这些放射性废物按核素种类、污染水平及产生时间进行分类收集，分别置于相应的固体废物箱内，暂存至少10个半衰期，经检测达标、审管部门批准后，按一般医疗废物处理。 （2）放射性废液 医院131I甲癌患者服药后，核素随体液排出的时间主要为服药后的3天内，显像时间为出院时间，此时住院3天以上，故131I甲癌患者显像时在核医学科内基本不排出放射性核素。131I甲亢显像患者服药24h后再进行显像，在核医学科期间基本不产生含放射性废水，131I甲亢显像患者服药量也较小。 89Sr、153Sm、223Ra患者注射药物后即刻离开核医学科，一般不产生放射性废水。 90Y输注药物后，在PET-CT楼甲癌病房留观，会产生少量的废水，废水处理依托PET-CT楼现有管网及放射性废液衰变池。含90Y放射性废水经统一收集排入PET-CT楼的废水衰变池，经10个以上半衰期的衰变、检测达标经审管部门核准后排入医院污水处理站处理，再排入市政管网。 本项目核医学科产生的液态放射性污染物主要含有放射性核素99mTc。核医学科设有独立的病人专用厕所，对核医学科病人的排泄物实施统一收集和管理。核医学科产生的放射性废水经统一收集排入废水衰变池，经10个以上半衰期的衰变、检测达标经审管部门核准后排入医院污水处理站处理，再排入市政管网，每次排放后用不少于3倍排放量的水进行冲洗。 核医学科多余的少量放射性药物原液置于铅药罐内，暂存至少10个半衰期以后，由药物供应商收回处理。 医院核医学科设置事故废水收集桶收集131I、89Sr等核素事故状态下的产生的废水，暂存至少10个半衰期以后排入核医学科放射性废液衰变池。 （3）放射性废气 放射性药物的分装会产生气载放射性废物。医院在核医学科设置通风橱，通风橱风速不小于1.0m/s，且设置活性炭过滤装置，核医学科放射性废气经活性炭过滤装置过滤后，通过管道在核医学科所在楼屋顶高出屋脊的排放口排放。 2.SPECT/CT 本项目SPECT/CT属于Ⅲ类X射线装置，使用过程中无放射性固体废物、放射性废水及放射性废气产生。

- 表11   环境影响分析

一、建设阶段对环境影响 医院此次环评项目建设期不涉及放射性同位素与射线装置的使用，故建设过程本项目不会对周边产生电离辐射影响，但在安装调试的过程当中，一定要严格按照相关使用说明、相关管理制度执行。 二、运行阶段对环境的影响 1.核医学科 1.1理论计算公式 （1）γ点源的周围剂量当量率 D=A⋅ΓK⋅r2……………式（11-1） 式中：D—参考点上的周围剂量当量率，μGy/h； A—γ点源的活度，MBq； г—周围剂量当量率常数，μSv·m2/（MBq·h）； 由《核医学放射防护要求》（GBZ 120-2020）可知相应核素的周围剂量当量率常数（裸源）为：131I为0.0595μSv·m2/（MBq·h），99mTc为0.0303μSv·m2/（MBq·h）； r—考查点离点源的距离(屏蔽体外30cm)，m。 K—减弱倍数；K=2n或K=10n；n—半值层厚度（HVL）数或什值层厚度数； 由《核医学放射防护要求》（GBZ 120-2020）可知，131I—铅（密度11.3g/cm3）的十值层为11mm；混凝土（密度2.35g/cm3）的十值层厚度为17cm，砖（密度1.65g/cm3）的十值层厚度为24cm；99mTc—铅（密度11.3g/cm3）的十值层为1mm；混凝土（密度2.35g/cm3）的十值层厚度为11cm，砖（密度1.65g/cm3）的十值层厚度为16cm； （2）β粒子的射程及β粒子所致轫致辐射计算 能量为E(MeV)β粒子的射程在低Z物质中的射程，可由下面经验计算公式计算，即： R=0.412×E(1.265−0.0954×lnE)（0.01<E<2.5MeV）............................式（11-2） R—β射线在低原子序数中的射程，g/cm2； R除以屏蔽物质密度（g/cm3）即可得到射程对应的屏蔽物质厚度（cm），铅的密度为11.34g/cm3。 能量为E(MeV)β粒子与原子序数为Z的屏蔽材料相互作用产生的轫致辐射在空气r（m）处的吸收剂量率计算公式如下： D=4.58×10−14×A×Z×(Ebr)2×(μenρ)............................................式（11-3） A—放射源的活度，Bq； Z—屏蔽材料的原子序数，人体软组织取7.43； Eb—轫致辐射的平均能量，MeV；从偏保守考虑取β粒子的平均能量； μenρ—平均能量为Eb的轫致辐射在空气中的质量能量吸收系数，m2·kg-1； 公式式（11-1）~式（11-3）来自《辐射防护导论》。 1.2非密封放射性物质131I甲亢治疗的环境影响分析 医院131I药物用于甲癌及甲亢显像，其中甲癌患者体内最大放射性活度为400MBq/人（10.8mCi/人），甲亢显像患者最大服药量为7.40×106Bq（0.2mCi）。因甲亢显像患者服药量小于甲癌显像患者体内最大活度，故仅考虑甲癌服药患者显像时各功能用房外的剂量率计算。 计算时，服药病人按点源考虑，位于用房中央位置，源距地1m；131I显像患者扫描后就离开核医学科，一般不留观，故留观区最大候诊人数为1人。核医学科楼层高4m，楼下发热门诊楼层高3m。计算结果见表11-1。 表11-1 131I非密封放射性物质工作场所周围剂量当量率估算结果 位置; 屏蔽物质及厚度; 源活度 （MBq）; 剂量率常数μSv·m2/（MBq·h）; 距离 （m）; 屏蔽后的剂量率（μSv/h）. 留观室; 北墙外30cm（临空）; 300mm实心砖加4mmPb; 400MBq/人×1人; 0.0595; 2.78; 0.07. 南墙外30cm（服药患者过道）; 2.78; 0.07. 西墙外30cm（过道）; 2.13; 0.13. 东墙外30cm（抢救室）; 2.13; 0.13. 顶棚上方30cm（病房）; 混凝土现浇100mm加4mm铅皮; 3.4; 0.23. 底板下方30cm（发热门诊）; 1.4; 1.36. 防护门外30cm; 6mmPb; 2.78; 0.88. SPECT/CT机房1（131I）; 北墙外30cm（服药患者通道）; 300mm实心砖，内墙加4mmPb; 400; 0.0595; 3.33; 0.05. 南墙外30cm（临空）; 3.33; 0.05. 西墙外30cm（给药后病人候诊室）; 3.78; 0.04. 东墙外30cm（操作室）; 3.78; 0.04. 顶棚上方30cm（病房）; 混凝土现浇100mm加4mm铅皮; 3.4; 0.23. 底板下方30cm（发热门诊）; 1.4; 1.36. 观察窗外30cm（操作室）; 6mmPb; 3.78; 0.21. 操作室侧防护门外30cm; 6mmPb; 3.78; 0.11. 北面患者出入防护门外30cm; 6mmPb; 3.33; 0.21. 西面患者出入防护门外30cm; 6mmPb; 3.78; 0.26. SPECT/CT机房2（131I）; 北墙外30cm（服药患者通道）; 300mm实心砖，内墙加4mmPb; 400; 0.0595; 3.33; 0.05. 南墙外30cm（临空）; 3.33; 0.05. 西墙外30cm（操作室）; 4.28; 0.03. 东墙外30cm（给药后病人候诊室）; 4.28; 0.03. 顶棚上方30cm（病房）; 混凝土现浇100mm加4mm铅皮; 3.4; 0.23. 底板下方30cm（发热门诊）; 1.4; 1.36. 发热门诊，距地1.7m（底板下方）; 2.4; 0.46. 观察窗外30cm（操作室）; 13mmPb; 4.28; 0.09. 操作室侧防护门外30cm; 10mmPb; 4.28; 0.16. 东面患者出入防护门外30cm; 10mmPb; 4.28; 0.16. SPECT/CT机房内摆位; 0.5mmPb; 400; 0.0595; 1.0; 21.43. 出院患者体表外1m; /; 400; 0.0595; 1.0; 23.80. 注：以上未考虑核素自身的衰变及人体排泄的影响，计算结果是偏保守和安全的。 1.3显像用药物（99mTc）辐射影响分析 本项目核医学科显像场所依托原有1间SPECT/CT机房，因该项目已履行了环评（赣环辐字[2013]279号）及验收（赣环辐字[2011]33号）手续，核医学科正常运行时，SPECT/CT机房外的剂量率满足相关标准要求，且本项目患者最大99mTc服药量与以前一致，故不对99mTc显像患者在该SPECT/CT机房扫描时对周围环境的影响进行理论估算。 99Mo发射β射线，经钼锝发生器自屏蔽后对周围环境影响较小。医院显像用药物99mTc最大给药量为9.25×108Bq/人（25mCi/人）。 计算时，服药病人按点源考虑，位于各功能用房中央位置，99mTc注射工作人员在20mmPb的药物注射窗后操作，摆位时穿戴0.5mmPb的铅衣，99mTc服药患者同时候诊人数为5人。 计算公式见式（11-1），计算结果见表11-2。 表11-2 非密封放射性物质工作场所剂量率估算结果 位置; 屏蔽物质及厚度; 源活度 （MBq）; 剂量率常数μSv·m2/（MBq·h）; 距离 （m）; 屏蔽后的剂量率（μSv/h）. 淋洗标记室通风橱表面（药罐关闭）; 左表面30cm; 20mm铅药罐+通风柜（30mmPb）; 29600; 0.0303; 0.9; 1.11×10-47. 右表面30cm; 0.9; 1.11×10-47. 前面30cm; 0.675; 1.97×10-47. 上表面30cm; 1.4; 4.58×10-48. 下表面下方30cm; 1.4; 4.58×10-48. 后表面30cm; 20mm铅药罐+通风柜（20mmPb）; 0.675; 1.97×10-37. 淋洗标记室通风橱表面（药罐打开）; 上表面30cm; 通风柜（30mmPb）; 29600; 0.0303; 1.4; 4.58×10-28. 分装操作位（操作孔打开）; 20mm铅药罐; 0.675; 1.97×10-17. 注射室; 北墙外30cm（卫生通过间）; 300mm实心砖; 925; 0.0303; 2.9; 4.44×10-2. 南墙外30cm（服药患者通道）; 300mm实心砖+4mmPb硫酸钡板; 2.9; 4.44×10-6. 西墙外30cm（病人候诊室）; 300mm实心砖; 2.25; 7.38×10-2. 东墙外30cm（淋洗标记室）; 300mm实心砖; 2.25; 7.38×10-2. 顶棚上方30cm（病房）; 混凝土现浇100mm加4mm铅皮; 3.4; 2.99×10-5. 底板下方30cm（发热门诊）; 1.4; 1.76×10-4. 防护门外30cm; 5mmPb; 2.9; 3.33×10-5. 给药病人候诊室; 北墙外30cm（服药患者通道）; 300mm实心砖加4mmPb; 925MBq/人×5人; 0.0303; 3.45; 1.57×10-5. 南墙外30cm（临空）; 3.45; 1.57×10-5. 西墙外30cm（SPECT/CT机房2）; 300mm实心砖加4mmPb; 2.25; 3.69×10-5. 东墙外30cm（SPECT/CT机房1）; 2.25; 3.69×10-5. 顶棚上方30cm（病房）; 混凝土现浇100mm加4mm铅皮; 3.4; 1.49×10-4. 底板下方30cm（发热门诊）; 1.4; 8.81×10-4. 北面防护门外30cm; 6mmPb; 3.45; 1.18×10-5. 留观室; 北墙外30cm（临空）; 300mm实心砖加4mmPb; 925MBq/人×5人; 0.0303; 2.9; 2.22×10-5. 南墙外30cm（服药患者过道）; 2.9; 2.22×10-5. 西墙外30cm（过道）; 2.25; 3.69×10-5. 东墙外30cm（抢救室）; 2.25; 3.69×10-5. 顶棚上方30cm（病房）; 混凝土现浇100mm加4mm铅皮; 3.4; 1.49×10-4. 底板下方30cm（发热门诊）; 1.4; 8.81×10-4. 防护门外30cm; 6mmPb; 2.9; 1.67×10-5. SPECT/CT机房2; 北墙外30cm（服药患者通道）; 300mm实心砖，内墙加4mmPb; 925; 0.0303; 3.33; 3.37×10-6. 南墙外30cm（临空）; 3.33; 3.37×10-6. 西墙外30cm（操作室）; 4.28; 2.04×10-6. 东墙外30cm（给药后病人候诊室）; 4.28; 2.04×10-6. 顶棚上方30cm（病房）; 混凝土现浇100mm加4mm铅皮; 3.4; 2.99×10-5. 底板下方30cm（发热门诊）; 1.4; 1.76×10-4. 观察窗外30cm（操作室）; 13mmPb; 4.28; 1.53×10-13. 操作室侧防护门外30cm; 10mmPb; 4.28; 1.53×10-10. 患者出入防护门外30cm; 10mmPb; 4.28; 1.53×10-10. 存放药物; 20mmPb; 29600; 0.0303; 0.3; 9.97×10-17. SPECT/CT机房内摆位; 0.5mmPb; 925; 0.0303; 1.0; 8.86. 注射药物; 20mmPb; 925; 0.0303; 0.3; 3.11×10-18. 1.4 89Sr、153Sm、90Y、223Ra的辐射影响分析 （1）β粒子的射程及β粒子所致轫致辐射计算 服用89Sr药物的患者每人使用的核素活度为4mCi，153Sm药物的患者每人使用的核素活度为50mCi，90Y药物的最大用量为100mCi/人。 223Ra为纯α核素，α粒子在物质中的射程较短，一般物质均能够很好屏蔽α射线，故223Ra的外照射影响较小。但医院应做好223Ra的保管和使用，防止223Ra通过伤口或误食等途径进入人体内造成内照射。 医院药物静脉注射在淋洗标记室的注射室注射窗口（20mmPb）后进行。核素β射线能量及在铅中的射程（由式（11-2）算得）如下： 表11-3 89Sr、153Sm、90Y核素的β射线能量及在铅中的射程 序号; 核素名称; β射线最大能量（MeV）; β射线平均能量（MeV）; 屏蔽物质; 在物质中的射程（g.cm-2）; 在物质中的射程对应的物质厚度（mm）. 1; 89Sr; 1.488; 0.5815; 铅; 0.67; 0.59. 2; 153Sm; 0.702; 0.2244; 铅; 0.26; 0.23. 3; 90Y; 2.284; 0.9348; 铅; 1.10; 0.97. 4; 89Sr; 1.488; 0.5815; 水; 0.67; 6.71. 5; 153Sm; 0.702; 0.2244; 水; 0.26; 2.60. 6; 90Y; 2.284; 0.9348; 水; 1.10; 10.97. 注：由《辐射防护导论》可知，铅密度为11.34g.cm-3，原子序数82；人体按水计，水密度为1g.cm-3，原子序数6.66。 由上表可知，20mmPb的注射窗及人体能够完全屏蔽放射性核素89Sr、153Sm、90Y产生的β射线。 β射线与物质作用会产生轫致辐射，各核素产生的轫致辐射剂量率及屏蔽后的剂量率情况见表11-4（由式（11-3）算得）。90Y药物不在淋洗标记室注射窗口注射，故未计算铅屏蔽时轫致辐射所致的剂量率。在DSA机房、SPECT/CT机房注入药物及PET-CT楼甲癌病房留观时，考虑最不利影响，即屏蔽厚度及距离较小的底板下方30cm。 表11-4 β辐射体与物质作用产生的轫致辐射情况 核素 名称; 源活度 （Bq）; 屏蔽物质原子序数; 轫致辐射的平均能量（MeV）; 距离m; 空气质量能量吸收系数; 剂量率 （μGy/h）; 屏蔽物质对应的减弱倍数; 屏蔽后的剂量率（μGy/h）. 89Sr; 1.48×108; 铅82; 0.5815; 0.3; 2.955×10-3; 6.17; 14（20mmPb）; 0.44. 153Sm; 1.85×109; 铅82; 0.2244; 0.3; 2.721×10-3; 0.85; 2.0×105（20mmPb）; 5.29×10-5. 89Sr; 1.48×108; 水6.66; 0.5815; 0.3; 2.955×10-3; 0.50; /; /. 153Sm; 1.85×109; 水6.66; 0.2244; 0.3; 2.721×10-3; 0.86; /; /. 90Y; 3.70×109; 水6.66; 0.9348; 0.3; 2.818×10-3; 30.88; /; /. 90Y; 3.70×109; 水6.66; 0.9348; 1; 2.818×10-3; 2.78; /; /. 90Y（DSA机房）; 3.70×109; 水6.66; 0.9348; 1.4; 2.818×10-3; 1.42; 1.689（底板10cm混凝土）; 0.84. 90Y（SPECT/CT机房）; 3.70×109; 水6.66; 0.9348; 1.4; 2.818×10-3; 3.33; 1.689（底板10cm混凝土）; 0.25. 90Y（甲癌病房）; 3.70×109; 水6.66; 0.9348; 1.4; 2.818×10-3; 3.33; 5×107（底板40cm混凝土）; 2.84×10-8. 1.5有效剂量估算 为确定医院核医学科工作场所防护的有效性及项目运行过程中对操作人员和公众产生的辐射剂量及其辐射环境影响，对其进行辐射剂量估算评价。 个人年有效剂量当量计算模式如下： H=0.7×D×T×10-3 式中：H—辐射外照射人均年有效剂量，mSv； D—辐射剂量率，×10-6Gy/h； T—年工作时间，h； 0.7—有效剂量当量率与空气吸收剂量率比值； 由医院提供资料可知，本项目核医学科扩建后各核素预计年病人数（平均服药量对应人数）及工作人员接触放射性同位素时间如下： （1）131I甲癌显像患者预计336人次/年，131I甲亢显像1500人次/年。显像扫描时间约20min/人次，摆位时间约1min/人。甲癌出院患者从PET-CT楼行走至住院部二楼核医学科时间约5min，距公众1m以上，公众居留因子取1/8。 （2）99mTc显像检查药物病人数为10000人次/年，99mTc淋洗分装时间约1min/人次，99mTc药物注射时间约30s/人，摆位时间约1min/人，病人扫描时间约10min/人。医院本项目核医学科配备2台SPECT/CT显像扫描设备，单台显像扫描设备扫描人数取最大值5000人/年。留观室上方办公室按每天8h，居留因子1。 （3）89Sr预计年病人数为250人次，153Sm预计年病人数为500人次，223Ra预计年病人数为1250人次，药物注射时间约30s/人，与99mTc药物注射人员为同一人。223Ra为纯α核素，α粒子在物质中的射程较短，一般物质均能够很好屏蔽α射线，故未考虑223Ra的外照射影响。 （4）90Y预计年病人数为250人次/年，注入药物时间按10min/人次，病人转移时间20min/人次。90Y给药患者的院内转移主要由介入室辐射工作人员负责，药物注射主要由核医学科护士负责。 从偏保守角度考虑，人员受照剂量率取最大药量时的估算值，不考虑人员轮班。本项目运行后，核医学科工作人员仍从事原有操作。 表11-5 核医学科工作人员及公众成员的年有效剂量估算结果表 成员; 核素名称; 操作类型; 剂量率（μSv/h）; 时间（h）; 年有效剂量（mSv）. 工作人员（技师、士）; 99mTc显像; 淋洗分装; 1.97×10-17; 10000人次/年×1min/人=166.67; 2.30×10-18. 摆位; 8.86; 10000人次/年×1min/人=166.67; 1.03; 1.70. 扫描; 1.53×10-13; 10000人次/年×10min/人=1666.67; 1.79×10-16. 131I显像; 摆位; 23.80; 1836人次/年×1min/人=30.6; 0.51. 扫描; 0.37; 1836人次/年×20min/人=612; 0.16. 工作人员（核医学科护士）; 99mTc; 注射; 3.11×10-18; 10000人次/年×30s/人=83.33; 1.81×10-19; 0.90. 89Sr; 注射; 0.44; 250人次/年×30s/人=2.08; 6.41×10-4. 153Sm; 注射; 5.29×10-5; 500人次/年×30s/人=4.17; 1.54×10-7. 90Y; 注入药物; 30.88; 250人次/年×10min/人=41.67; 0.90. 工作人员（介入室）; 90Y; 转送病人; 30.88; 250人次/年×20min/人=83.33; 1.80. 公众人员; 131I甲癌显像底板下方1.3m; 0.46; 336人次/年×10min/人次×（1/4）=14; 4.51×10-3; 6.33×10-3. 90Y（SPECT/CT机房）; 0.25; 250人次/年×10min/人次×（1/4）=10.42; 1.82×10-3. 甲癌显像患者周围公众人员; 23.80; 336人次/年×5min/人次×（1/8）=3.5; 5.83×10-2. 公众人员（99mTc留观室上方）; 2.12×10-4; 250天/年×8h/天=2000; 2.97×10-4. 公众（90Y病人转移过程中受照人员）; 2.78; 250人次/年×20min/人×（1/4）=83.33; 1.62×10-2. 由医院2019年7月-2020年6月（4个季度）核医学科的个人剂量检测报告可知，核医学科辐射工作人员最大有效剂量检测结果为0.64mSv/a，介入放射学人员最大有效剂量检测结果为0.10mSv/a（铅衣内）。 由表11-5可知，非密封放射性物质工作场所运行过程中，工作人员职业照射的最大年有效剂量值为1.70mSv/a，则叠加核医学科现有个人剂量计检测结果最大值后的有效剂量为2.34mSv/a，转移90Y服药患者的工作人员叠加介入人员个人剂量检测结果最大值后为1.90mSv/a，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的要求，也低于剂量约束值5mSv。对公众照射的最大年有效剂量值为5.83×10-2mSv/a，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的要求，也低于剂量约束值0.1mSv/a。上述估算结果未考虑人员轮班等因素，估算结果是偏保守的。 1.6放射性废物环境影响评价 1.6.1放射性废液 （1）住院部二楼核医学科 本项目131I用于显像，在PET-CT楼服药，之后在医院住院部二楼核医学科SPECT/CT机房显像时，患者体内131I核素基本不随尿液排出；89Sr、153Sm、223Ra用于骨转移治疗，均为门诊病人，服药候诊一段时间无异常后，就离开核医学科，不产生放射性废水。核医学科含放射性废水主要为施用99mTc放射性药物病人产生的排泄物以及事故下的清洗废水。 根据医院规划，该核医学科99mTc显像检查病人预计约10000人（次）/年（日最大40人次，年250天），假设受检病人每次诊断期间使用厕所的频率平均为2次，每次产生5L废水，则每天产生的废水总量为400L（0.4m3）；一般只有在事故工况下才产生淋洗废水，日常为清洗废水，工作人员每天清洗产生100L/天的废水，则本项目核医学科每天为废水产生量为0.5m3/天，年产生含放射性废水125m3。 医院在核医学科北侧设有放射性废液衰变池，本项目核医学科依托现有放射性废液衰变池。核医学科放射性废液衰变池含3个独立的子衰变池（20m3/个），3个衰变池均独立交替使用。衰变池有效容积按90%算，则装满一个衰变池（有效容积18m3）需要36天的时间，核素在放射性废液衰变池中至少暂存72天，能使99mTc放射性废水至少存放287个半衰期（72d×24h÷6.02h=287），衰变池能使放射性废水贮存10个半衰期以上。 由GB18871-2002附录B的B1.3.4及B.1.3.5可知，相应的单位摄入量的待积有效剂量的值得到放射性核素j的年摄入量的限值Ij，L的计算公式如下： Ij,L=DLej 式中：DL——相应的有效剂量的年剂量限值，20mSv； ej——标准表B3和和B6、B7中给出的放射性核素的j的单位摄入量所致的待积有效剂量的相应值。 表11-6 本项目放射性废液中各核素的ALImin值 序号; 核素名称; 工作人员吸入和食入单位摄入量所致的待积有效剂量e(g); 年摄入量限值I（Bq）; ALImin（Bq）. 1; 99mTc; 吸入; 2.90×10-11; 6.90×108; 6.90×108. 食入; 2.20×10-11; 9.09×108. 从偏保守角度考虑，医院99mTc显像患者候诊期间核素排放量按最大服药量的50%计，则在不考虑核素衰减的情况下单个衰变池中最大核素含量为36天×40人次/天×925MBq/人次×0.5=6.66×1011Bq；经72天衰减后，衰变池中核素含量为6.66×1011Bq×e-0.693×72×24/6.02=2.71×10-75Bq=0，小于1ALImin（6.90×108Bq），满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中放射性废液排放的相关要求。每次排放后，医院应用不少于3倍排放量的水进行冲洗。 医院应用事故废水收集桶收集事故工况下产生的清洗废水，暂存10个半衰期以上后，排入核医学科放射性废水衰变池做进一步的衰变处理。 （2）PET-CT楼（90Y留观） 90Y用于肝癌等肿瘤治疗，在药物注射过程中一般不产生放射性废水。当90Y药物注射量大于出院活度时，需住院观察；当90Y药物注射量低于出院活度时，在医院留观2-6h。由《Release of Patients After Radionuclide Therapy》（IAEA Safety Reports Series No 63）的附件3可知（P53，TABLE III–1），90Y胶体排入下水管道的量为0%，90Y抗体排入下水管道的量为12%；由该文献的附件5第6小节可知，90Y微球治疗肝脏恶性肿瘤的排泄量很少或没有。本项目90Y用于肝癌等肿瘤治疗，药物形态为胶体状，故本项目90Y患者住院期间不产生含放射性废水。在PET-CT楼甲癌病房内留观或住院时，洗漱等会产生少量废水，因患者刚手术，一般不进行淋浴，废水主要由小便产生，住院时按每天5次小便，每次冲洗废水6L，则日产生废水30L，刷牙、洗脸等用水20L，上述废水排入PET-CT楼放射性废液衰变池。 由《江西省肿瘤医院放射性同位素与射线装置应用项目环境影响报告表》（2015年）可知，医院在PET-CT楼北侧空地设置3个独立衰变池，单个衰变池尺寸31.5m3（3m×3.5m×3m），医院废液衰变池均独立交替使用。PET-CT楼甲癌病人年治疗336人，每人次产生废水100L/天，年产生废水168m3，平均每天产生废水168÷250天=0.672m3。本项目90Y患者留院观察期间每天最多产生废水50L/人，每天最多2人，叠加甲癌患者废水后每天产生的废水为0.772m3。甲癌衰变池有效容积按90%计，则单个衰变池能容纳连续36.72天的废水（每周按5个工作日，则7.344周），两个衰变池合计能容纳73.44天，考虑周六、周日不接诊病人，核素在单个衰变池中的实际暂存天数至少为36.72+7周×2天/周=50.72天，则131I核素排放时至少暂存101.44天（12.6个131I半衰期）。考虑90Y患者留院观察期间废水影响后，PET-CT楼甲癌衰变池仍能使核素暂存10个以上半衰期，故本项目90Y留院观察期间产生的废水依托PET-CT楼甲癌衰变池是可行的。 1.6.2放射性固体废物 由医院现有核医学科提供的统计资料可知，核医学科非密封放射性物质使用过程中，3个病人约产生0.1kg的放射性固体废物。医院131I核素显像年检查人次约1836人（次），则放射性固体废物产生量为61.2kg/a；99mTc核素预计年病人数为10000人（次），则放射性固体废物产生量为333.33kg/a；89Sr核素预计年病人数为250人（次），则放射性固体废物产生量为8.33kg/a；153Sm核素预计年病人数为500人（次），则放射性固体废物产生量为16.67kg/a；223Ra核素预计年病人数为1250人（次），则放射性固体废物产生量为41.67kg/a；90Y核素预计年病人数为250人（次），则放射性固体废物产生量为8.33kg/a。 放射性固体废物主要有使用后的注射器、一次性手套、吸水纸、口罩、导管、废活性炭及被非密封放射性物质污染的物品等，本项目放射性固体废物所含核素半衰期均小于100天，属于“关于发布《放射性废物分类》的公告（环境保护部、工业和信息化部、国家国防科技工业局公告 2017年 第65号）”中的极短寿命放射性核素，处置方式为贮存衰变后解控；废药盒及钼锝发生器置于铅罐中，暂存在储源室内，最终交由厂家回收处理；更换下的活性炭暂存在储源室内，衰变10个以上半衰期后重复利用或按一般固体废物处置。这些放射性废物按核素种类、污染水平及产生时间进行分类收集，暂存于放射源储源室或废物室的废物桶内，废物桶表面张贴电离辐射警告标志和文字提醒。对于注射器和碎玻璃器皿等含尖刺及棱角的放射性废物，应先装入硬纸盒或其他包装材料中，然后再装入专用塑料袋内。废物袋、废物箱及其他存放废物的容器必须安全可靠，并应在显著位置标有废物类型、核素种类、比活度水平和存放日期等说明。废物桶放置专用塑料袋直接收纳废物，装满后的废物袋应密封，不破漏，待其放射性比活度低于国家放射性固体废物豁免标准以后，按一般医疗废物处理。 放射性固体废物用铅废物桶收集，暂存在放射源储源室或废物室的铅废物箱内，经铅废物桶（箱）及各功能用房墙体屏蔽后，对周围的环境影响会小于服药对周围环境的影响。 1.6.3放射性气载废物 放射性药物的分装会产生气载放射性废物。核医学科在通风橱分装、稀释液态放射性药品，操作时间较短，在正常情况下，通风橱排出气体的放射性活度很小。核医学科放射性废气经活性炭过滤装置吸附后，再通过通风管道在核医学科所在楼的屋顶高出屋脊排放口排放，通风橱风速不小于1.0m/s，符合《临床核医学放射卫生防护标准》（GBZ120-2006）要求，即“合成和操作放射性废物所用的通风橱，工作中应有足够风速（一般不小于1m/s），排气口应高于本建筑屋脊，并酌情设有活性炭过滤或其他专用过滤装置，排出空气浓度不应超过有关法规标准规定的限值。”。故含放射性废气对周边环境的影响较小。 1.6.4 α、β表面污染分析评价 α、β表面污染主要是由放射性药物洒落或者施用放射性药物的病人随地吐痰、排泄引起。该医院非密封放射性物质工作场所运行至今未发生放射性药物洒落事故，发生放射性药品洒落的几率很小，且放射性药品底部设置托盘，在事故情况下可以使α、β表面污染范围控制在放射源储源室、淋洗标记室。医生叮嘱病人服药后严禁随地吐痰，防止对地面产生α、β表面污染。非密封放射性物质工作场所设置病人专用卫生间，施用放射性药物病人排泄物统一收集，防止α、β表面污染。 通过以上分析可知，在正常情况下，放射性药物产生的α、β表面污染较小。 1.7施用放射性药物病人的管理及其对环境的影响 （1）本项目131I、89Sr、153Sm、90Y核素施用量低于《临床核医学患者防护要求》（WS 533-2017）中患者出院时体内放射性活度要求时，即131I服药量≤400MBq、89Sr服药量≤200MBq、153Sm服药量≤2500MBq、90Y服药量≤2500MBq，服药患者留院观察无异常即可离院。若医院给患者的单次给药量超出《临床核医学患者防护要求》（WS 533-2017）中患者出院时体内放射性活度要求时，医院应在患者服药后，应根据《临床核医学患者防护要求》（WS 533-2017）附录G的测量及估算方法，当施用给患者的是有γ及χ发射的放射性核素， 立即用核医学科配备的X-γ辐射剂量率仪在距患者3m、距地1m测量X-γ辐射剂量率（H0），在患者准备离开核医学科时，再在该固定位置测量X-γ辐射剂量率（H），通过公式AR=A0H/H0来反推离开核医学科时体内核素活度，服药患者体内放射性活度满足《临床核医学患者防护要求》（WS 533-2017）中出院要求时方可离开核医学科。当施用给患者的是无γ及χ发射的放射性核素，则可采用G.1.2中（3）款类似方法检测患者体内的放射性活度，这时的距离可减少到30cm，测量仪器改为表面污染仪。 （2）对施用99mTc放射性药品的病人进行严格管理，留院期间，病人的排泄物统一收集并通过放射性废液衰变池进行处理，经足够长时间衰变、检测达标并获得审管部门核准后方可排放到医院污水处理站，每次排放后用不少于3倍排放量的水进行冲洗。 （3）医生叮嘱病人服药后严禁随地吐痰，防止对地面及周边环境产生α、β表面污染。 （4）核医学科服药患者离院时，医务人员书面告知各类施用放射性药物的患者尽量远离其他公众成员及其他相关要求，以减少对公众成员的辐射影响。 通过以上分析可知，在采取了相应的辐射防护措施及相应管理后，本项目施用非密封放射性物质的病人对环境的影响较小。 2. SPECT/CT（CT功能） 医院住院部二楼核医学科SPECT/CT设备已运行多年，而拟建的SPECT/CT尚未运行，故采取类比监测的方法进行分析评价。采用南昌大学第一附属医院已环评且履行了竣工验收监测的Somatom Definition As型128层螺旋CT机的例行监测数据。 （1）类比分析 由《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）的附录C的式C.1、C.2可算得不同屏蔽物质的铅当量，相关计算公式如下： 对给定的铅厚度，依据NCRP147号报告中给出的不同管电压Ｘ射线辐射在铅中衰减的α、β、γ拟合值按式（C.1）计算辐射透射因子B： B=[（1+βα）×eαγX−βα]−1γ 式中： B———给定铅厚度的屏蔽透射因子； X———铅厚度； α———铅对不同管电压Ｘ射线辐射衰减的有关的拟合参数； β———铅对不同管电压Ｘ射线辐射衰减的有关的拟合参数； γ———铅对不同管电压Ｘ射线辐射衰减的有关的拟合参数。 b）依据NCRP147号报告中给出的不同管电压X射线辐射在其他屏蔽物质中衰减的α、β、γ拟合值和C.1.2 a）中的B值，使用下式计算出各屏蔽物质的铅当量厚度X。 X=1αγln[B−γ+βα1+βα] α、β、γ为屏蔽材料对不同管电压Ｘ射线辐射衰减的有关的拟合参数。 由《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）附录C的表C.2可知，混凝土的拟合参数取值分别为：管电压140kV（CT），α=0.03360，β=0.01220，γ=0.5190；铅的拟合参数取值分别为：管电压140kV（CT），α=2.009，β=3.990，γ=0.3420。 代入参数算得：10cm混凝土相当于0.95mmPb，30cm混凝土相当于3.7mmPb，30cm实心砖相当于2.3mmPb，37cm实心砖相当于3mmPb。 类比可行性分析见表11-7。 表11-7 CT类比条件一览表 项目; 本项目; 类比项目; 备注. 设备名称型号; Symbia intevo Bold 型SPECT/CT; Somatom Definition As型128层螺旋CT; /. 最大管电压; 130kV; 140kV; 小于类比对象. 最大管电流; 345mA; 800mA; 小于类比对象. 屏蔽墙厚度; 四周墙体均为300mm实心砖，内墙加4mmPb（约6.3mmPb）; 37cm实心砖+2mmPb（约5mmPb）; 优于类比对象. 防护门铅当量; 10mm铅当量; 4mm铅当量; 优于类比对象. 顶棚、底板厚度; 顶棚、底板均为10cm混凝土+4mmPb（约4.95mmPb）; 顶棚厚30cm混凝土（约3.7mmPb）; 优于类比对象. 观察窗铅当量; 13mm铅当量; 4mm铅当量; 优于类比对象. 机房面积; 40.1m2（7.36m×5.46m）; 34.7m2（6.36m×5.46m）; 优于类比对象. 注：实心砖密度为1.6g/cm3，混凝土密度2.35g/cm3，实心砖根据密度与厚度乘积换算为混凝土厚度后再换算为铅当量厚度。 由类比条件一览表可知，本项目设备最大管电压、最大管电流小于类比对象；本项目机房四周墙体、顶棚、底板、防护门及观察窗等屏蔽物质铅当量厚度优于类比对象，故本项目类比南昌大学第一附属医院已环评且履行了竣工验收监测的Somatom Definition As型128层螺旋CT机的例行监测数据是可行的。 （2）类比监测结果 类比监测结果见表11-8，类比监测报告见附件13。 表11-8 类比监测结果表 单位：×μSv/h 检测位置; 主射线朝向; 周围剂量当量率; 检测位置; 主射线朝向; 周围剂量当量率. 观察窗; 上; 纵向旋转; 0.15; 机房大门; 上; 纵向旋转; 0.49. 中; 0.15; 中; 0.51. 下; 0.16; 下; 0.63. 左; 0.16; 左; 0.36. 右; 0.15; 右; 0.38. 机房小门; 上; 纵向旋转; 0.32; 墙; 东; 纵向旋转; 0.16. 中; 0.33; 南; 0.17. 下; 0.34; 西; 0.18. 左; 0.36*; 北; 0.19*. 右; 0.32; 楼上（胃肠机操作室）; 0.16. ——; ——; ——; ——; 楼下（职工停车场）; 0.16. 检测条件：120kV，200mA，出束时间5.6s。本底值0.12~0.15μSv/h。. 注：1）监测结果未扣除本底值。 2）打*值为剂量估算时所用的监测值。 由类比监测结果可知，类比CT在正常使用件下，机房周边各点的周围剂量当量率监测结果在（0.15～0.63）μSv/h之间，符合《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）的相关要求，即CT机、乳腺摄影、乳腺CBCT、口内牙片摄影、牙科全景摄影、牙科全景头颅摄影、口腔CBCT和全身骨密度仪机房外的周围剂量当量率应不大于2.5μSv/h。本项目设备最大管电压、最大管电流小于类比对象；本项目机房四周墙体、顶棚、底板、防护门及观察窗等屏蔽物质铅当量厚度优于类比对象，故本项目SPECT/CT运行后机房周边周围剂量当量率也会符合《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）的相关要求。 （3）有效剂量估算 操作室操作人员的辐射剂量率为CT开机状态下操作室内监测数值最大值（表11-8中带*号的数值）；本项目CT机房位于核医学科内，大防护门外为服药患者通道，一般人员无法靠近，故公众成员的辐射剂量率取类比对象屏蔽墙体外的最大值（表11-8中带*号的数值）。本底值取范围值的最小值0.12μSv/h。 本项目131I显像（1836人次），99mTc显像患者（10000人次），则单台SPECT/CT扫描人次取5918人次。SPECT显像时SPECT/CT平均出束时间为1min/人次，则SPECT/CT出束时间为98.63h。工作人员和公众成员的最大年有效剂量见表11-9。 表11-9 SPECT/CT所致工作人员和公众最大年有效剂量估算表 对象; 附加辐射剂量率(μSv/h); 年曝光（工作）时间(h); 附加年有效剂量（mSv/a). 操作室操作人员; 0.36-0.12=0.24; 98.63; 1.66×10-2. 公众成员; 0.19-0.12=0.07; 98.63×（1/4）=24.65; 1.21×10-3. 由表11-9可知，本项目SPECT/CT正常运行时对工作人员职业照射的最大年有效剂量值为1.66×10-2mSv，叠加核医学科现有个人剂量计检测结果最大值后为0.66mSv，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的要求，也低于剂量约束值5mSv；对公众照射的最大年有效剂量值为1.21×10-3mSv，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的要求，也低于剂量约束值0.1mSv。 本项目SPECT/CT工作人员与非密封放射性物质摆位、扫描工作人员存在重叠，叠加操作非密封放射性物质所受剂量2.34mSv后，辐射工作人员所受累积有效剂量为2.36mSv，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的要求，也低于剂量约束值5mSv；公众人员叠加非密封放射性物质所受剂量5.83×10-2mSv后，公众人员所受累积有效剂量为5.95×10-2mSv，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的要求，也低于剂量约束值0.1mSv。 三、事故影响分析 1.核医学科 1.1放射性污染控制 当非密封放射性物质工作场所发生放射性污染时，应当及时采取得当的应急措施，使放射性污染得到及时有效地控制。具体的处理方法如下： ①确认引起放射性污染事件的发生及当事人。 ②确定发生污染的核素名称、数量、剂量和放射性污染的具体位置、范围、放射性强度等和发生的时间。 ③做好警示标识，及时隔离及限制污染现场，并对受污染的人员或工作场所进行去污处理。 ④评价去污处理效果：污染部位或污染物进行去污处理后应进行处理效果的评价，如用辐射监测仪进行表面污染放射性检测，同时用于去污处理的材料去污处理后应按放射性废物处置，以防放射性污染的扩大和二次污染的发生。被污染过的仪器和器械应暂停使用。 1.2放射性核素偷盗、丢失事件的处理 ①确认放射性核素、密封源被偷盗、丢失事件的发生。 ②查证放射性核素、密封源的核素名称、数量、活度，被偷盗、丢失的可能时间、地点和嫌疑人等。 ③及时向生态环境、卫生健康部门报告，积极配合公安部门的调查。 ④写出事件处理结果报告，查找事件发生的原因及可能的环节，评估事件影响。 1.3应急预案的启动 ①一旦发生辐射事故，即时启动辐射事故处理应急方案。发生辐射事故时，当事人应即刻报告辐射事故应急处理小组组长，组长随即通知辐射事故应急处理小组有关成员采取应急相应救助措施。 ②发生辐射事故时，应急处理小组各成员应认真履行各职责，各相关部门应积极协调配合，以便能妥善处理所发生的辐射事故。 ③各应急救助物质应准备充分、调配及时。 ④发生事故后应及时报告生态环境部门、卫生健康行政和公安部门。 2.SPECT/CT（CT功能） 本项目SPECT/CT为X射线装置，X射线装置应用项目可能发生的辐射事故及风险的发生主要是在管理上出问题，工作人员平时必须严格执行各项管理制度，严格遵守设备的操作规程，进行辐射工作前检查是否已按要求穿戴好各种辐射防护用品，并定期检查机房的性能，及有关的安全警示标志是否正常工作，避免无关人员误入正在出束诊断的机房内。一旦发生辐射事故，处理的原则是： （1）立即消除事故源，防止事故继续蔓延和扩大，即第一时间断开电源，停止X射线的产生。 （2）及时检查、估算受照人员的受照剂量，如果受照剂量较高，应及时安置受照人员就医检查。 （3）及时处理，出现事故后，应尽快集中人力、物力，有组织、有计划的进行处理。这样，可缩小事故影响，减少事故损失。 （4）在事故处理过程中，要在可合理做到的条件下，尽可能减少人员照射。 （5）事故处理后应累计资料，及时总结报告。医院对于辐射事故进行记录：包括事故发生的时间和地点，所有涉及的事故责任人和受害者名单；对任何可能受到照射的人员所做的辐射剂量估算结果；所做的任何医学检查及结果；采取的任何纠正措施；事故的可能原因；为防止类似事件再次发生所采取的措施。 对可能发生的辐射事故，应及时采取措施，妥善处理，以减少和控制事故的危害影响，并接受监督部门的处理。同时上报生态环境部门、卫生健康行政和公安部门。

- 表12   辐射安全管理

一、辐射安全与环境保护管理机构的设置 医院成立了以温晓甦为主任委员，余小辉为副主任委员，丁生苟、陈志军等为委员的放射防护委员会，认真贯彻执行国家环境保护法及地方有关环保法规，遵照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》中关于“营运管理”的要求，防止辐射污染，保护环境，保障公众的健康，减少人为因素导致人员意外照射事故的发生。医院辐射环境管理情况如下： （1）对操作人员应加强业务培训，提高操作人员的操作水平，防止非正常情况的发生。 （2）医院成立了辐射防护领导机构，设立兼职的辐射防护监督员，负责医院的辐射防护与安全工作。 （3）医院放射性同位素与射线装置应用场门外设置工作指示灯和规范地张贴电离辐射警告标志。 （4）每年至少进行一次对放射性同位素与射线装置应用场所周围环境的辐射监测，建立监测技术档案，监测数据定期上报生态环境主管部门备案。 （5）制定了事故状态下的应急处理措施，其内容包括事故的报告，事故的调查和处理，及工作人员的受照剂量估算等。 （6）从事放射性诊断的工作人员持放射工作人员资格证上岗，定期进行了辐射防护知识的培训和安全教育，检查和评估工作人员的个人剂量，建立了个人剂量档案。对放射诊断工作人员进行身体健康体检并形成制度。 （7）组织和协调辐射防护方面的技术交流及培训，使医院的管理工作和相关工作人员达到《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》国家环境保护总局令第31号令的相关规定要求。 （8）依法每年向相关部门提交放射性同位素与射线装置应用年度评估报告。 二、辐射安全管理规章制度 （1）医院已建立《放射防护委员会工作任务与职责》、《放射防护工作管理制度》、《预防保健科放射防护工作任务与职责》、《放射工作人员防护知识培训制度》、《辐射安全与防护管理制度》、《江西省肿瘤医院辐射事故应急措施》、《放射治疗区放射事故管理和应急处理制度》、《辐射事故应急预案》、《放射性药品管理制度》、《放射源管理制度》、《放射性同位素订购、领取、保管、使用制度》、《放射治疗质量保证大纲》、《核医学科放射质量保证大纲及治疗控制检测计划》、《放射科质量保证大纲及质量控制检测计划》、《放射介入室放射质量保证大纲及治疗控制检测计划》等规章制度，且张贴在相关操作室墙上。 （2）医院现有193名辐射工作人员，均参加了省生态环境厅组织的辐射安全与防护培训。医院现有辐射工作人员培训情况见附件5。 （3）辐射工作期间，辐射工作人员佩带个人剂量计，接受剂量监测，建立剂量检测档案并存档。 （4）医院安排了辐射工作人员参加职业健康体检，建立了职业健康档案。根据江西省职业病医院的体检报告及复检报告可知（见附件7），医院辐射工作人员均可继续原放射工作。 （5）医院放射性工作场所设置有电离辐射警告标志和工作状态指示灯。 （6）医院每年委托有资质单位对本单位放射性同位素与射线装置工作场所进行监测，编制了放射性同位素与射线装置辐射安全与防护年度评估报告，并于每年1月31日前向上级主管部门提交上一年度的年度评估报告。 综上所述，医院各规章制度得到了较好的落实，在以后的工作中，医院应根据法律法规等及时更新辐射安全与防护管理制度。本项目依托医院现有制度，现有规章制度涵盖了本项目内容，规章制度切实可行。 三、辐射监测 1.已有项目的辐射监测开展情况 （1）验收监测：医院已运行项目，已委托有相关监测资质的监测单位对辐射工作场所的辐射防护设施进行全面的验收监测。 （2）常规监测：每年委托有资质的单位对辐射工作场所进行辐射环境的监测，包括射线机房的各面屏蔽墙、观察窗和防护门等以及非密封放射性物质工作场所，并于每年1月31日前向发证机关提交了上一年度的评估报告。 （3）辐射工作人员佩戴个人剂量计上岗，并每季度定期送检，建立了个人剂量监测档案。 （4）医院定期安排辐射工作人员参加职业健康体检，建立了职业健康档案。 2.此次项目辐射监测计划 根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）、《辐射环境监测技术规范》（HJ/T 61-2001）等的要求，医院针对此次核技术应用项目制定相应的辐射监测计划（表12-1），包括： （1）给辐射工作人员配备个人剂量计，并定期（每季度1次）送检。 （2）每年委托有资质的单位对辐射工作场所进行辐射环境的监测，并于每年1月31日前向发证机关提交上一年度的评估报告。 （3）医院定期对核医学科工作场所的辐射安全与防护措施进行检查，定期对核医学科工作场所周围辐射环境进行自行监测。 表12-1 辐射监测计划 监测对象; 监测方案; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 监测方式. 核医学科; 实测; 核医学科各功能室（含SPECT/CT机房）; X-γ辐射剂量率 β表面污染; 每年1次; 委托有资质单位. 实测; 专用衰变池排口; 总β放射性; 排放前. 实测; 放射性固体废物; 放射性比活度; 排放前. 日常例行监测; 人体表面皮肤、衣物等; X-γ辐射剂量率 β表面污染; 离开高活性室、核医学科前; 自行监测. 各功能室用房; X-γ辐射剂量率; 每2周1次; 自行监测. β表面污染; 每月1次; 自行监测. 工作人员; 佩带个人剂量计; /; 个人累积剂量; 进行放射性工作时; 委托有资质单位. 四、辐射事故应急 根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等法律法规，江西省肿瘤医院根据可能发生的辐射事故的风险，制定了本单位的应急方案，做好应急准备。发生辐射事故时，单位应当立即启动本单位的辐射事故应急方案，采取必要的防护措施，并在2小时内填写《辐射事故初始报告表》，向当地生态环境主管部门、公安部门和卫生健康部门报告。禁止缓报、瞒报、谎报或者漏报辐射事故。江西省肿瘤医院的辐射事故应急预案包括了下列内容： （1）应急机构及其职责 （2）辐射事故分级 （3）应急预案的启动和报告 （4）应急准备 （5）应急计划 （6）辐射事故调查及处理报告 医院运行至今，未发生放射性事故。本项目运行后，还应定期修改完善应急预案等相关规章制度。 五、辐射环境保护“三同时”验收清单 本项目环评批复后，应及时更新辐射安全许可证；运行后，应委托有资质单位进行竣工环境保护验收，验收的主要内容如下： 表12-2 项目竣工环境保护验收清单 污染源或保护源; 主要环保措施; 验收标准; 完成验收时间; 环保投资 （万元）. 电 离 辐 射 防 护 措 施; PET-CT楼甲癌病房（依托现有房间）：甲癌治疗病房（1、2、4、5）：西墙厚50cm砼，病房1的北墙及病房5的南墙为50cm砼，其余墙体为40cm砼；顶棚（底板）50cm砼；门：6mmPb。甲癌治疗病房3，东墙为50cm砼，其余墙为40cm砼；顶棚（底板）50cm砼；门：6mmPb。甲癌治疗VIP病房，所有VIP病房南墙为50cm砼；VIP4病房东墙为50cm砼，其余墙体为40cm砼；顶棚（底板）50cm砼；门：6mmPb。 核医学科： 病人候诊室（依托现有房间）：四周墙体为300mm实心砖，顶棚及底板为混凝土现浇100 mm，门5 mmPb。 注射室、淋洗标记室（依托现有房间）：南墙300mm实心砖+4 mmPb硫酸钡板，其余墙体300mm实心砖；顶棚及底板为混凝土现浇100 mm加4mm铅皮，门6mmPb。 储源室、废物室（依托现有房间）：四周墙体为300mm实心砖，顶棚及底板为混凝土现浇100 mm，门6mmPb。 留观室、质控室、抢救室（依托现有房间）：四周墙体为300mm实心砖加4 mmPb，顶棚及底板为混凝土现浇100 mm加4 mm铅皮，门6mmPb。 SPECT/CT机房1（现有）：四周墙体为300mm实心砖加4 mmPb，顶棚及底板为混凝土现浇100 mm加4 mm铅皮，门6mmPb，观察窗6mmPb。 SPECT/CT机房2（新建）：四周墙体为300mm实心砖加4 mmPb，顶棚及底板为混凝土现浇100 mm加4 mm铅皮，门10mmPb，观察窗13mmPb。 给药后病人诊察室（依托现有房间）：四周墙体为300mm实心砖加4mmPb，顶棚及底板为混凝土现浇100mm加4mm铅皮，门6mmPb。 其他用房（监督区的登记室、护士更衣室、主任办公室等）：四周墙体为300mm实心砖，顶棚及底板为混凝土现浇100 mm。（依托现有房间） 放射性废液衰变池、铅废物桶（箱）、通风橱、铅药罐、视频监控及对讲装置等辐射安全与防护措施。（依托现有）; 《临床核医学放射卫生防护标准》（GBZ 120-2006）、《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）；; 与总体工程同步; 50. SPECT/CT机房门外设置工作指示灯及电离辐射警告标志，机房内设置通风设施。服药患者通道出入口设置电离辐射警告标志。; 2.0. 铅衣、铅帽、铅围裙、铅围脖等防护用品（依托现有）。; /. 核医学科配备SURVEYOR2000型表面沾污仪1台，BH3084型个人射线剂量仪1台。（依托现有）。; /; /. 辐射 管理 措施; 制定相应的规章制度和应急预案，规章制度上墙。; /; 0.5. 辐射工作人员佩带个人剂量计，并按时送检，建立完善的个人剂量档案；所有辐射工作人员每年进行职业健康体检，并建立完善健康档案（依托现有）。; 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871－2002）及剂量约束值5mSv。; /. 所有辐射工作人员参加辐射防护与安全培训，并取得合格证（依托现有）。; /; /. 本项目日常例行监测。; /; 1.5. 合计; /; /; /; 54.

- 表13   结论与建议

一、结论 江西省肿瘤医院位于南昌市北京东路519号。随着医院的发展，医院住院部二楼核医学科不能满足医院现有患者就医需要，医院对核医学科进行改扩建，优化布局。医院将住院部二楼核医学科西面的未给药病人候诊室、多功能室、诊察室改建为SPECT/CT机房2及操作室，新增SPECT/CT设备1台。将核医学科的治疗病房1（甲癌）用房功能改为留观室，治疗病房2（甲癌）用房功能改为质控室，2#分装室给药室用房功能变更为抢救室，墙体、顶棚、底板、防护门等不变。将检查病人卫生间用房改建为病人出口及检查病人卫生间。将125I装枪室用房功能改为病人候诊室。在核医学科北面新增卫生通过间进入淋洗标记室，在出入口新增门禁系统。核医学科其他用房不变，本项目依托核医学科现有放射性废液衰变池。 医院在住院部二楼核医学科内新增Symbia Intevo Bold型SPECT/CT设备1台，属于Ⅲ类射线装置；新增非密封放射性物质90Y、223Ra；扩大89Sr日用量及年用量；减少99mTc日用量，扩大99mTc年用量；减少131I的日用量及年用量；住院部二楼核医学科许可使用的153Sm日最大用量及年用量保持不变。本项目运行后，住院部二楼核医学科内不再进行131I甲癌治疗。本项目核医学科改扩建后，为乙级非密封源工作场所。 1.实践正当性 医院核医学科非密封放射性物质及射线装置的应用在我国是一门成熟的技术，它在医学诊断及治疗方面有其他技术无法替代的特点，对保障健康、拯救生命起了十分重要的作用。江西省肿瘤医院拟使用的非密封放射性物质及射线装置将为病人提供一个更加优越的诊疗环境，具有明显的社会效益，同时核医学科工作场所按相关要求进行了设计，防护措施满足标准要求。因此，本项目符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中辐射防护“实践正当性”的要求。 该项目属于综合医院项目，对照《产业结构调整指导目录》（2019年本）的规定其属于国家鼓励类的项目，故该项目符合国家产业政策。 2.辐射安全与防护 由辐射工作场所的辐射防护措施分析可知，医院SPECT/CT机房屏蔽墙体厚度、最小有效使用面积、最小单边长度等防护设施的技术要求总体上满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）中的相关要求。 本项目核医学科工作场所合理设计了墙体、防护门、顶棚等屏蔽体厚度及核医学科布局，核医学科布局有助于实施工作程序；对核医学科工作场所实行分区管理，设置了控制区与监督区；核医学科设置了工作人员和患者通道，并在通道出、入口设置了门禁系统，防止无关人员入内；核医学科工作场所地面及墙面采用无缝搭接，地面及墙面采用易清洗的材料；设有放射性废液衰变池、铅废物桶（箱）、活性炭过滤装置等三废处置设施；配备铅衣、铅帽、铅围脖、便携式X-γ辐射监测仪、表面沾污仪、个人剂量报警仪等防护用品；医院核医学科工作场所防护设施满足《临床核医学放射卫生防护标准》（GBZ 120-2006）等标准的要求。 3.环境影响分析 （1）SPECT/CT 由类比监测结果可知，类比CT在正常使用件下，机房周边各点周围剂量当量率监测结果在（0.15～0.63）μSv/h之间，符合《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）的相关要求，即CT机、乳腺摄影、乳腺CBCT、口内牙片摄影、牙科全景摄影、牙科全景头颅摄影、口腔CBCT和全身骨密度仪机房外的周围剂量当量率应不大于2.5μSv/h。本项目设备最大管电压、最大管电流小于类比对象；本项目机房四周墙体、顶棚、底板、防护门及观察窗等屏蔽物质铅当量厚度优于类比对象，故本项目SPECT/CT运行后机房周边剂量率也会符合《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）的相关要求。 （2）核医学科 由医院2019年7月-2020年6月（4个季度）核医学科的个人剂量检测报告可知，核医学科辐射工作人员最大有效剂量检测结果为0.64mSv/a（最大为许波），介入放射学人员最大有效剂量检测结果为0.10mSv/a（铅衣内，魏小勇）。由理论估算可知，非密封放射性物质工作场所运行过程中，工作人员职业照射的最大年有效剂量值为1.70mSv/a，则叠加核医学科现有个人剂量计检测结果最大值后的有效剂量为2.34mSv/a，90Y注入药物工作人员叠加介入人员剂量后最大为1.90mSv/a，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的要求，也低于剂量约束值5mSv。对公众照射的最大年有效剂量值为5.83×10-2mSv/a，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的要求，也低于剂量约束值0.1mSv/a。上述估算结果未考虑人员轮班等因素，估算结果是偏保守的。 本项目SPECT/CT工作人员与非密封放射性物质摆位、扫描工作人员存在重叠，叠加操作非密封放射性物质所受剂量2.34mSv后，辐射工作人员所受累积有效剂量为2.36mSv，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的要求，也低于剂量约束值5mSv；公众人员叠加非密封放射性物质所受剂量5.83×10-2mSv后，公众人员所受累积有效剂量为5.95×10-2mSv，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的要求，也低于剂量约束值0.1mSv。 4.放射性三废处置 放射性固体废物按核素种类、污染水平及产生时间进行分类收集，暂存于储源室或废物室内的铅废物桶（箱），待其放射性比活度低于国家放射性固体废物豁免标准以后，按医疗废物处理。废药盒及废钼锝发生器交由厂家回收处理。 核医学科工作场所设有专用卫生间对病人的排泄物实施统一收集和管理，核医学科产生的放射性废水经统一收集排入废水衰变池，经至少10个半衰期以上衰变、检测达标、并获得审管部门核准后方可排放到医院污水处理站，每次排放后用不少于3倍排放量的水进行冲洗。 核医学科设置排风管道及专用排风竖井，排气管道设置活性炭过滤器及止回风阀，核医学科放射性废气经活性炭过滤装置过滤后，通过专用排气管道经专用排风竖井直通屋顶高出屋脊的排放口排放。 本项目SPECT/CT属于Ⅲ类X射线装置，使用过程中无放射性固体废物、放射性废水及放射性废气产生。 5.总结论 江西省肿瘤医院核医学科改扩建项目旨在改善患者就医环境，经评价分析，只要认真落实本报告提出的环境保护措施，严格按照程序操作，切实执行国家各项法规、制度，使本项目实践符合辐射实践的正当性、辐射防护的最优化、个人剂量的限制三原则，则该项目从辐射环保角度来说运营是可行的。 二、建议 建议医院认真做好以下几项工作： 1.医院此次项目环评批复后，医院应及时更换新的辐射安全许可证。核医学科运行后应及时履行竣工环境保护验收手续。 2.医院应做好新进辐射工作人员培训及考核工作，做好已培训人员的复训及考核工作。

- 表14   审批

下一级环保部门预审意见： 经办人： 单位盖章 年 月 日

审批意见： 经办人： 单位盖章 年 月 日